ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(uwzględniający zmianę z dnia 01.08.2025 r.)

CZĘŚĆ NR 1 – WYPOSAŻENIE MEBLOWE

Tabela nr 34 – Meble socjalne

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) - jeżeli dotyczy |  |
|  | Fabrycznie nowe, wyprodukowane w 2025 roku |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Meble wykonane na wymiar, długość zabudowy według formularz ofertowego |  |
|  | Podział oraz funkcja szafek do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji |  |
|  | Korpusy z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 lub równoważnej o grubości 18 mm. Krawędzie widoczne oklejone obrzeżem PCV gr. 1 mm, pozostałe krawędzie zabezpieczone PCV grubości min. 0,5 mm |  |
|  | Fronty wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 lub równoważnej o grubości 18 mm. Krawędzie oklejone obrzeżem PCV o grubości min. 1 mm |  |
|  | Półki z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 lub równoważnej o grubości 18 mm. Krawędzie widoczne zabezpieczone obrzeżem PCV gr. 1 mm, pozostałe zabezpieczone PCV o grubości min. 0,5 mm |  |
|  | Uchwyty metalowe |  |
|  | Stopki o przekroju okrągłym, z możliwością regulacji, wysokość stopek min. 10 cm. |  |
|  | Blat zabudowy ciągłej wykonany z materiału mineralno – akrylowego, odpornego na czasowe działanie środków chemicznych |  |
|  | Blat na swojej tylnej krawędzi wyposażony w listwę przyblatową z tego samego materiału co blat. |  |
|  | Wycięcia w blacie pod zlew/umywalkę przed montażem należy zabezpieczyć silikonem wodoodpornym. Połączenia blatów przed montażem należy zabezpieczyć silikonem wodoodpornym |  |
|  | Szafki górne zawieszone na listwach oraz zawieszkach z możliwością regulacji, elementy montażowe takie jak kołki/ śruby należy dopasować do istniejących ścian budynku |  |
|  | Szafki górne z drzwiami otwieranymi uchylnie jeśli występują o wysokości pomiędzy 55 – 70 cm |  |
|  | Jeśli występują szafki górne przeszklone – szkło w ramce aluminiowej – szkło przeźroczyste lub matowe |  |
|  | Zawiasy z cichym domykiem oraz możliwością wypięcia frontu bez użycia narzędzi |  |
|  | Szuflady z cichym domykiem oraz dociągiem |  |
|  | Jeśli występują w zestawieniu to szafki wyposażone w: | - |
|  | Lodówka podblatowa do zabudowy z zamrażalnikiem. Wymiary (WxSxG) [cm]: 81.8 x 59.5 x 54.5 Pojemność [l]: 92 chłodziarka + 15 zamrażarka Sterowanie: Mechaniczne Położenie zamrażarki: Wewnątrz Zmiana kierunku otwierania drzwi: Tak Rodzaj zawiasu: Nożycowy Oświetlenie wnętrza Liczba pojemników na warzywa: 1 Liczba półek: 3 Rodzaj półek: Szklane Sposób odszraniania (rozmrażania) chłodziarki: Automatyczne |  |
|  | Lodówka wysoka wolnostojącą: Wymiary (WxSxG) [cm]: 201 x 59.5 x 66.2 Pojemność [l]: 266 chłodziarka + 101 zamrażarka Bezszronowa (No Frost): Pełny No Frost Położenie zamrażarki: Na dole Zmiana kierunku otwierania drzwi: Tak Liczba drzwi: 2 Kolor producenta: Białe szkło Kolor / wykończenie boków: Szary Kolor / wykończenie frontu: Białe szkło Funkcje: Szybkie zamrażanie, Zmiana kierunku otwierania drzwi Kompresor inwerterowy: Tak Sterowanie: Elektroniczne Czas utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania [h]: 10 Wyświetlacz: Wewnętrzny Funkcje dodatkowe: 2 regulowane nóżki, Cooling 360°, Sterowanie dotykowe, TwinTech No Frost Bezpieczeństwo użytkowania: Alarm wzrostu temperatury Nowa klasa energetyczna: E |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |
|  | Meble wykonane z materiałów posiadających wymagane świadectwa dopuszczające do eksploatacji w pomieszczeniach medycznych. |  |
|  | Meble powinny być wpasowane w miejsce instalacji, dopasowane do istniejących instalacji wod/kan oraz fartuchów zabezpieczających ściany |  |
|  | Meble powinny mieć możliwość wykonania ich na wymiar, nie mogą być kolizyjne z innym wyposażeniem typu instalacje, włączniki, sterowniki urządzeń etc. oraz pozostałym wyposażeniem pomieszczenia – wymiary należy dopasować do wyżej wymienionych. W związku z czym Zamawiający dopuszcza zmiany wymiarów w zakresie +/- 15%. |  |
|  | Gwarancja: 24 miesiące |  |

* Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

CZĘŚĆ NR 3 – KOLUMNY ANESTEZJOLOGICZNE

Tabela nr 1 – Kolumna anestezjologiczna sufitowa z ramieniem podwójnym

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | Fabrycznie nowa, wyprodukowana w 2025 roku |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Ogólne |  |
|  | Sufitowa jednostka anestezjologiczna – urządzenie zakwalifikowane do wyrobów medycznych klasy IIb. |  |
|  | Urządzenie łatwe w utrzymaniu czystości – gładkie powierzchnie profili konstrukcyjnych bez widocznych śrub lub nitów mocujących, wszelkie zaślepki na konsoli montowane bezśrubowo |  |
|  | Zestaw przyłączy elektryczno-gazowych. Płyta interfejsowa z przewodami elastycznymi zakończonymi zaworami odcinającymi do podłączenia sztywnego z instalacją szpitalną. |  |
|  | Tworzywowa zaoblona obudowa sufitowa zakrywająca elementy montażowe |  |
|  | Zawiesie sufitowe posiadające regulacje umożliwiające montaż i dostosowanie do wymaganej wysokości |  |
|  | Waga kolumny wraz z wyposażeniem wymaganym w niniejszym opisie max. 65 kg Całkowita waga kolumny (konsoli) wraz z wymaganym w opisie przedmiotu zamówienia wyposażeniem (włączając w to wyposażenie dodatkowe wyszczególnione w tymże opisie) max 92 kg |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie ramienia min. 200 kg |  |
|  | Konsola |  |
|  | Konsola wykonana całkowicie z aluminium malowanego na kolor z palety RAL – możliwość wyboru kolorystyki lakierowania poszczególnych ścianek z palety RAL celem dostosowania jej do koloru sali operacyjnej. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego na podstawie dostarczonych aktualnych, kompletnych wzorników |  |
|  | Kształt konsoli trapezoidalny – nie dopuszcza się kształtów okrągłych i prostokątnych |  |
|  | Profil konstrukcyjny konsoli dzielony z osobnym kanałem dla przewodów elektrycznych oraz dla przewodów gazowych |  |
|  | Kanały prowadzone pionowe wzdłuż wysokości konsoli |  |
|  | Ścianki konsoli o grubości min. 2 mm |  |
|  | Gniazda gazowe montowane na ściance kanału z przewodami gazowymi umieszczone w jednym pionowym rzędzie |  |
|  | Gniazda elektryczne, wyrównania potencjału oraz teletechniczne montowane na ściance kanału z przewodami elektrycznymi w pionowym rzędzie |  |
|  | Możliwość wyboru przez Zamawiającego konfiguracji montażu gniazd elektrycznych oraz gazowych – do wyboru montaż na ściankach bocznych (gniazd gazowych) lub na ściance tylnej (gniazda elektryczne) |  |
|  | Konsola pionowa o wysokości min. 1000 mm |  |
|  | Całkowita szerokość konsoli bez elementów wyposażenia zewnętrznego 390 mm +/-10 mm |  |
|  | Całkowita głębokość konsoli bez elementów wyposażenia zewnętrznego 200 mm +/-10 mm |  |
|  | Kąt mocowania ścianek bocznych w stosunku do ścianki frontowej na której znajduje się profil montażowy min. 45° |  |
|  | Możliwość obrotu konsoli o min. 330° z możliwością ograniczenia kąta obrotu min. co 30° |  |
|  | Punkty poboru gazów medycznych zgodne ze standardem szwedzkim SS8752430 (tzw. typ AGA): 2 x O2 - tlen 2 x AIR - sprężone powietrze 2 x VAC - próżnia 1 x N2O - podtlenek azotu 1 x AGSS - odciąg gazów anestetycznych z zaworem inżektorowym |  |
|  | Konsola wyposażona w manometry kontrolne gazów – po jednym dla każdego z rodzajów gazów |  |
|  | Konsola wyposażona w gniazda elektryczne: 8 x gniazdo elektryczne - gniazda zlicowane z powierzchnią ścianki konsoli z sygnalizacją kontrolną LED – gniazda podzielone na min. dwa obwody 8 x bolec wyrównania potencjałów – gniazdo nie wystające poza obrys ścinaki konsoli o więcej niż 2 mm 1 x gniazdo teletechniczne typu RJ 45 cat.6 – gniazdo zlicowane z powierzchnią ścianki konsoli. |  |
|  | W środkowej części konsoli umieszczony prostokątny profil montażowy z anodowanego aluminium umożliwiający bezstopniowe mocowanie półek i szuflad na dowolnej wysokości. Profil zintegrowany z konsolą nie wystający poza jej obrys. Półki i szuflady z możliwością regulacji wysokości przez użytkowników. |  |
|  | System mocowania półek i wyposażenia w profilu montażowym umożliwiający łatwy ich demontaż, zmianę kolejności montażu a także wymianę na inne wyposażenie bez potrzeby demontażu uchwytu głównego instalowanego w profilu montażowym |  |
|  | Konsola łączona z ramieniem poprzez łącznik o przekroju owalnym i średnicy min. 11 cm |  |
|  | Ramię nośne |  |
|  | Poziome podwójne ramię nośne o długości min. 1500 mm – wymiar liczony jako odległość od osi do osi obrotu pierwszego ramienia do osi obrotu drugiego ramienia. |  |
|  | Człon pierwszy (górny) ramienia dłuższy niż drugi (dolny) |  |
|  | Ramię wykonane z aluminium malowanego na kolor z palety RAL - kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego na podstawie dostarczonych aktualnych, kompletnych wzorników |  |
|  | Profil ramienia w kształcie prostokąta (bez powierzchni wypukłych lub wklęsłych) ułatwiający utrzymanie czystości. Krawędzie zaokrąglone |  |
|  | Aluminiowe lub tworzywowe zaślepki zakończenia ramienia |  |
|  | Szerokość profilu 220 mm +/-10 mm |  |
|  | Wysokość profilu 120 mm +/-10 mm |  |
|  | Grubość ścianki profilu min. 9 mm |  |
|  | Pneumatyczny hamulec obrotu ramienia |  |
|  | Hamulec pneumatyczny zwalniany poprzez przycisk z graficznym kolorystycznym oznaczeniem umieszczony na tworzywowym uchwycie regulacyjnym montowanym poziomo od frontu półki lub z tyłu konsoli – do wyboru przez Użytkowników. Ze względów ergonomicznych nie dopuszcza się przycisków montowanych na szynie sprzętowej |  |
|  | Na zaślepce ramienia zamontowany sygnalizator w postaci diody LED odblokowania hamulca w kolorystyce zgodnej z graficznym oznaczeniem na uchwycie regulacyjnym – sygnalizator załączany w przypadku naciśnięcia hamulca |  |
|  | Zintegrowane oświetlenie ambientowe ledowe RGB (min. 2 x 7W na każdy człon ramienia) umieszczone na górnej płaszczyźnie ramienia wykorzystywane przy operacjach endoskopowych – oświetlenie z funkcją włączania/wyłączania, regulacją jasności i wyboru kolorystyki sterowanie z panelu dotykowego montowanego na konsoli |  |
|  | Możliwość obrotu ramienia względem zawieszenia sufitowego min. 330° z możliwością ograniczenia kąta obrotu min. co 30° |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe konsoli |  |
|  | 1 x półka z materiału kompozytowego bakteriobójczego o wymiarach całkowitych (+/- 5%) 530 mm x 450 mm z szufladą z możliwością regulacji bezstopniowej wysokości o głębokości min. 80 mm o wymiarze wewnętrznym min. 320 mm x 320mm (wymiar liczony jako najwęższa szerokość i głębokość szuflady) , materiał półki kompozytowy całkowicie gładki zapobiegający ogniskowaniu się bakterii (nie dopuszcza się materiału w postaci metalu, aluminium oraz płyt meblowych i innych materiałów nie kompozytowych), front szuflady także wykonany z materiału kompozytowego bakteriobójczego całkowicie gładkiego z profilowanym wycięciem służącym za uchwyt – nie dopuszcza się uchwytów wystających poza czoło szuflady ani uchwytów wpuszczanych w czoło szuflady. Półka z szufladą montowana do profilu montażowego w konsoli. |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie szuflady min. 40 kg |  |
|  | Szuflada wyposażona w oświetlenie wewnętrzne ledowe uruchamiane podczas wysunięcia szuflady |  |
|  | 2 x półka z materiału kompozytowego bakteriobójczego mocowana do profilu montażowego w konsoli z możliwością regulacji bezstopniowej wysokości o wymiarach całkowitych (+/- 5%) 530 mm x 450 mm, materiał półki kompozytowy całkowicie gładki zapobiegający ogniskowaniu się bakterii |  |
|  | Półki posiadające szyny boczne akcesoryjne montowane z lewej i prawej strony |  |
|  | Szyny akcesoryjne przy półkach zakończone zaokrąglonymi tworzywowymi lub gumowymi narożnikami zintegrowanymi z szynami bocznymi. Nie dopuszcza się nakładanych, wsuwanych lub dokręcanych narożników. |  |
|  | Uchwyt pomp infuzyjnych o długości min. 1000 mm i obciążalności min. 15 kg na podwójnym wysięgniku o zasięgu min. 400 mm |  |
|  | Wieszak kroplówki o długości 1000 mm i obciążalności min. 15 kg na podwójnym wysięgniku o zasięgu min. 400 mm, haczyki wykonane z tworzywa |  |
|  | Koszyk na cewniki z uchwytem do mocowania na szynie DIN, głębokość koszyka min. 350 mm, średnica min. 50 mm, dopuszczalne obciążenie min. 5 kg |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące |  |
|  | Dostępności części zamiennych przez okres minimum 10 lat |  |

* Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Tabela nr 2 – Kolumna anestezjologiczna sufitowa pionowa

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | Fabrycznie nowa, wyprodukowana w 2025 roku |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Ogólne |  |
|  | Sufitowa jednostka zasilająca - przyłóżkowa – urządzenie zakwalifikowane do wyrobów medycznych klasy IIb. |  |
|  | Urządzenie łatwe w utrzymaniu czystości – gładkie powierzchnie profili konstrukcyjnych bez widocznych śrub lub nitów mocujących, wszelkie zaślepki na konsoli montowane bezśrubowo |  |
|  | Zestaw przyłączy elektryczno-gazowych. Płyta interfejsowa z przewodami elastycznymi zakończonymi zaworami odcinającymi do podłączenia sztywnego z instalacją szpitalną. |  |
|  | Tworzywowa zaoblona obudowa sufitowa zakrywająca elementy montażowe |  |
|  | Zawiesie sufitowe posiadające regulację umożliwiające montaż i dostosowanie do wymaganej wysokości |  |
|  | Waga konsoli bez elementów wyposażenia dodatkowego max 45 kg max 52 kg |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie systemu min. 170 kg |  |
|  | Konsola |  |
|  | Konsola wykonana całkowicie z aluminium malowanego na kolor z palety RAL – możliwość wyboru kolorystyki lakierowania poszczególnych ścianek z palety RAL celem dostosowania jej do koloru sali operacyjnej. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego na podstawie dostarczonych aktualnych, kompletnych wzorników |  |
|  | Profil konstrukcyjny konsoli dzielony z osobnym kanałem dla przewodów elektrycznych oraz dla przewodów gazowych |  |
|  | Kanały prowadzone pionowe wzdłuż wysokości konsoli |  |
|  | Gniazda gazowe montowane na ściance kanału z przewodami gazowymi umieszczone w jednym pionowym rzędzie |  |
|  | Gniazda elektryczne, wyrównania potencjału oraz teletechniczne montowane na ściance kanału z przewodami elektrycznymi w pionowym rzędzie |  |
|  | Możliwość wyboru przez Zamawiającego miejsca montażu poszczególnych gniazd elektrycznych oraz gazowych – do wyboru montaż na ściankach bocznych lub na ściance tylnej |  |
|  | Konsola pionowa o wysokości min. 1000 mm |  |
|  | Całkowita szerokość konsoli bez elementów wyposażenia zewnętrznego 390 mm +/-10 mm |  |
|  | Całkowita głębokość konsoli bez elementów wyposażenia zewnętrznego 200 mm +/-10 mm |  |
|  | Możliwość obrotu konsoli o min. 330° z możliwością ograniczenia kąta obrotu min. co 30° |  |
|  | Punkty poboru gazów medycznych zgodne ze standardem szwedzkim SS8752430 (tzw. typ AGA): 2 x O2 - tlen 2 x AIR - sprężone powietrze 2 x VAC - próżnia 1 x N2O – podtlenek azotu 1 x AGSS - odciąg gazów anestetycznych z zaworem inżektorowym |  |
|  | Konsola wyposażona w manometry kontrolne gazów – po jednym dla każdego z rodzajów gazów |  |
|  | Konsola wyposażona w gniazda elektryczne: 8 x gniazdo elektryczne - gniazda zlicowane z powierzchnią ścianki konsoli z sygnalizacją kontrolną LED – gniazda podzielone na min. Dwa obwody 8 x bolec wyrównania potencjałów – gniazdo nie wystające poza obrys ścinaki konsoli o więcej niż 2 mm 1 x gniazdo teletechniczne typu RJ 45 cat.6 – gniazdo zlicowane z powierzchnią ścianki konsoli. |  |
|  | W środkowej części konsoli umieszczony prostokątny profil montażowy z anodowanego aluminium umożliwiający bezstopniowe mocowanie półek i szuflad na dowolnej wysokości. Profil zintegrowany z konsolą nie wystający poza jej obrys. Półki i szuflady z możliwością regulacji wysokości przez użytkowników. |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe konsoli |  |
|  | 1 x półka z materiału kompozytowego bakteriobójczego o wymiarach całkowitych (+/- 5%) 530 mm x 450 mm z szufladą z możliwością regulacji bezstopniowej wysokości o głębokości min. 80 mm o wymiarze wewnętrznym min. 320 mm x 320mm (wymiar liczony jako najwęższa szerokość i głębokość szuflady) , materiał półki kompozytowy całkowicie gładki zapobiegający ogniskowaniu się bakterii (nie dopuszcza się materiału w postaci metalu, aluminium oraz płyt meblowych i innych materiałów nie kompozytowych), front szuflady także wykonany z materiału kompozytowego bakteriobójczego całkowicie gładkiego z profilowanym wycięciem służącym za uchwyt – nie dopuszcza się uchwytów wystających poza czoło szuflady ani uchwytów wpuszczanych w czoło szuflady. Półka z szufladą montowana do profilu montażowego w konsoli. |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie szuflady min. 40 kg |  |
|  | Szuflada wyposażona w oświetlenie wewnętrzne ledowe uruchamiane podczas wysunięcia szuflady |  |
|  | 2 x półka z materiału kompozytowego bakteriobójczego mocowana do profilu montażowego w konsoli z możliwością regulacji bezstopniowej wysokości o wymiarach całkowitych (+/- 5%) 530 mm x 450 mm, materiał półki kompozytowy całkowicie gładki zapobiegający ogniskowaniu się bakterii |  |
|  | Półki posiadające szyny boczne akcesoryjne montowane z lewej i prawej strony |  |
|  | Szyny akcesoryjne przy półkach zakończone zaokrąglonymi tworzywowymi lub gumowymi narożnikami zintegrowanymi z szynami bocznymi. Nie dopuszcza się nakładanych, wsuwanych lub dokręcanych narożników. |  |
|  | Uchwyt pomp infuzyjnych o długości min. 1000 mm i obciążalności min. 15 kg na podwójnym wysięgniku o zasięgu min. 400 mm |  |
|  | Wieszak kroplówki o długości min. 1000 mm i obciążalności min. 15 kg na podwójnym wysięgniku o zasięgu min. 400 mm, haczyki wykonane z tworzywa |  |
|  | Koszyk na cewniki z uchwytem do mocowania na szynie DIN, głębokość koszyka min. 350 mm, średnica min. 50 mm, dopuszczalne obciążenie min. 5 kg |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące |  |
|  | Dostępności części zamiennych przez okres minimum 10 lat |  |

* Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Tabela nr 3 – Kolumna anestezjologiczna ścienna

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | Fabrycznie nowa, wyprodukowana w 2025 roku |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Ogólne |  |
|  | Ścienna pionowa jednostka zasilająca - przyłóżkowa – urządzenie zakwalifikowane do wyrobów medycznych klasy IIb. |  |
|  | Urządzenie łatwe w utrzymaniu czystości – gładkie powierzchnie profili konstrukcyjnych bez widocznych śrub lub nitów mocujących, wszelkie zaślepki na konsoli montowane bezśrubowo |  |
|  | Jednostka zasilająca - w wykonaniu dwustronnym – strona lewa oraz prawa - możliwość montażu gniazd z lewej jak również z prawej strony, wykonana z aluminium lakierowanego na kolor RAL. |  |
|  | Konsola |  |
|  | Konsola z profilu aluminiowego w kształcie ściętym umożliwiającym zamocowanie gniazd elektrycznych i gazowych pod kątem w stosunku do stanowiska łóżkowego. Profil o wymiarze min. 380 x 180 mm. Wysokość min. 1500 mm. |  |
|  | Profil posiadający odseparowane kanały dla lewej oraz prawej strony. |  |
|  | W środkowej części konsoli na całej długości rurowy pionowy profil montażowy o średnicy min. 36 mm do mocowania wyposażenia dodatkowego oraz półek. |  |
|  | Dopuszczalne maksymalne obciążenie 95 kg |  |
|  | Możliwość rozbudowy konsoli o dodatkowe elementy wyposażenia: - uchwyty - półki - szuflady Bez dokonywania przeróbek i wymiany elementów |  |
|  | Wyposażenie konsoli |  |
|  | Konsola wyposażona w gniazda elektryczne: 8 x gniazdo elektryczne - gniazda zlicowane z powierzchnią ścianki konsoli z sygnalizacją kontrolną LED – gniazda podzielone na min. dwa obwody 8 x bolec wyrównania potencjałów – gniazdo nie wystające poza obrys ścinaki konsoli o więcej niż 2 mm 1 x gniazdo teletechniczne typu RJ 45 cat.6 – gniazdo zlicowane z powierzchnią ścianki konsoli |  |
|  | Punkty poboru gazów medycznych zgodne ze standardem szwedzkim SS8752430 (tzw. typ AGA): 2 x O2 - tlen 2 x AIR - sprężone powietrze 2 x VAC - próżnia 1 x N2O – podtlenek azotu 1 x AGSS - odciąg gazów anestetycznych z zaworem inżektorowym |  |
|  | 1 x półka z szufladą ze stali lakierowanej z dwiema listwami DIN, mocowana w środkowej części panelu na rurowym pionowym profilu montażowym opisanym w pkt. 5. Minimalne wymiary półki z szufladą L520xW420xH150mm), dopuszczalne obciążenie min. 40 kg |  |
|  | 2 x półka ze stali lakierowanej z dwiema listwami DIN mocowana w środkowej części panelu na rurowym pionowym profilu montażowym opisanym w pkt. 5. Minimalne wymiary półki: L450xW430 mm dopuszczalne obciążenie min. 40 kg |  |
|  | Uchwyt pomp infuzyjnych o długości min. 1000 mm i obciążalności min. 15 kg na podwójnym wysięgniku o zasięgu min. 400 mm |  |
|  | Wieszak kroplówki o długości min. 1000 mm i obciążalności min. 15 kg na podwójnym wysięgniku o zasięgu min. 400 mm, haczyki wykonane z tworzywa |  |
|  | Koszyk na cewniki z uchwytem do mocowania na szynie DIN, głębokość koszyka min. 350 mm, średnica min. 50 mm, dopuszczalne obciążenie min. 5 kg |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące |  |
|  | Dostępności części zamiennych przez okres minimum 10 lat |  |

* Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.