| SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) |  |
| --- | --- |
| TYTUŁ POSTĘPOWANIA: SPRZĘT DO REHABILITACJI LECZNICZEJ DLA PACJENTÓW ONKOLOGICZNYCH |  |
| NUMER POSTĘPOWANIA: | TP.382.115.2025 JK |
| PODSTAWA PRAWNA: | Ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j.), zwana dalej ustawą Pzp |
| Zatwierdził, dnia 04.11.2025 r. Marcin Podleśny Z-ca Dyrektora ds. Techniczno-Administracyjnych |  |

DZIAŁ I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Szpital Wojewódzki Im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie

ul. Tytusa Chałubińskiego 7, 75 – 581 Koszalin

NIP: 669-10-44-410; REGON:330006292; BDO: 000008455

tel. 94 34 88 151, e-mail: sekretariat@swk.med.pl

strona internetowa: www.swk.med.pl

Reprezentowany przez Piotra Sołtysińskiego – Dyrektora

DZIAŁ II. STRONA INTERNETOWA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA

- Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4682af4e-9d1a-4931-9338-48d907599d74

Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).

- Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

ocds-148610-4682af4e-9d1a-4931-9338-48d907599d74

- Dodatkowo Zamawiający zamieszcza informacje bezpośrednio związane z postępowaniem na stronie internetowej www.swk.med.pl.

DZIAŁ III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

DZIAŁ IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu do rehabilitacji leczniczej dla pacjentów onkologicznych w ramach programu wieloletniego pn. Narodowa Strategia Onkologiczna w zakresie zadania pn. "Zakup sprzętu do rehabilitacji leczniczej dla pacjentów onkologicznych" w 2025 r.

- Nazwa i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) - Przyrządy do fizykoterapii - 33155000-1.

- Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisujący potrzeby Zamawiającego został zawarty w załączniku nr 2 do SWZ.

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:

- Część nr 1 – Multisensoryczny system terapeutyczny do kończyn;

- Część nr 2 – Platforma wibracyjna;

- Część nr 3 – Aparat do krioterapii miejscowej;

- Część nr 4 – Urządzenia do radiofrekwencji;

- Część nr 5 – Szyny rehabilitacyjne do kończyn górnych i dolnych (I);

- Część nr 6 – Szyny rehabilitacyjne do kończyn górnych i dolnych (II);

- Część nr 7 – Wanna do masażu wodno-wirowego kończyn górnych i dolnych oraz tułowia (I);

- Część nr 8 – Wanna do masażu wodno-wirowego kończyn górnych i dolnych oraz tułowia (II);

- Część nr 9 – Aparat do drenażu limfatycznego;

- Część nr 10 – Skupiona fala uderzeniowa;

- Część nr 11 – Aparat do głębokiej oscylacji;

- Część nr 12 – Urządzenia do kinezyterapii (I);

- Część nr 13 – Wanna do masażu wodno-wirowego kończyn górnych i dolnych oraz tułowia (III);

- Część nr 14 – Urządzenia do kinezyterapii (II);

- Część nr 15 – Urządzenia do kinezyterapii (III).

- Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, kilka lub wszystkie części zamówienia.

DZIAŁ V. INFORMACJE O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH

- Zamawiający wymaga złożenia, wraz z ofertą, przedmiotowych środków dowodowych – na potwierdzenie zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, takich jak:

- poświadczony przez Wykonawcę opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 2 do SWZ;

- deklaracja zgodności,

- certyfikat CE (jeżeli dotyczy),

- oryginalne materiały informacyjne producenta lub autoryzowanego dystrybutora potwierdzające spełnienie parametrów oferowanych wyrobów.

W przypadku wątpliwości co do zgodności zaoferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami określonymi niniejszą specyfikacją, Zamawiający na etapie badania i oceny ofert, zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do prezentacji oferowanego przedmiotu zamówienia w siedzibie Zamawiającego w celu potwierdzenia spełnienia wszystkich wymaganych parametrów.

- Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeżeli potwierdzają, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania.

- Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

- Zamawiający nie wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub gdy mimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

- Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

DZIAŁ VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w terminie 3 tygodni od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego jednak nie później niż do 29.12.2025 r.

DZIAŁ VII. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej SWZ.

- Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SWZ oraz danych zawartych w ofercie.

- Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 3 do SWZ.

DZIAŁ VIII. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ WYMAGANIA TECHNICZNE DLA DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH ORAZ ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.

- Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.

- Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z wykonawcami:

Pani Justyna Kałwińska-Kawa, tel. 94 34-88-415, e-mail: justyna@swk.med.pl

- Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.

- Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.

- Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.

- Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki.

W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.

- Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:

- w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub

- jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).

- Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 oraz z 2021 r. poz. 1655) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.

- Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).

W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).

- Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.

- Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.

- Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).

- Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.

- W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu 22 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.

- W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: justyna@swk.med.pl (nie dotyczy składania ofert).

DZIAŁ IX. INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI W INNY SPOSÓB NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

Zamawiający nie przewiduje komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

DZIAŁ X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 12.12.2025 r.

DZIAŁ XI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Przygotowanie oferty:

- Wraz z ofertą, której wzór stanowi załącznik nr 1 do SWZ wykonawca składa:

- poświadczony przez Wykonawcę opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 do SWZ;

- deklaracja zgodności;

- certyfikat CE (jeśli dotyczy);

- oryginalne materiały informacyjne producenta lub autoryzowanego dystrybutora potwierdzające spełnienie parametrów oferowanych wyrobów;

- oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postepowania, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ,

- pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę - jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika bezpośrednio z dokumentów rejestrowych; pełnomocnictwo udzielone liderowi/wspólnikowi w przypadku złożenia oferty wspólnej (konsorcjum) lub przez spółki cywilne. Pełnomocnictwo powinno być złożone w formie oryginału w takiej samej formie jak składana oferta tj. w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź też opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę, pod rygorem odrzucenia oferty.

- Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

- Ofertę oraz wszystkie załączniki składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz innymi przepisami prawa.

- Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne. Umocowanie prawne należy dołączyć w sposób określony w pkt 5.

- Zamawiający nie jest podmiotem wykonującym zadania z zakresu administracji publicznej i nie wymaga dokonania opłaty skarbowej, związanej z udzielonym pełnomocnictwem osoby do reprezentowania Wykonawcy.

- Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane.

  - Oferta wspólna. W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta musi spełniać następujące warunki:

- Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Oferta winna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika.

- Upoważnienie do pełnienia funkcji pełnomocnika wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów - należy załączyć je do oferty.

- oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego w SWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

- Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.

DZIAŁ XII. SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

- Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy „Formularza ofertowego”, stanowiącego załącznik nr 1 SWZ udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”.

- Następnie wykonawca powinien pobrać „Formularz ofertowy”, zapisać go na dysku komputera użytkownika, uzupełnić danymi wymaganymi przez Zamawiającego i ponownie zapisać na dysku komputera użytkownika oraz podpisać odpowiednim rodzajem podpisu elektronicznego, zgodnie z ust. 6.

- Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików.

- Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany „Formularz oferty” w pierwszym polu („Wypełniony formularz oferty”). W kolejnym polu („Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”) wykonawca dodaje pozostałe pliki stanowiące ofertę lub składane wraz z ofertą.

- Jeżeli wraz z ofertą składane są dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Zarówno załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa jak i uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa należy dodać w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”.

- Formularz ofertowy podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (elektronicznym). Rekomendowanym wariantem podpisu jest typ wewnętrzny. Podpis formularza ofertowego wariantem podpisu w typie zewnętrznym również jest możliwy, tylko w tym przypadku, powstały oddzielny plik podpisu dla tego formularza należy załączyć w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”.

Pozostałe dokumenty wchodzące w skład oferty lub składane wraz z ofertą, które są zgodne z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby opatrzone podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę” dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).

W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

- System sprawdza, czy złożone pliki są podpisane i automatycznie je szyfruje, jednocześnie informując o tym wykonawcę. Potwierdzenie czasu przekazania i odbioru oferty znajduje się w Elektronicznym Potwierdzeniu Przesłania (EPP) i Elektronicznym Potwierdzeniu Odebrania (EPO). EPP i EPO dostępne są dla zalogowanego Wykonawcy w zakładce „Oferty/Wnioski”.

- Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.

- Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. Wykonawca wycofuje ofertę w zakładce „Oferty/wnioski” używając przycisku „Wycofaj ofertę”.

- Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB.

- Sposób złożenia oferty udostępniony został pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/strona-glowna/slider-aktualnosci/platforma-e-zamowienia-na-youtube/platforma-e-zamowienia-na-youtube.

DZIAŁ XIII. TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT

- Termin składania ofert

Oferty należy przesłać do dnia 13.11.2025 r. do godz. 10:00

- Termin otwarcia ofert

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.11.2025 r., o godz. 10:30

- Otwarcie ofert nie jest jawne. Zamawiający nie przewiduje uczestnictwa przedstawicieli wykonawcy oraz innych osób w sesji otwarcia ofert.

- W przypadku awarii systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.

- Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

- nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

- cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

DZIAŁ XIV. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę na podstawie przesłanek, o których mowa w art. 108 ustawy Pzp:

- będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

- udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

- handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

- o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2023 r. poz. 2048 oraz z 2024 r. poz. 1166) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 930),

- finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

- powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1745),

- przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

- o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

- jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

- wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

- wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

- jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji w szczególności, jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty lub oferty częściowe, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty niezależnie od siebie;

- jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą” wyklucza się również:

- wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

- wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124, z późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

- wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295 i 1598 oraz z 2024 r. poz. 619, 1685 i 1863), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

DZIAŁ XV. SPOSÓB OBLICZENIA CENY

- Cena oferty musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.

- Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.

- Cena może być tylko jedna.

- Cena (cena brutto/wartość brutto) = ilość x cena jednostkowa netto + wartość VAT.

DZIAŁ XVI. KRYTERIA OCENY OFERTY

- Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

| LP | KRYTERIUM | PKT | SPOSÓB OBLICZANIA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cena | 100 | Najniższa cena spośród ważnych ofert ---------------------------------------------------- X 100 Cena badanej oferty |

- Wynik:

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

DZIAŁ XVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawca zobowiązany będzie do:

- przedstawienia pełnomocnictwa osoby upoważnionej do zawarcia umowy;

- jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, do przedstawienia kopii umowy regulującej ich współpracę.

DZIAŁ XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY

    - Odwołanie przysługuje na:

- niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;

- zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

- zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

    - Postępowanie skargowe

- Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

- W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

    - Szczegółowe informacje na temat środków ochrony prawnej znajdują się w ustawie Pzp w Dziale IX.

DZIAŁ XIX. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.

DZIAŁ XX. WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH

  - Do oferty wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego w Dziale XIV SWZ.

  - Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1.1., Wykonawca składa na formularzu stanowiącym załączniki nr 4 do SWZ.

  - Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1.1., stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, odpowiednio na dzień składania ofert.

  - W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w ust. 1.1., składa każdy z wykonawców.

  - Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1.1., także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu.

- W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi następujące dokumenty:

- oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

- oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 6 ustawy Pzp oraz w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.

DZIAŁ XXI. WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

DZIAŁ XXII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

DZIAŁ XXIII. INFORMACJA I DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

  - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie, ul. Tytusa Chałubińskiego 7, 75 – 581 Koszalin;

  - inspektorem ochrony danych osobowych w Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie jest Pani Anna Kobusińska, adres e-mail: sekretariat@swk.med.pl, telefon: 94 34 88 545;

  - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego p.t.: „Sprzęt do rehabilitacji leczniczej dla pacjentów onkologicznych”;

  - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;

  - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat kalendarzowych od dnia zakończenia realizacji umowy;

  - obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

  - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

  - posiada Pani/Pan:

    - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

    - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

    - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

    - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

  - nie przysługuje Pani/Panu:

    - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

    - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

    - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

DZIAŁ XXIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej.

- Rozliczenia między wykonawcą a zamawiającym prowadzone będą w PLN.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Zamawiający nie stawia wymagań związanych z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, 1700 i 2140 oraz z 2023 r. poz. 240 i 641).

DZIAŁ XXV. ZAŁĄCZNIKI

- Formularz ofertowy.

- Opis przedmiotu zamówienia.

- Projekt umowy.

- Wzór oświadczenia składanego na podstawie art. 125 ustawy Pzp. dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ

FORMULARZ OFERTOWY

Zamawiający:

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie

ul. Tytusa Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin

- Dane Wykonawcy:

| Nazwa: | ............................................................................................................................... |
| --- | --- |
| Adres: | ............................................................................................................................... |
| ID techniczne podmiotu (z Platformy E-zamowienia): | …………………………………………………………………………………………… |
| Województwo: | ............................................................................................................................... |
| KRS lub inny organ rejestrowy: | ................................................................................................................................ |
| REGON, NIP: | ............................................................................................................................... |
| Wielkość przedsiębiorstwa | 1. mikroprzedsiębiorstwo; 2. małe przedsiębiorstwo; 3. średnie przedsiębiorstwo; 4. jednoosobowa działalność gospodarcza; 5. osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej; 6. żadne z powyższych. (właściwe podkreślić) |
| Osoby upoważniona do kontaktu | Imię i nazwisko …......................................; Tel. ....................................... Adres e-mail:....................... |
| Osoba/komórka odpowiedzialna za realizację umowy | Tel. ............................... Adres e-mail:....................... |

- Oświadczam, że:

- Akceptuję w całości wszystkie warunki zawarte w SWZ;

- Składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SWZ, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i projektem umowy;

- cena zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty;

- akceptuję warunki płatności określone przez Zamawiającego w SWZ przedmiotowego postępowania;

- jestem związany/a niniejszą ofertą do terminu wskazanego w Dziale X SWZ;

- przewiduję/nie przewiduję powierzenie podwykonawcom .................................................................... realizacji zamówienia w części …………….;

- zapoznałem/am się z postanowieniami umowy, określonymi w SWZ i zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

- że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Oferuję dostawę zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia:

| CZĘŚĆ NR 1 MULTISENSORYCZNY SYSTEM TERAPEUTYCZNY DO KOŃCZYN |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Producent/ typ/model | Klasa wyrobu medycznego | Ilość | #### Cena netto | VAT w (%) | #### Cena brutto |
| 1 | Multisensoryczny system terapeutyczny do kończyn |  |  | 1 szt. |  |  |  |
| 2 | Koszt dostawy |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Koszt instalacji |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Koszt serwisowania w okresie gwarancji |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Koszt przeszkolenia personelu w zakresie obsługi |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Koszt przeglądu w okresie gwarancji (zgodnie z wymogami producenta) |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

| CZĘŚĆ NR 2 PLATFORMA WIBRACYJNA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Producent/ typ/model | Klasa wyrobu medycznego | Ilość | #### Cena netto | VAT w (%) | #### Cena brutto |
| 1 | Platforma wibracyjna |  |  | 1 szt. |  |  |  |
| 2 | Koszt dostawy |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Koszt instalacji |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Koszt serwisowania w okresie gwarancji |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Koszt przeszkolenia personelu w zakresie obsługi |  |  |  |  |  |  |
| 6 | o |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

| CZĘŚĆ NR 3 APARAT DO KRIOTERAPII MIEJSCOWEJ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Producent/ typ/model | Klasa wyrobu medycznego | Ilość | #### Cena netto | VAT w (%) | #### Wartość netto | #### Wartość brutto |
| 1 | Aparat do krioterapii miejscowej |  |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| 2 | Koszt dostawy |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Koszt instalacji |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Koszt serwisowania w okresie gwarancji |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Koszt przeszkolenia personelu w zakresie obsługi |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Koszt przeglądu w okresie gwarancji (zgodnie z wymogami producenta) |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

| CZĘŚĆ NR 4 URZĄDZENIA DO RADIOFREKWENCJI |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Producent/ typ/model | Klasa wyrobu medycznego | Ilość | #### Cena netto | VAT w (%) | #### Cena brutto |
| 1 | Urządzenia do radiofrekwencji |  |  | 1 szt. |  |  |  |
| 2 | Koszt dostawy |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Koszt instalacji |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Koszt serwisowania w okresie gwarancji |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Koszt przeszkolenia personelu w zakresie obsługi |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Koszt przeglądu w okresie gwarancji (zgodnie z wymogami producenta) |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

| CZĘŚĆ NR 5 SZYNY REHABILITACYJNE DO KOŃCZYN GÓRNYCH I DOLNYCH (I) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Producent/ typ/model | Klasa wyrobu medycznego | Ilość | #### Cena netto | VAT w (%) | #### Cena brutto |
| 1 | Szyny rehabilitacyjne do kończyn górnych i dolnych |  |  | 1 szt. |  |  |  |
| 2 | Koszt dostawy |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Koszt instalacji |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Koszt serwisowania w okresie gwarancji |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Koszt przeszkolenia personelu w zakresie obsługi |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Koszt przeglądu w okresie gwarancji (zgodnie z wymogami producenta) |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

| CZĘŚĆ NR 6 SZYNY REHABILITACYJNE DO KOŃCZYN GÓRNYCH I DOLNYCH (II) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Producent/ typ/model | Klasa wyrobu medycznego | Ilość | #### Cena netto | VAT w (%) | #### Wartość netto | #### Wartość brutto |
| 1 | Szyny rehabilitacyjne do kończyn górnych i dolnych |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 2 | Koszt dostawy |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Koszt instalacji |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Koszt serwisowania w okresie gwarancji |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Koszt przeszkolenia personelu w zakresie obsługi |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Koszt przeglądu w okresie gwarancji (zgodnie z wymogami producenta) |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

| CZĘŚĆ NR 7 WANNA DO MASAŻU WODNO-WIROWEGO KOŃCZYN GÓRNYCH I DOLNYCH ORAZ TUŁOWIA (I) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Producent/ typ/model | Klasa wyrobu medycznego | Ilość | #### Cena netto | VAT w (%) | #### Wartość netto | #### Wartość brutto |
| 1 | Wanna do masażu wodno-wirowego kończyn górnych i dolnych oraz tułowia |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 2 | Koszt dostawy |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Koszt instalacji |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Koszt serwisowania w okresie gwarancji |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Koszt przeszkolenia personelu w zakresie obsługi |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Koszt przeglądu w okresie gwarancji (zgodnie z wymogami producenta) |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

| CZĘŚĆ NR 8 WANNA DO MASAŻU WODNO-WIROWEGO KOŃCZYN GÓRNYCH I DOLNYCH ORAZ TUŁOWIA (II) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Producent/ typ/model | Klasa wyrobu medycznego | Ilość | #### Cena netto | VAT w (%) | #### Cena brutto |
| 1 | Wanna do masażu wodno-wirowego kończyn górnych i dolnych oraz tułowia |  |  | 1 szt. |  |  |  |
| 2 | Koszt dostawy |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Koszt instalacji |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Koszt serwisowania w okresie gwarancji |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Koszt przeszkolenia personelu w zakresie obsługi |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Koszt przeglądu w okresie gwarancji (zgodnie z wymogami producenta) |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

| CZĘŚĆ NR 9 APARAT DO DRENAŻU LIMFATYCZNEGO |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Producent/ typ/model | Klasa wyrobu medycznego | Ilość | #### Cena netto | VAT w (%) | #### Cena brutto |
| 1 | Aparat do drenażu limfatycznego |  |  | 1 szt. |  |  |  |
| 2 | Koszt dostawy |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Koszt instalacji |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Koszt serwisowania w okresie gwarancji |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Koszt przeszkolenia personelu w zakresie obsługi |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Koszt przeglądu w okresie gwarancji (zgodnie z wymogami producenta) |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

| CZĘŚĆ NR 10 SKUPIONA FALA UDERZENIOWA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Producent/ typ/model | Klasa wyrobu medycznego | Ilość | #### Cena netto | VAT w (%) | #### Cena brutto |
| 1 | Skupiona fala uderzeniowa |  |  | 1 szt. |  |  |  |
| 2 | Koszt dostawy |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Koszt instalacji |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Koszt serwisowania w okresie gwarancji |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Koszt przeszkolenia personelu w zakresie obsługi |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Koszt przeglądu w okresie gwarancji (zgodnie z wymogami producenta) |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

| CZĘŚĆ NR 11 APARAT DO GŁĘBOKIEJ OSCYLACJI |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Producent/ typ/model | Klasa wyrobu medycznego | Ilość | #### Cena netto | VAT w (%) | #### Cena brutto |
| 1 | Aparat do głębokiej oscylacji |  |  | 1 szt. |  |  |  |
| 2 | Koszt dostawy |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Koszt instalacji |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Koszt serwisowania w okresie gwarancji |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Koszt przeszkolenia personelu w zakresie obsługi |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Koszt przeglądu w okresie gwarancji (zgodnie z wymogami producenta) |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

| CZĘŚĆ NR 12 URZĄDZENIA DO KINEZYTERAPII (I) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Producent/ typ/model | Klasa wyrobu medycznego | Ilość | #### Cena netto | VAT w (%) | #### Wartość netto | #### Wartość brutto |
| 1 | Urządzenia do kinezyterapii |  |  | 14 szt. |  |  |  |  |
| 2 | Koszt dostawy |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Koszt instalacji |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Koszt serwisowania w okresie gwarancji |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Koszt przeszkolenia personelu w zakresie obsługi |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Koszt przeglądu w okresie gwarancji (zgodnie z wymogami producenta) |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

| CZĘŚĆ NR 13 WANNA DO MASAŻU WODNO-WIROWEGO KOŃCZYN GÓRNYCH I DOLNYCH ORAZ TUŁOWIA (III) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Producent/ typ/model | Klasa wyrobu medycznego | Ilość | #### Cena netto | VAT w (%) | #### Cena brutto |
| 1 | Wanna do masażu wodno-wirowego kończyn górnych i dolnych oraz tułowia |  |  | 1 szt. |  |  |  |
| 2 | Koszt dostawy |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Koszt instalacji |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Koszt serwisowania w okresie gwarancji |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Koszt przeszkolenia personelu w zakresie obsługi |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Koszt przeglądu w okresie gwarancji (zgodnie z wymogami producenta) |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

| CZĘŚĆ NR 14 URZĄDZENIA DO KINEZYTERAPII (II) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Producent/ typ/model | Klasa wyrobu medycznego | Ilość | #### Cena netto | VAT w (%) | #### Wartość netto | #### Wartość brutto |
| 1 | Urządzenia do kinezyterapii |  |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| 2 | Koszt dostawy |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Koszt instalacji |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Koszt serwisowania w okresie gwarancji |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Koszt przeszkolenia personelu w zakresie obsługi |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Koszt przeglądu w okresie gwarancji (zgodnie z wymogami producenta) |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

| CZĘŚĆ NR 15 URZĄDZENIA DO KINEZYTERAPII (III) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Producent/ typ/model | Klasa wyrobu medycznego | Ilość | #### Cena netto | VAT w (%) | #### Cena brutto |
| 1 | Urządzenia do kinezyterapii |  |  | 1 szt. |  |  |  |
| 2 | Koszt dostawy |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Koszt instalacji |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Koszt serwisowania w okresie gwarancji |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Koszt przeszkolenia personelu w zakresie obsługi |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Koszt przeglądu w okresie gwarancji (zgodnie z wymogami producenta) |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR 1 MULTISENSORYCZNY SYSTEM TERAPEUTYCZNY DO KOŃCZYN

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać) |
| --- | --- | --- |
|  | Platforma do oceny równowagi i terapii równowagi |  |
|  | Dostępne dwa główne tryby pracy równowagi: statyczny i dynamiczny |  |
|  | Krótki i prosty czas konfiguracji |  |
|  | 6-letnia licencja pełnej wersji oprogramowania |  |
|  | Zapewnia wiele scenariuszy terapii opartych na grywalizacji, które będą trenować określone aspekty równowagi pacjenta w oparciu o wynik oceny |  |
|  | Szeroka gama narzędzi programowych do oceny pacjentów |  |
|  | Wymiary (dł. x szer. x wys.): 495 x 495 x 10 mm (+/- 2 mm) |  |
|  | Częstotliwość próbkowania: 200 Hz |  |
|  | Waga: min. 6,5 kg |  |
|  | Min. zakres wagi pacjenta: 30 - 160 kg |  |
|  | Typ komunikacji: Bezprzewodowy lub przewodowy USB |  |
|  | Zasięg bezprzewodowy > 5m |  |
|  | Praca na baterii: > 20h |  |
|  | Wyrób medyczny |  |
|  | Gwarancja: 36 miesięcy |  |

CZĘŚĆ NR 2 PLATFORMA WIBRACYJNA

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać) |
| --- | --- | --- |
|  | Urządzenie do przeprowadzania rezonansu stochastycznego |  |
|  | Dwie wielopłaszczyznowo oscylujące płyty pod stopy |  |
|  | Poręcze ze stali szlachetnej z obu stron, do łatwego demontażu |  |
|  | Aplikacja zakłóceń stochastycznych |  |
|  | Panel obsługi w wyświetlaczem LCD i regulacją kontrastu |  |
|  | Indywidualnie dobierane programy terapeutyczne dla wybranych schorzeń |  |
|  | Zróżnicowane programy treningowe dla dyscyplin narciarskich |  |
|  | Wybór intensywności stymulacji i przerw |  |
|  | Funkcja Record |  |
|  | Wymiary płyt pod stopy: 60x21cm (+/- 1 cm) |  |
|  | Poziom stymulacji: od 1 do 12 |  |
|  | Poziom hałasu: 1-5 dB |  |
|  | Zakres czasu: 1sek-120min. |  |
|  | Stałe programy: Medycyna Tryb ręczny |  |
|  | Wymiary całkowite urządzenia: 135x75x125cm (+/- 1cm) |  |
|  | Waga urządzenia: 120 kg (+/- 2 kg) |  |
|  | Maksymalne obciążenie: min. 150kg |  |
|  | Zasilanie: 230V/50-60Hz |  |
|  | Silnik AC 2 6,3 AT |  |
|  | Wyrób medyczny |  |
|  | Gwarancja: 36 miesięcy |  |

CZĘŚĆ NR 3 APARAT DO KRIOTERAPII MIEJSCOWEJ

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać) |
| --- | --- | --- |
|  | Aparat do krioterapii miejscowej za pomocą azotu |  |
|  | Urządzenie z wyświetlaczem LED |  |
|  | Wagowy pomiar ilości azotu |  |
|  | U wylotu dyszy, osiągana temperatura robocza (-160 °C) |  |
|  | Intensywność nadmuchu regulowana skokowo (4-stopniowo) |  |
|  | Możliwość zaprogramowania czasu zabiegu |  |
|  | Panel wyposażony w tryb "standby" zapewniający mniejszy pobór prądu, dźwiękową sygnalizację upływu czasu i dotknięcia klawiszy |  |
|  | Na wyposażeniu butla 50L |  |
|  | Wyrób medyczny |  |
|  | Gwarancja: 36 miesięcy |  |

CZĘŚĆ NR 4 URZĄDZENIA DO RADIOFREKWENCJI

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać) |
| --- | --- | --- |
|  | Urządzenie do terapii dysfagii |  |
|  | Przenośne urządzenie do terapii dysfagii wykorzystujące elektryczną stymulację nerwowo-mięśniową (NMES) oraz powierzchniowe EMG |  |
|  | Umożliwia wykonywanie ćwiczeń z biofeedbackiem oraz monitorowanie postępów |  |
|  | Technologia lustrzanego odbicia umożliwiająca wyświetlanie bieżących informacji na tablecie lub ekranie komputera (Bluetooth) wykorzystując bluetooth |  |
|  | Tryb VMS umożliwiający modyfikację poszczególnych parametrów elektrostymulacji |  |
|  | 4 niezależne kanały elektroterapii |  |
|  | 2 kanałowe sEMG |  |
|  | Elektrostymulacja wyzwalana przez sEMG |  |
|  | Kolorowy ekran dotykowy |  |
|  | Biblioteka anatomiczna zawierająca zdjęcia dotyczące problematyki dysfagii, różnych patologii i opcji zabiegów terapeutycznych wspomagających edukację pacjenta |  |
|  | Edukacyjne materiały wideo wspomagające demonstrację ważnych ćwiczeń terapeutycznych |  |
|  | Zdjęcia przykładowych umiejscowień elektrod |  |
|  | Weryfikacja skuteczności terapii dzięki obiektywnym danym zapisywanym podczas każdej sesji terapeutycznej |  |
|  | Możliwość zapisu danych leczenia pacjenta na karcie micro SD - przeglądanie, wysyłanie i drukowanie w programie komputerowym |  |
|  | Wymiary (Wys. x Szer. x Gł.): 16 cm x 10 cm x 4 cm (+/- 1 cm) |  |
|  | Masa: maks. 0,35 kg |  |
|  | Moc Wejście: 6V (baterie AA lub AAA 4 x 1.5V) |  |
|  | Maksymalne napięcie wyjściowe (pacjent): 70V (+0/-V) |  |
|  | W zestawie: - Zestaw 4 kabli do elektrod - Kabel elektrody referencyjnej - Przełącznik ręczny - Stojak na urządzenie - Rysik ekranowy - Gumowe etui - 1 saszetka elektrod dla dorosłych (4szt w dwóch plastrach) - Zestaw 4 baterii AA lub AAA, 1.5V - 1 Karta Micro SD - Instrukcja obsługi |  |
|  | Wyrób medyczny |  |
|  | Gwarancja: 36 miesięcy |  |

CZĘŚĆ NR 5 SZYNY REHABILITACYJNE DO KOŃCZYN GÓRNYCH I DOLNYCH (I)

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać) |
| --- | --- | --- |
|  | Zrobotyzowana szyna CPM przeznaczona do ćwiczeń biernych w obrębie stawu skokowego |  |
|  | Tryby zabiegowe: - Rozgrzewka - Modulacja - ROM Bypass - Czas zabiegowy |  |
|  | Zgięcie grzbietowe 30° |  |
|  | Zgięcie podeszwowe 40° |  |
|  | Inwersja 25° |  |
|  | Rewersja 25° |  |
|  | Możliwość prowadzenia terapii w pozycji leżącej i siedzącej |  |
|  | Min. 16 programów pacjenta |  |
|  | Szyna wyposażona w zdalny pilot sterowania z możliwością blokady przed niepożądaną zmianą ustawień |  |
|  | Szyna posiada wyprofilowane miejsce na przechowywanie pilota |  |
|  | Zmiana kierunku ruchu przy oporze (autorewers przy spastyce) |  |
|  | Prędkość: w zakresie 50–150°/min |  |
|  | Wymiary stopy: w min. zakresie 19 cm – 29 cm |  |
|  | Pauza w wyproście/zgięciu w zakresie 0–900 sek |  |
|  | Wymiary: max. 55 cm x 35 cm x 45 cm (+/- 2 cm) |  |
|  | Waga urządzenia max. 11 kg |  |
|  | Wyrób medyczny |  |
|  | Gwarancja: 36 miesięcy |  |

CZĘŚĆ NR 6 SZYNY REHABILITACYJNE DO KOŃCZYN GÓRNYCH I DOLNYCH (II)

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać) |
| --- | --- | --- |
|  | Szyna CPM do ćwiczeń biernych stawu biodrowego i kolanowego |  |
|  | Wyposażona w plastikowe podkładki pod nogi, pilot z wejściem USB |  |
|  | Limit wyprostu: -10° do 115° |  |
|  | Limit zgięcia: -5° do 120° |  |
|  | Zakres ruchomości: od przeprostu -10° do pełnego zgięcia 120° |  |
|  | Zakres prędkości od 1 do 5 (od 45° do 155° na minutę) |  |
|  | Zakres obciążenia: 1 do 6 |  |
|  | Przerwa wyprostu: od 0 do 900 sekund (15 minut) |  |
|  | Przerwa zgięcia: od 0 do 900 sekund (15 minut) |  |
|  | Czas: bez ograniczeń |  |
|  | Wymiary: 95 x 35 cm (+/- 2 cm) |  |
|  | Masa: maks. 12 kg |  |
|  | Zakres ruchu: zgięcie (w stopniach): 120 wyprost (w stopniach): -10 zgięcie w biodrze (w stopniach): 75 wyprost w biodrze (w stopniach): 10 |  |
|  | Pozycjonowanie stopy: zgięcie podeszwowe (w stopniach): 40 zgięcie grzbietowe (w stopniach): 30 odwieszenie/przywieszenie (w stopniach): 30 |  |
|  | Wymiary pacjenta: maksymalna waga (w kg): min. 135 wzrost (w cm): min. 145 / 195 długość kończyny dolnej (w cm): min. 71 / 99 długość piszczeli (cm): min. 38 / 53 długość kości udowej (cm): min. 33 / 46 |  |
|  | Specyfikacja mechaniczna: Ruch: półanatomiczny rączka transportowa schowek na pilota w szynie dostarczana z plastikowymi podporami |  |
|  | Start / Stop / Reverse |  |
|  | Wyrób medyczny |  |
|  | Gwarancja: 36 miesięcy |  |

CZĘŚĆ NR 7 WANNA DO MASAŻU WODNO-WIROWEGO KOŃCZYN GÓRNYCH I DOLNYCH ORAZ TUŁOWIA (I)

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać) |
| --- | --- | --- |
|  | Urządzenie do masażu wirowego kończyn górnych. Niecka wykonana ze szkła akrylowego |  |
|  | 44 dysz powietrznych do masażu |  |
|  | Ekonomiczne zużycie wody w czasie zabiegu [l]: max. 37 |  |
|  | Zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho |  |
|  | System odkamieniania sterowany elektronicznie |  |
|  | Czujnik temperatury wody |  |
|  | Słuchawka prysznica |  |
|  | Hydromasaż za pomocą strumienia wody o uregulowanej sile (przez napowietrzenie - bierny masaż perełkowy) |  |
|  | Krzesło obrotowe |  |
|  | Wymiary 900x950x920 mm (+/- 5 mm) |  |
|  | Pojemność do przelewu [l]: 47 |  |
|  | Pobór prądu: [A]: 5 |  |
|  | Maksymalna masa pacjenta [kg]: min. 135 |  |
|  | Automatyczne napełnianie |  |
|  | Wyrób medyczny |  |
|  | Gwarancja: 36 miesięcy |  |

CZĘŚĆ NR 8 WANNA DO MASAŻU WODNO-WIROWEGO KOŃCZYN GÓRNYCH I DOLNYCH ORAZ TUŁOWIA (II)

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać) |
| --- | --- | --- |
|  | Urządzenie do masażu wirowego kończyn dolnych |  |
|  | Niecka urządzenia dostępna w 2 kolorach |  |
|  | Niecka wykonana z wysokiej jakości żelkotu wzmocnionego włóknem szklanym |  |
|  | Zużycie wody w czasie zabiegu – maks. 120 l |  |
|  | Efektywny masaż wirowy przy użyciu 6 dysz kierunkowych |  |
|  | Regulacja intensywności masażu przez napowietrzanie dysz |  |
|  | Elektroniczny panel sterowania |  |
|  | Ustawianie czasu zabiegu (1-30 min) |  |
|  | Zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho |  |
|  | System odkamieniania sterowany elektronicznie |  |
|  | Czujnik temperatury wody |  |
|  | Czujnik poziomu wody |  |
|  | System automatycznego napełniania |  |
|  | Szybkie napełnianie i opróżnianie niecki |  |
|  | Półautomatyczny system opróżniania niecki |  |
|  | Regulowane stopki umożliwiające wypoziomowanie urządzenia |  |
|  | Słuchawka prysznica |  |
|  | Stopień ułatwiający wejście do niecki urządzenia |  |
|  | Pojemność do przelewu [l]: 160 l (+/- 5 l) |  |
|  | Wymiary (dł. x szer. x wys.) [cm]: 115 x 60 x 80 (+/- 2 cm) |  |
|  | Zasilanie [V/Hz]: 230/50 |  |
|  | Wyrób medyczny |  |
|  | Gwarancja: 36 miesięcy |  |

CZĘŚĆ NR 9 APARAT DO DRENAŻU LIMFATYCZNEGO

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać) |
| --- | --- | --- |
|  | Aparat do sekwencyjnego masażu uciskowego i drenażu limfatycznego |  |
|  | Współpracujący z 24-komorowymi i 12-komorowymi mankietami uciskowymi |  |
|  | Posiada specjalny algorytm przeznaczony do drenażu limfatycznego, którego przebieg jest zgodny z techniką manualnego drenażu limfatycznego (MDL) wg E. Voddera. |  |
|  | Regulowane ciśnienie w komorach mankietu od 20 do 140 mmHg, elektroniczna regulacja i stały pomiar ciśnienia |  |
|  | Obsługiwana liczba komór: 12 w pojedynczym mankiecie |  |
|  | Niezależna regulacja ciśnienia, tempa masażu oraz korekcja ciśnienia dla każdej komory w każdym algorytmie osobno |  |
|  | Awaryjne, jednoczesne odsysanie ze wszystkich komór mankietu uciskowego |  |
|  | Piętnaście algorytmów zabiegowych i regulacja wszystkich parametrów masażu |  |
|  | Wydajność pompy 28 l / min. standardowy czas dopompowania komory około 3 s. |  |
|  | Czytelny panel sterowania i intuicyjna obsługa aparatu |  |
|  | Ekran „podpowiadający” każdy etap programowania parametrów zabiegu |  |
|  | Pomiar czasu pozostałego do zakończenia zabiegu |  |
|  | Na wyposażeniu 2 mankiety na kończynę górną i 2 mankiety na kończynę dolną (12- komorowe), 24- komorowe spodnie, 24- komorowa kurtka, poszerzacze, podkłady fizelinowe |  |
|  | Wyrób medyczny |  |
|  | Gwarancja: 36 miesięcy |  |

CZĘŚĆ NR 10 SKUPIONA FALA UDERZENIOWA

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać) |
| --- | --- | --- |
|  | Aparat do pozaustrojowej terapii zogniskowaną falą uderzeniową. Wyposażony w oryginalny wózek jezdny |  |
|  | Wielokryształowe piezoelektryczne źródło generujące falę uderzeniową, gwarantujące wygenerowanie minimum 5 milionów impulsów |  |
|  | Maksymalna gęstość energii na głębokości zogniskowania fali uderzeniowej nie mniejsza niż 0,8 mJ/mm2 |  |
|  | Częstotliwość pracy od 1 do minimum 12 Hz regulowana skokowo co 1 Hz |  |
|  | Aparat wyposażony w dwie głowice skupiające, punktową oraz liniową |  |
|  | Maksymalna głębokość zogniskowania fali dla głowicy punktowej nie mniejsza niż 4cm, liniowej 2cm. Regulacja głębokości zogniskowania fali nie większa niż 5 mm |  |
|  | Parametry głowicy liniowej: • pokrywająca odcinek 4,6 cm, • max. gęstości energii 0,16 mJ/mm2 • objętość obszaru terapii ( x, y, z ) 2476 mm3 |  |
|  | Funkcja auto testu sterownika oraz głowic |  |
|  | Tryb burst - Tryb częstotliwości odnosi się do serii kolejnych pakietów impulsów, przerywanych krótką przerwą. Czas trwania impulsów i przerw oraz częstotliwość są określane przed rozpoczęciem terapii. |  |
|  | T-Ramp - W trybie następuje stopniowy wzrost częstotliwości w określonym czasie. Początkowa i docelowa częstotliwość, a także okres, w którym następuje wzrost częstotliwości, są definiowane przed rozpoczęciem terapii. |  |
|  | Waga jednostki sterującej bez głowicy: do 16 kg |  |
|  | Nożny przycisk służący do wyzwolenia impulsu fali uderzeniowej oraz zmiany poziomu intensywności |  |
|  | Zasilanie: 220-240V, 50/60 Hz, Maksymalny pobór mocy 250VA +/- 50VA. |  |
|  | Wyrób medyczny |  |
|  | Gwarancja: 36 miesięcy |  |

CZĘŚĆ NR 11 APARAT DO GŁĘBOKIEJ OSCYLACJI

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać) |
| --- | --- | --- |
|  | Stacjonarny aparat do terapii głęboką oscylacją |  |
|  | Dwa niezależne kanały zabiegowe |  |
|  | Częstotliwość zabiegowa w zakresie co najmniej 50–200 Hz |  |
|  | Obrotowy pulpit sterujący z regulacją kąta nachylenia |  |
|  | Wbudowany czytnik kart pamięci |  |
|  | Kolorowy ekran dotykowy min. 8’’ |  |
|  | Gotowe programy zabiegowe |  |
|  | Programy użytkownika |  |
|  | Elektroda bierna wykonana z biokompatybilnego tytanu |  |
|  | Łatwo wymieniane aplikatory |  |
|  | Wyposażenie, co najmniej: - 2 przewody pacjenta - aplikator 5 cm - aplikator 9,5 cm - przyłącze do pracy z wykorzystaniem rękawic |  |
|  | Zasilanie 230 V |  |
|  | Pobór prądu maksymalnie 0,1 A |  |
|  | Wymiary aparatu: 260 x 350 x 370 mm (rozłożony wyświetlacz) (+/- 3 mm) |  |
|  | Waga aparatu maksymalnie 6,2 kg |  |
|  | Dedykowany wózek pod aparat z płytą górną wyprofilowaną pod stopki aparatu |  |
|  | Przedni panel wózka uchylny z pojemnikiem na akcesoria |  |
|  | Tylna część wózka z dostępem do poprowadzenia przewodów zabiegowych |  |
|  | Wymiary wózka: 80 x 32 x 30 cm (wys. x szer. x gł.) (+/- 1 cm) |  |
|  | Wymiary podstawy wózka: 45 x 50 cm (+/- 1 cm) |  |
|  | Średnica kółek wózka: 65 mm |  |
|  | Cztery kółka w podstawie wózka z hamulcami |  |
|  | Wyrób medyczny |  |
|  | Gwarancja: 36 miesięcy |  |

CZĘŚĆ NR 12 URZĄDZENIA DO KINEZYTERAPII (I)

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać) |
| --- | --- | --- |
|  | 5-sekcyjny stół do rehabilitacji, masażu |  |
|  | Pozycja pivota sterowana elektronicznie 2 przełącznikami po obu stronach stołu |  |
|  | Regulacja zagłówka przy pomocy sprężyny gazowej (od -70° do +40°) |  |
|  | Zagłówek z wyprofilowanym otworem na twarz wraz z zaślepką |  |
|  | Płynna, bezśrubowa regulacja boczków zagłówka, oparta o mechanizm przesuwny z blokadą |  |
|  | Łatwa regulacja sekcji nożnej przy pomocy sprężyny gazowej (od 0° do +85°) |  |
|  | Uchwyt blokady położenia zwalniający system sprężyn gazowych sekcji nożnej |  |
|  | Profile aluminiowe zwiększające stabilność sekcji nożnej |  |
|  | Umiejscowienie sprężyny gazowej zagłówka poza światłem otworu na twarz zwiększające komfort pacjenta |  |
|  | 2-warstwowa tapicerka dostępna w wielu wersjach kolorystycznych |  |
|  | Łącznik z tapicerki maskujący przerwy między sekcjami |  |
|  | Śruby mocujące leżysko wkręcane w metalowe wzmocnienia znajdujące się w desce tapicerki |  |
|  | Malowana proszkowo, bardzo stabilna stalowa rama |  |
|  | Relingi do zamocowania pasów oraz otwory na bananki |  |
|  | System elektrycznej regulacji wysokości za pomocą ramki wokół podstawy stołu |  |
|  | Zintegrowany z podstawą stołu system zabezpieczający przed niepożądaną zmianą ustawień stołu wyposażony w 2 stożkowe, magnetyczne klucze dostępu |  |
|  | Zintegrowany sterownik elektroniczny z możliwością obsługi do 2 siłowników, umiejscowiony w podstawie stołu |  |
|  | Gumowe stopki z regulacją wysokości do 1 cm, umożliwiające wypoziomowanie stołu |  |
|  | Rama posiada 4 unoszone koła kierunkowe z centralnym mechanizmem blokowania oraz 4 gumowe stopki |  |
|  | Szerokość: 70 cm (+/- 1 cm) |  |
|  | Długość: 205 cm (+/- 1 cm) |  |
|  | Masa: 115 kg (+/- 2 kg) |  |
|  | Kąt regulacji sekcji środkowej: 0 – +30° |  |
|  | Zakres regulacji wysokości: 51 – 99 cm |  |
|  | Maksymalne obciążenie: min. 225 kg |  |
|  | Grubość gąbki: 40 mm |  |
|  | Wyrób medyczny |  |
|  | Gwarancja: 36 miesięcy |  |

CZĘŚĆ NR 13 WANNA DO MASAŻU WODNO-WIROWEGO KOŃCZYN GÓRNYCH I DOLNYCH ORAZ TUŁOWIA (III)

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać) |
| --- | --- | --- |
|  | Wanna terapeutyczna do automatycznego hydromasażu strefowego |  |
|  | 36 źródeł światła |  |
|  | 5 stref hydromasażu |  |
|  | Bicz wodny |  |
|  | Aroma - zbiornik na zapach, dozowanie podczas zabiegu za pomocą przycisku. Audio - wejście dźwięku z urządzenia zewnętrznego |  |
|  | Niecka wanny wzmocniona włóknem szklanym |  |
|  | Ekonomiczne zużycie wody – maks. 160 l |  |
|  | 1 strefa wyposażona w 24 dysze do hydromasażu |  |
|  | Regulacja intensywności hydromasażu |  |
|  | Wbudowany system dezynfekcji układu wodnego wanny |  |
|  | Wbudowany system automatycznego opróżniania wanny |  |
|  | 3 programy standardowe, 17 programów użytkownika |  |
|  | Nowoczesny panel sterowania wyposażony w kolorowy wyświetlacz |  |
|  | 2 czujniki temperatury |  |
|  | 2 czujniki poziomu wody |  |
|  | Słuchawka prysznica do spłukiwania wanny |  |
|  | Wbudowane uchwyty dla rąk i podpórka do nóg, umożliwiające pacjentowi przyjęcie odpowiedniej pozycji do zabiegu |  |
|  | 98 dysz powietrznych do masażu perełkowego |  |
|  | Stopień ułatwiający wejście do wanny |  |
|  | Zagłówek |  |
|  | Podpórka do nóg |  |
|  | Pojemność do przelewu [l]: 320 |  |
|  | Napełnianie [min]: 4 |  |
|  | Spust [min]: 2,5 |  |
|  | Pobór prądu [A]: maks. 22 |  |
|  | Zasilanie [V/Hz]: 230/50 |  |
|  | Wymiary (dł. x szer. x wys.) [cm]: 225 x 90 x 70 (+/- 2 cm) |  |
|  | Wyrób medyczny |  |
|  | Gwarancja: 36 miesięcy |  |

CZĘŚĆ NR 14 URZĄDZENIA DO KINEZYTERAPII (II)

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać) |
| --- | --- | --- |
|  | Siedmiosekcyjny stół do masażu z Pivotem |  |
|  | Wyposażony w 4 unoszone kółka i 4 antypoślizgowe gumowe stopki |  |
|  | Otwór na twarz pacjenta w zagłówku i zaślepka do otworu |  |
|  | Uchwyty służące mocowaniu pasa do stabilizacji |  |
|  | Wysokiej jakości atestowana tapicerka |  |
|  | Zagłówek z opuszczanymi boczkami |  |
|  | Relingi do zamocowania pasów oraz otwory na 3 bananki |  |
|  | Łącznik z tapicerki maskujący przerwy między sekcjami |  |
|  | Malowana proszkowo, stabilna stalowa rama |  |
|  | Śruby mocujące leżysko wkręcane w metalowe wzmocnienia znajdujące się w desce tapicerki |  |
|  | Grubość gąbki 40 mm |  |
|  | Kąt pochylenia sekcji środkowej: 0 / + 30° |  |
|  | Kąt pochylenia zagłówka: + 40 / - 70° |  |
|  | Regulacja części nożnej: 0 / + 85° |  |
|  | Regulacja wysokości [cm]: 51 - 99 |  |
|  | Wymiary dł. x szer. x wys. [cm]: 205 x 70 x 51-99 (+/- 2 cm) |  |
|  | Maksymalne obciążenie [kg]: min. 225 |  |
|  | Zasilanie: 230 V / 50 Hz |  |
|  | System elektrycznej regulacji wysokości za pomocą ramki wokół podstawy stołu |  |
|  | Zintegrowany z podstawą stołu system zabezpieczający przed niepożądaną zmianą ustawień stołu wyposażony w 2 stożkowe, magnetyczne klucze dostępu |  |
|  | Zintegrowany sterownik elektroniczny z możliwością obsługi do 2 siłowników, umiejscowiony w podstawie stołu |  |
|  | Gumowe stopki z regulacją wysokości do 1 cm umożliwiające wypoziomowanie stołu |  |
|  | Wyrób medyczny |  |
|  | Gwarancja: 36 miesięcy |  |

CZĘŚĆ NR 15 URZĄDZENIA DO KINEZYTERAPII (III)

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać) |
| --- | --- | --- |
|  | Kabina do ćwiczeń w podwieszeniu |  |
|  | Zbudowana z prostokątnych ram ~ 1000 × 2000 mm |  |
|  | Wysokość: 2000 mm |  |
|  | Szerokość: 2000 mm |  |
|  | Długość: 2000 mm |  |
|  | Rozstaw podpór: 1800 - 2100 mm |  |
|  | W zestawie osprzęt standardowy |  |
|  | 4-sekcyjny stół do masażu i rehabilitacji |  |
|  | Regulacja zagłówka przy pomocy sprężyny gazowej (od -70° do +40°) |  |
|  | Zagłówek z wyprofilowanym otworem na twarz wraz z zaślepką |  |
|  | Płynna, bezśrubowa regulacja boczków zagłówka, oparta o mechanizm przesuwny z blokad |  |
|  | Łącznik z tapicerki maskujący przerwy między sekcjami |  |
|  | System elektrycznej regulacji wysokości za pomocą ramki wokół podstawy stołu |  |
|  | Zintegrowany z podstawą stołu system zabezpieczający przed niepożądaną zmianą ustawień stołu wyposażony w 2 stożkowe, magnetyczne klucze dostępu |  |
|  | Zintegrowany sterownik elektroniczny z możliwością obsługi do 2 siłowników, umiejscowiony w podstawie stołu |  |
|  | Gumowe stopki z regulacją wysokości do 1 cm umożliwiające wypoziomowanie stołu |  |
|  | Rama posiada 2 gumowe stopki i 2 małe kółka, ułatwiające transport stołu |  |
|  | Szerokość stołu: 70 cm (+/- 2 cm) |  |
|  | Długość stołu: 200 cm (+/- 2 cm) |  |
|  | Zakres regulacji wysokości stołu: min. 47 – 95 cm |  |
|  | Maksymalne obciążenie stołu: min. 225 kg |  |
|  | Grubość gąbki: 40 mm |  |
|  | Wyrób medyczny |  |
|  | Gwarancja: 36 miesięcy |  |

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ

PROJEKT UMOWY NR ... TZ.TP.382.115.2025 JK

zamówienie w trybie podstawowym art. 275 ustawy Prawo zamówień publicznych

| dotyczy: | sprzętu do rehabilitacji leczniczej dla pacjentów onkologicznych – część nr ………. |
| --- | --- |

Umowa zawarta w dniu ………............ roku w Koszalinie, pomiędzy:

Szpitalem Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie

ul. Tytusa Chałubińskiego 7, 75 – 581 Koszalin

NIP: 669-10-44-410, REGON: 330006292, BDO: 000008455, KRS: 0000006505

reprezentowanym przez Dyrektora – Piotra Sołtysińskiego

zwanym dalej Zamawiającym, Stroną

a

NIP: ……………….., REGON: ……………, KRS: ………………

reprezentowanym przez: .................................................................................

zwanym dalej Wykonawcą, Stroną

Zamówienie dofinansowane przez Skarb Państwa – Ministra Zdrowia w ramach programu wieloletniego pn. Narodowa Strategia Onkologiczna w zakresie zadania pn. „Zakup sprzętu do rehabilitacji leczniczej dla pacjentów onkologicznych” w 2025 r.

Działając na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j.) (dalej: „ustawa Pzp”) po wyczerpaniu procedury przewidzianej dla trybu podstawowego zawarto umowę następującej treści:

§ 1

- Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży i dostarczenia Zamawiającemu ……………… (w dalszej części Umowy zwanych sprzętem) za cenę i w ilości jak w formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy i będącej integralną częścią Umowy.

- Wartość Umowy netto: ……….. zł, brutto: ……………………… zł, w tym:

1)	aparat netto: …………. zł, brutto: …………. zł.,

2)	dostawa aparatu netto: …………. zł, brutto: ………….  zł.,

3)	instalacja aparatu: netto: …………. zł, brutto: …………. zł.,

4)	serwis aparatu w okresie gwarancji: netto: …………. zł, brutto: …………. zł.,

5)	szkolenie personelu w zakresie obsługi aparatu: netto: …………. zł, brutto: …………. zł.,

5)	koszt przeglądu w okresie gwarancji: netto: …………. zł, brutto: …………. zł.

- Dostarczenie sprzętu do Zamawiającego obejmuje:

  - montaż i uruchomienia sprzętu;

  - przeszkolenie personelu w zakresie obsługi;

  - ubezpieczenie sprzętu na czas dostawy;

  - przeglądy w okresie gwarancji.

- Dostawa sprzętu wraz z fakturą nastąpi w terminie do ………… - po wcześniejszym ustaleniu miejsca dostawy z: ………….. , tel. …………………………..

- Wykonawca oświadcza, że jest profesjonalnym podmiotem, który w ramach prowadzonej działalności spełnia warunki niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy oraz posiada wystarczające wiedzę, doświadczenie i kompetencje, a także dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Umowy.

- Strony zobowiązują się współdziałać przy wykonaniu Umowy w celu należytej realizacji zamówienia.

§ 2

  - Na zakupiony sprzęt Wykonawca udziela 36. miesięcznej gwarancji podstawowej oraz zobowiązuje się do wykonania nieodpłatnego serwisu gwarancyjnego.

  - W okresie gwarancji w przypadku wystąpienia awarii dostawa sprzętu zastępczego nastąpi do 7 dni od zgłoszenia.

  - Po upływie okresu gwarancji istnieje możliwości podpisania umowy serwisowej określającej szczegółowo warunki przeglądów i napraw pogwarancyjnych.

  - Maksymalna liczba napraw gwarancyjnych uprawniająca do wymiany elementu na nowy: 3 tego samego elementu.

  - Okresowe przeglądy techniczne z niezbędnymi testami w cenie dostawy – minimum raz w roku przez okres trwania gwarancji lub częściej, jeśli wymaga tego zalecenie dostawcy/producenta, przy czym ostatni przegląd należy przeprowadzić w miesiącu kończącym okres gwarancji.

  - Okresowe przeglądy techniczne należy zakończyć stosownym certyfikatem lub protokołem serwisowym.

  - Okresowe przeglądy techniczne odbywać się będą w miejscu użytkownika.

  - Za terminowość wykonywanych przeglądów w okresie gwarancji odpowiedzialny jest Wykonawca.

  - Koszty transportu sprzętu w przypadku konieczności jego wysyłki w trakcie okresie gwarancji ponosi Wykonawca.

  - Czas przystąpienia do naprawy - 48 godzin od zgłoszenia.

§ 3

- Płatność nastąpi w terminie do 60 dni od dnia dostarczenia faktury Zamawiającemu w formie pisemnej na adres siedziby Zamawiającego lub w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: faktury@swk.med.pl .

- Wykonawca ma również możliwość przesłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanej faktury elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. W przypadku wyboru możliwości przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej Wykonawca będzie korzystał z Platformy Elektronicznego Fakturowania dostępnej na stronie internetowej https://efaktura.gov.pl.

- Płatność nastąpi przelewem bankowym na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze.

- Zamawiający wymaga, aby faktura za dostarczony sprzęt była opisana numerem realizowanej Umowy.

§ 4

- Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy kar umownych w następujących przypadkach i wysokości:

- za przekroczenie terminu dostawy, o którym mowa w § 1 ust. 4 w wysokości 1% wartości Umowy netto określonej w § 1 ust. 2 za każdy dzień zwłoki,

- za odstąpienie od Umowy którejkolwiek ze Stron z winy Wykonawcy w wysokości 10% wartości Umowy netto, określonej w § 1 ust. 2.

- Łączna wysokość kar umownych naliczonych zgodnie z ust. 1, ograniczona jest do 20% wartości Umowy netto, określonej w § 1 ust. 2.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłoszenia Wykonawcy żądania odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

- Zapłata kar umownych następuje na pisemne wezwanie Zamawiającego w terminie 10 dni od dnia otrzymania wezwania.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzeń należnych Wykonawcy.

§ 5

Zmiana wierzyciela dokonana bez zgody podmiotu tworzącego Zamawiającego jest nieważna.

§ 6

- Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;

- Każda ze Stron może odstąpić od Umowy w przypadkach ustawowego prawa odstąpienia wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadku istotnie nienależytego jej wykonywania przez Wykonawcę, po uprzednim pisemnym wezwaniu do zaprzestania naruszeń lub wykonania określonych działań pod rygorem odstąpienia od Umowy i wyznaczeniu dodatkowego, odpowiedniego terminu na usunięcie naruszeń lub podjęcie określonych działań.

- Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno być złożone drugiej Stronie na piśmie, pod rygorem nieważności, z podaniem uzasadnienia, w terminie do 3 miesięcy od zaistnienia podstawy do odstąpienia od Umowy.

§ 7

- Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w umowie, w przypadku zaistnienia okoliczności, niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy:

- Dopuszczalna jest zmiana terminu w przypadku, gdy:

- nastąpi zmiana obowiązujących przepisów prawa lub umowy dotacyjnej mających wpływ na termin realizacji umowy;

- wystąpią warunki siły wyższej lub okoliczności nieprzewidziane w dniu zawarcia umowy, które uniemożliwiły wykonanie umowy w dotychczas ustalonym terminie;

– termin wykonania umowy może ulec zmianie o czas, o jaki wyżej wskazane okoliczności wpłynęły na termin wykonania umowy przez Wykonawcę, to jest uniemożliwiły Wykonawcy terminową realizację przedmiotu umowy;

- Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu umowy polegająca na zastąpieniu sprzętu wymienionego w § 1 ust. 1 umowy innym sprzętem, pod warunkiem zachowania minimalnych parametrów i pierwotnego przeznaczenia zastępowanego sprzętu, w przypadku:

- gdy w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego możliwe będzie dostarczenie przedmiotu zamówienia uwzględniającego najbardziej aktualne i adekwatne rozwiązania techniczne lub technologiczne;

- gdy z powodu zmiany obowiązujących przepisów prawa konieczne okaże się zastąpienie sprzętu wymienionego § 1 ust. 1 innym sprzętem,

- zaprzestania produkcji sprzętu wymienionego w § 1 ust. 1 przez jego producenta.

- Zmiana wynagrodzenia może nastąpić, w przypadku:

- urzędowej zmiany stawki podatku VAT na dostarczony sprzęt,

- spełnienia się innych okoliczności uprawniających do zmiany umowy, o których mowa w ust. 1 i jeżeli mają one wpływ na wysokość wynagrodzenia. W takim wypadku zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna w zakresie, w jakim zmiany te mają wpływ na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 8

- Wykonawca wraz ze sprzętem dostarczy:

- Wymagane prawem dokumenty właściwe dla przedmiotu zamówienia w celu jego uruchomienia i eksploatacji.

- Wypełniony paszport techniczny danego sprzętu.

- Instrukcję bhp sprzętu w języku polskim.

- Instrukcję obsługi sprzętu w języku polskim.

- Zbiorcze zestawienie dostarczonego sprzętu zawierające: nazwę, typ, producent, rok produkcji, numer fabryczny.

- Uruchomienie sprzętu oraz przeszkolenie personelu nastąpią protokolarnie w terminie uzgodnionym z Kupującym, przy czym okres gwarancji liczony będzie od dnia uruchomienia sprzętu i przeszkolenia personelu, zgodnie z protokołem odbioru zawierającym:

- Nazwę i typ sprzętu;

- Numer fabryczny sprzętu;

- Rok produkcji sprzętu;

- Producent;

- Data uruchomienia;

- Listę przeszkolonych pracowników;

- Odnotowanie przekazania instrukcji obsługi dla personelu obsługującego.

- Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa, które zgodnie z instrukcją używania wyrobu nie mogą być wykonywane przez użytkownika (zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych Dz.U.2022.974 t.j.)

- Wykaz dostawców specjalnych części zamiennych i materiałów, części zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych określonych przez wytwórcę wyrobu (zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych Dz.U.2022.974 t.j.).

§ 9

Wszelkie zmiany do niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do Umowy pod rygorem nieważności.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 11

Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej Umowy, Strony poddadzą rozstrzygnięciu właściwemu rzeczowo Sądowi w Koszalinie.

§ 12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Załączniki do Umowy:

- Formularz ofertowy.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

- Wykaz dostawców specjalnych części zamiennych.

- Wykaz podmiotów upoważnionych do wykonywania czynności serwisowych.

| WYKONAWCA: | ZAMAWIAJĄCY: |
| --- | --- |

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SWZ

Zamawiający:

Szpital Wojewódzki

im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie

ul. Tytusa Chałubińskiego 7

75-581 Koszalin

Wykonawca:

………………………………………………

……………………………

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 125 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Sprzęt do rehabilitacji leczniczej dla pacjentów onkologicznych oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust 1 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….……………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: …………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

dnia ………….……. r.