| CZĘŚĆ NR 7 – ZESTAW DO ZABIEGÓW LECZENIA MIGOTANIA PRZEDSIONKÓW Z WYKORZYSTANIEM NOWOCZESNEJ TECHNOLOGII ABLACYJNEJ (W TYM PFA LUB RÓWNOWAŻNEJ), UMOŻLIWIAJĄCEJ ELEKTROANATOMICZNE MAPOWANIE SERCA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Wymagania dla przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Potwierdzenie |
| 1 | System elektroanatomiczny do trójwymiarowego mapowania serca służący do diagnostyki i leczenia zaburzeń rytmu serca | Tak |  |
| 2 | Mapowanie anatomiczne 3D i możliwość tworzenia trójwymiarowego modelu badanej struktury serca możliwa przy pomocy dedykowanych elektrod wyposażonych w czujnik pola magnetycznego | Tak |  |
| 3 | Automatyczna anotacja punktów na mapie 3D serca - akceptacja pobudzenia i wizualizacja odpowiadającego mu punktu odbywa automatycznie na podstawie ustalonych wcześniej przez operatora kryteriów akceptacji. | Tak |  |
| 4 | Ilość dostępnych kryteriów akceptacji pobudzenia | Min 7 |  |
| 5 | Możliwość manualnej anotacji punktów na mapie 3D serca na podstawie analizy sygnałów wewnątrzsercowych | Tak |  |
| 6 | Możliwość retrospektywnej zmiany kryteriów akceptacji pobudzenia: zmiana pozycji i rozmiaru 'window of interest' | Tak |  |
| 7 | Możliwość analizy oraz manualnej zmiany / usunięcia każdego z oznaczonych przez system punktów na mapie. | Tak |  |
| 8 | Wizualizacja elektrod w sercu z użyciem zarówno technologii elektromagnetycznej jak i impedancyjnej. | Tak |  |
| 9 | Współpraca z dedykowanym cewnikiem do PFA typu over-the wire o zmiennej morfologii końca dystalnego wyposażonym w czujnik magnetyczny | Tak |  |
| 10 | Wizualizacja pozycji cewnika do PFA w oparciu o nawigację magnetyczną | Tak |  |
| 11 | Precyzyjna, płynna wizualizacja kształtu cewnika (różny kształt) w czasie rzeczywistym. | Tak |  |
| 12 | Wizualizacja płaszczyzny przecięcia przewidywanego obszaru oddziaływania pola PFA z płaszczyzną mapy | Tak |  |
| 13 | Współpraca z dedykowaną elektrodą ablacyjną RF pozwalającą na jednoczesny pomiar mechanicznego kontaktu z tkanką i pomiar lokalnej impedancji. | Tak |  |
| 14 | System współpracuje ze wszystkimi standardowymi systemami elektrofizjologicznymi, generatorami RF i stymulatorami różnych producentów | Tak |  |
| GENERATOR I POMPA DO ABLACJI RF |  |  |  |
| 1 | Generator prądu RF dedykowany do współpracy elektrodami ablacyjnymi pozwalającymi na jednoczesny pomiar mechanicznego kontaktu z tkanką i pomiar lokalnej impedancji. | Tak |  |
| 2 | Generator prądu RF umożliwiający współpracę z zaoferowanym system 3D – transmisja parametrów ablacji RF | Tak |  |
| 3 | Pompa do ablacji RF | Tak |  |
| 4 | Pompa do ablacji RF dedykowana do współpracy z zaoferowanym generatorem umożliwiająca automatyczne włączanie / wyłączanie chłodzenia elektrody na podstawie sygnału z generatora. | Tak |  |
| KONSOLA Z GENERATOREM ENERGII (W TYM PFA LUB RÓWNOWAŻNEJ) DEDYKOWANA DO ZABIEGÓW ELEKTROPORACJI |  |  |  |
| 1 | możliwość regulacji zakresu napięcia dostarczanego prądu w zakresie 1.8 do 2.0 kV. | Tak |  |
| 2 | obrotowy dotykowy ekran | Tak |  |
| 3 | moduł filtrujący i zabezpieczający dla systemów elektrofizjologicznych. | Tak |  |
| 4 | moduł filtrujący i zabezpieczający dla elektroanatomicznych systemów do mapowania 3D. | Tak |  |
| INNE WYMAGANIA |  |  |  |
| 1 | Gwarancyjna obsługa serwisowa urządzenia w okresie minimum 24 miesięcy | Tak, podać |  |
| 2 | Gwarancja obejmuje: - przeglądy w okresie gwarancji - wymiany/naprawy uszkodzonych części - dojazdy/przejazdy pracowników serwisu - koszty wysyłki, pakowania, ubezpieczenia przesyłki - robociznę - wszystkie pozostałe koszty niezbędne do wykonania czynności gwarancyjnych | Tak |  |
| 3 | W okresie gwarancji przegląd serwisowy na koszt dostawcy zakończony wpisem do paszportu technicznego i protokołu wykonania przeglądu, jeden na 12 miesięcy, lub więcej, jeżeli Tak zaleca producent. | Tak |  |
| 4 | Przegląd serwisowy zawiera: - dojazdy pracowników serwisu - robociznę - wszystkie pozostałe koszty niezbędne do wykonania czynności gwarancyjnych (materiały i części eksploatacyjne) | Tak |  |
| 5 | Przegląd końcowy przed upływem końca gwarancji producenta (na koszt dostawcy) zakończony wpisem do paszportu technicznego i protokołem wykonania przeglądu | Tak |  |
| 6 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Podać: dokładny adres, telefon, e-mail, adres internetowy (WWW) | Tak, podać |  |
| 7 | W okresie gwarancji przyjmowanie zgłoszeń o usterkach telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną (e-mail) oraz dokonanie koniecznych napraw, doprowadzających przedmiot umowy do pełnej sprawności – w terminie do 7 dni od chwili jej zgłoszenia. | Tak |  |
| 8 | Liczba napraw tego samego podzespołu powodująca wymianę na nowy (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika) – 3 | Tak |  |
| 9 | Szkolenie personelu wskazanego przez Zamawiającego w zakresie obsługi aparatu, bezpieczeństwa jego użytkowania potwierdzone pisemnym protokołem. | Tak |  |
| 10 | Rok produkcji 2026 lub 2025 | tak |  |
| 11 | Zagwarantowanie dostępności części przez minimum 10 lat od dostawy | Tak |  |