| SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) |  |
| --- | --- |
| TYTUŁ POSTĘPOWANIA: SPRZĘT DO PRACOWNI ENDOSKOPOWEJ |  |
| NUMER POSTĘPOWANIA: | TP.382.068.2026 mb |
| PODSTAWA PRAWNA: | Ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2026.793 t.j.), zwana dalej ustawą Pzp |
| Zatwierdził, dnia 29.06.2026 r. |  |

Z-ca Dyrektora ds. Techniczno – Administracyjnych

mgr inż. Marcin Podleśny

Szpital Wojewódzki

im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie

DZIAŁ I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie

ul. Tytusa Chałubińskiego 7, 75 – 581 Koszalin

NIP: 669-10-44-410; REGON:330006292; BDO: 000008455

tel. 94 34 88 151, e-mail: sekretariat@swk.med.pl

strona internetowa: www.swk.med.pl

Reprezentowany przez Piotra Sołtysińskiego – Dyrektora

DZIAŁ II. STRONA INTERNETOWA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA

- Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-15dcc868-91c9-4df4-a63e-cdb13ddf2e14

Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).

- Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

ocds-148610-15dcc868-91c9-4df4-a63e-cdb13ddf2e14

- Dodatkowo Zamawiający zamieszcza informacje bezpośrednio związane z postępowaniem na stronie internetowej www.swk.med.pl.

DZIAŁ III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy Pzp.

DZIAŁ IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu do pracowni endoskopowej.

- Nazwa i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) – 33168000-5 – Przyrządy do endoskopii, endochirurgii.

- Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisujący potrzeby Zamawiającego został zawarty w załączniku nr 2 do SWZ.

- Prawo opcji.

Podane w formularzu ofertowym ilości służą tylko do celów porównania ofert. Ostateczna wartość przedmiotu umowy zostanie określona na podstawie faktycznej ilości zamówienia, wynikającej z faktycznego zapotrzebowania zamawiającego, pomnożonej przez cenę jednostkową z zastrzeżeniem, że minimalny poziom realizacji umowy nie będzie mniejszy niż 50% jej maksymalnej wartości.

Jednocześnie Zamawiający, w ramach zastosowanego prawa opcji, zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości poszczególnych pozycji, będących przedmiotem umowy o udzielenie zamówienia, pod warunkiem nieprzekroczenia jej maksymalnej wartości.

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:

- Część nr 1 – Zestaw do kaniulacji dróg żółciowych/trzustkowych

- Część nr 2 – Pętle diatermiczne do polipektomii

- Część nr 3 – Kleszczyki biopsyjne jednorazowego użytku

- Część nr 4 – Zestaw do wprowadzania protez do dróg żółciowych z protezami i protezy trzustkowe z popychaczem

- Część nr 5 – Klipsownica jednorazowego użytku z klipsami

- Część nr 6 – Igły do Eus

- Część nr 7 – Stent metalowy samorozprężalny do dróg żółciowych

- Część nr 8 – Stent metalowy samorozprężalny do dróg żółciowych (usuwalny)

- Część nr 9 – Śliniaki stomatologiczne wiązane

- Część nr 10 – Spodenki do kolonoskopii

- Część nr 11 – Koszyki ekstrakcyjne do dróg żółciowych

- Część nr 12 – Balony wysokociśnieniowe do dróg żółciowych

- Część nr 13 – Balony ekstrakcyjne do dróg żółciowych

- Część nr 14 – Szczotki cytologiczne do dróg żółciowych

- Część nr 15 – Zestaw do wykonywania biopsji EUS

- Część nr 16 – Kleszcze do usuwania ciał obcych

- Część nr 17 – Ustnik endoskopowy jednorazowego użytku z gumką

- Część nr 18 – Zestaw do PEG do żywienia dietą przemysłową

- Część nr 19 – Zestaw do PEG do gastrostomii pierwotnej i zmiennej

- Część nr 20 – Stent przełykowy samorozprężalny

- Część nr 21 – Stent przełykowy samorozprężalny usuwalny lub nieusuwalny

- Część nr 22 – Balony do poszerzania zwężeń przełyku i odźwiernika oraz zwężeń jelitowych z akcesoriami do pompowania balonów

- Część nr 23 – Zestaw endoloop z aplikatorem

- Część nr 24 – Igły jednorazowego użytku do ostrzykiwania krwawiących zmian

- Część nr 25 – Zestaw do polipektomii oraz tamowania krwawienia

- Część nr 26 – Markery endoskopowe

- Część nr 27 – Zestaw kosz do litotrypsji z rączką do litotrypsji

- Część nr 28 – Nasadka na duodenoskop

- Część nr 29 – Sonda argonowa

- Część nr 30 – System proszków hemostatycznych do tamowania krwawienia

- Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, kilka lub wszystkie części zamówienia.

DZIAŁ V. INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH

- Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą, której wzór stanowi załącznik nr 1 do SWZ, przedmiotowych środków dowodowych – na potwierdzenie zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub/i opisie kryteriów oceny ofert, takich jak:

- próbki dostawy zgodne ze złożoną ofertą w celu porównania z opisem przedmiotu zamówienia:

- część nr 9 – 5 sztuk z pozycji wskazanej w ofercie;

- część nr 10 – 5 sztuk z pozycji wskazanej w ofercie;

- część nr 14 – 1 sztuka z pozycji wskazanej w ofercie;

- część nr 16 – 2 sztuki z pozycji wskazanej w ofercie;

- część nr 17 – 5 sztuk z pozycji wskazanej w ofercie;

- część nr 26 – po 1 sztuce z każdej pozycji wskazanej w ofercie;

- poświadczony przez Wykonawcę opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 do SWZ,

- oświadczenie o posiadaniu wszystkich wymaganych (zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych) dokumentów dopuszczających do obrotu i używania na terenie RP (deklaracja zgodności, certyfikat CE oraz Oświadczenie o niezwłocznym przedłożeniu ww. dokumentów na każde wezwanie Zamawiającego zarówno w trakcie trwania postępowania jak i po jego zakończeniu,

- dokumenty potwierdzające parametry przedmiotu zamówienia (dokumenty producenta),

- deklaracja zgodności,

- Certyfikat CE.

- Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeżeli potwierdzają, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania.

- Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

- Zamawiający nie wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub gdy mimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

- Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

DZIAŁ VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w terminie 12 miesięcy od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

DZIAŁ VII. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę na podstawie przesłanek, o których mowa w art. 108 ustawy Pzp:

- będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

- udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

- handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

- o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2023 r. poz. 2048 oraz z 2024 r. poz. 1166) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 930),

- finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

- powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1745),

- przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

- o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

- jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

- wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

- wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

- jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji w szczególności, jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

- jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą” wyklucza się również:

- wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

- wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124, z późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

- wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295 i 1598 oraz z 2024 r. poz. 619, 1685 i 1863), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

- Na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014) w związku z rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022), wyklucza się również:

- obywateli rosyjskich lub osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy z siedzibą w Rosji;

- osoby prawne, podmioty lub organy, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu, o których mowa w punkcie 1 niniejszego ustępu; lub

- osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy działające w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w punkcie 1 lub 2 niniejszego ustępu,

- w tym podwykonawców, dostawców lub podmioty, na których zdolności polega Wykonawca w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych w przypadku, gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

DZIAŁ VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.

DZIAŁ IX. WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH

  - Do oferty wykonawca dołącza oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego w Dziale VII  SWZ.

  - Oświadczenia, o których mowa w ust. 1.1., składa się na:

- formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16),

- wzorze oświadczenia z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014) w związku z rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022), stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.

  - Oświadczenia, o których mowa w ust. 1.1., stanowią dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, odpowiednio na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.

  - W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których mowa w ust. 1.1., składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

  - Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1.1., także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.

  - Wykonawca może wykorzystać Jednolity Europejski Dokument Zamówienia złożony w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia, jeżeli potwierdzi, że informacje w nim zawarte pozostają prawidłowe.

- W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi następujące dokumenty:

- informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

- art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp,

- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

- sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

- oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

- oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:

- art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,

- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

- art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

- art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,

- art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,

- art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014) w związku z rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022).

3.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (dalej rozporządzenia) - składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia.

3.2. Dokument, o którym mowa w ust. 3.1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.

3.3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3.1, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania osoby, której dokument miał dotyczyć. Przepis ust. 3.2 stosuje się.

4.1. Zamawiający może żądać od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i 7 rozporządzenia, dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania. Przepis § 3 rozporządzenia stosuje się odpowiednio.

4.2. Zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i 7 rozporządzenia, dotyczących podwykonawców niebędących podmiotami udostępniającymi zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podwykonawców podstawy wykluczenia z postępowania. Przepis § 3 rozporządzenia stosuje się odpowiednio.

4.3. Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy oraz podwykonawców niebędących podmiotami udostępniającymi zasoby na tych zasadach, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przepis § 4 rozporządzenia stosuje się odpowiednio.

5.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

5.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenia zamówienia publicznego, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.

- W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

- Dokumenty, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

- Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

- Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej.

- Zgodnie z art. 139 ustawy Pzp Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

DZIAŁ X. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ WYMAGANIA TECHNICZNE DLA DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH ORAZ ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.

- Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.

- Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z wykonawcami:

Pani Magdalena Bułło, tel. 94 34 88 104, e-mail: magdalena.bullo@swk.med.pl

- Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.

- Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.

- Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.

- Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki.

W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.

- Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:

- w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub

- jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).

- Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 oraz z 2021 r. poz. 1655) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.

- Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).

- Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.

- Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.

- Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).

- Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.

- W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu 22 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.

- W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: magdalena.bullo@swk.med.pl  (nie dotyczy składania ofert).

DZIAŁ XI. INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI W INNY SPOSÓB NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

- W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, na mocy art. 65 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp, Wykonawca przedstawi próbki wskazane w dziale V SWZ.

- Próbki wskazane w ust. 1 należy przesłać na adres siedziby Zamawiającego:

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie

ul. Tytusa Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin

Dział Zamówień Publicznych, Budynek C2, pokój 3.4

DZIAŁ XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 15.11.2026 r.

DZIAŁ XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Przygotowanie oferty:

- Wraz z ofertą, której wzór stanowi załącznik nr 1 do SWZ wykonawca składa:

- próbki dostawy wskazane w Dziale V SWZ,

- poświadczony przez Wykonawcę opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 do SWZ,

- oświadczenie o posiadaniu wszystkich wymaganych (zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych) dokumentów dopuszczających do obrotu i używania na terenie RP (deklaracja zgodności, certyfikat CE oraz Oświadczenie o niezwłocznym przedłożeniu ww. dokumentów na każde wezwanie Zamawiającego zarówno w trakcie trwania postępowania jak i po jego zakończeniu,

- dokumenty potwierdzające parametry przedmiotu zamówienia (dokumenty producenta),

- deklaracja zgodności,

- certyfikat CE,

- Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ,

- oświadczenie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014) w związku z rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022), którego wzór stanowi załącznik nr 5 do SWZ,

- pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę - jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika bezpośrednio z dokumentów rejestrowych; pełnomocnictwo udzielone liderowi/wspólnikowi w przypadku złożenia oferty wspólnej (konsorcjum) lub przez spółki cywilne. Pełnomocnictwo powinno być złożone w formie oryginału w takiej samej formie jak składana oferta tj. w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź też opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę, pod rygorem odrzucenia oferty.

- Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

- Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają, pod rygorem nieważności, kwalifikowanego podpisu elektronicznego osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz innymi przepisami prawa.

- Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne. Umocowanie prawne należy dołączyć w sposób określony w pkt 5.

- Zamawiający nie jest podmiotem wykonującym zadania z zakresu administracji publicznej i nie wymaga dokonania opłaty skarbowej, związanej z udzielonym pełnomocnictwem osoby do reprezentowania Wykonawcy.

- Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane.

  - Oferta wspólna. W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta musi spełniać następujące warunki:

- Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Oferta winna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika.

- Upoważnienie do pełnienia funkcji pełnomocnika wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów - należy załączyć je do oferty.

- Jednolity Europejski Dokument Zamówienia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

- Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.

DZIAŁ XIV. SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

- Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy „Formularza ofertowego”, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”.

- Następnie wykonawca powinien pobrać „Formularz ofertowy”, zapisać go na dysku komputera użytkownika, uzupełnić danymi wymaganymi przez Zamawiającego i ponownie zapisać na dysku komputera użytkownika oraz podpisać odpowiednim rodzajem podpisu elektronicznego, zgodnie z ust. 6.

- Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików.

- Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany „Formularz oferty” w pierwszym polu („Wypełniony formularz oferty”). W kolejnym polu („Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”) wykonawca dodaje pozostałe pliki stanowiące ofertę lub składane wraz z ofertą.

- Jeżeli wraz z ofertą składane są dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Zarówno załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa jak i uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa należy dodać w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”.

- Formularz ofertowy podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Rekomendowanym wariantem podpisu jest typ wewnętrzny. Podpis formularza ofertowego wariantem podpisu w typie zewnętrznym również jest możliwy, tylko w tym przypadku, powstały oddzielny plik podpisu dla tego formularza należy załączyć w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”.

Pozostałe dokumenty wchodzące w skład oferty lub składane wraz z ofertą, które są zgodne z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, mogą być zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby opatrzone podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę” dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).

W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

- System sprawdza, czy złożone pliki są podpisane i automatycznie je szyfruje, jednocześnie informując o tym wykonawcę. Potwierdzenie czasu przekazania i odbioru oferty znajduje się w Elektronicznym Potwierdzeniu Przesłania (EPP) i Elektronicznym Potwierdzeniu Odebrania (EPO). EPP i EPO dostępne są dla zalogowanego Wykonawcy w zakładce „Oferty/Wnioski”.

- Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.

- Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. Wykonawca wycofuje ofertę w zakładce „Oferty/wnioski” używając przycisku „Wycofaj ofertę”.

- Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB.

- Sposób złożenia oferty udostępniony został pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=8ihhyn5f_rA .

DZIAŁ XV. TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT

- Termin składania ofert

Oferty należy przesłać do dnia 18.08.2026 r. do godz. 10:00

- Termin otwarcia ofert

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.08.2026 r., o godz. 10:30

- Otwarcie ofert nie jest jawne. Zamawiający nie przewiduje uczestnictwa przedstawicieli wykonawcy oraz innych osób w sesji otwarcia ofert.

- W przypadku awarii systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.

- Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

- nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

- cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

DZIAŁ XVI. SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Cena oferty musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.

- Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.

- Cena może być tylko jedna.

- Cena (cena brutto/wartość brutto) = ilość x cena jednostkowa netto + wartość VAT.

DZIAŁ XVII. KRYTERIA OCENY OFERTY

- Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

| LP | KRYTERIUM | PKT | SPOSÓB OBLICZANIA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cena | 100 | Najniższa cena spośród ważnych ofert ---------------------------------------------------- X 100 Cena badanej oferty |

- Wynik:

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

DZIAŁ XVIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawca zobowiązany będzie do:

- przedstawienia pełnomocnictwa osoby upoważnionej do zawarcia umowy;

- jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, do przedstawienia kopii umowy regulującej ich współpracę.

DZIAŁ XIX. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej SWZ.

- Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SWZ oraz danych zawartych w ofercie.

- Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 3 do SWZ.

DZIAŁ XX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY

    - Odwołanie przysługuje na:

- niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

- zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

- zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

    - Postępowanie skargowe

- Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

- W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

    - Szczegółowe informacje na temat środków ochrony prawnej znajdują się w ustawie Pzp w Dziale IX.

DZIAŁ XXI. WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienie wadium.

DZIAŁ XXII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

DZIAŁ XXIII. INFORMACJA I DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

  - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie, ul. Tytusa Chałubińskiego 7, 75 – 581 Koszalin;

  - inspektorem ochrony danych osobowych w Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie jest Pani Anna Kobusińska, adres e-mail: sekretariat@swk.med.pl, telefon: 94 34 88 545;

  - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;

  - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;

  - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat kalendarzowych od dnia zakończenia realizacji umowy;

  - obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

  - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

  - posiada Pani/Pan:

    - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

    - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

    - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

    - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

  - nie przysługuje Pani/Panu:

    - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

    - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

    - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

DZIAŁ XXIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej.

- Rozliczenia między wykonawcą a zamawiającym prowadzone będą w PLN.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Zamawiający nie stawia wymagań związanych z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, 1700 i 2140 oraz z 2023 r. poz. 240 i 641).

DZIAŁ XXV. ZAŁĄCZNIKI

- Formularz ofertowy

- Opis przedmiotu zamówienia.

- Projekt umowy.

- Jednolity Europejski Dokument Zamówienia.

- Oświadczenie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014) w związku z rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022).

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ

FORMULARZ OFERTOWY

Zamawiający:

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie

ul. Tytusa Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin

- Dane Wykonawcy:

| Nazwa: | ............................................................................................................................... |
| --- | --- |
| Adres: | ............................................................................................................................... |
| ID techniczne podmiotu (z Platformy E-zamowienia): | ............................................................................................................................... |
| Województwo: | ............................................................................................................................... |
| KRS lub inny organ rejestrowy: | ............................................................................................................................... |
| REGON, NIP: | ............................................................................................................................... |
| Wielkość przedsiębiorstwa: | 1. mikroprzedsiębiorstwo; 2. małe przedsiębiorstwo; 3. średnie przedsiębiorstwo; 4. jednoosobowa działalność gospodarcza; 5. osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej; 6. żadne z powyższych. (właściwe podkreślić) |
| Osoby upoważniona do kontaktu | Imię i nazwisko …......................................; Tel. ....................................... Adres e-mail:....................... |
| Osoba/komórka odpowiedzialna za realizację umowy | Tel. ............................... Adres e-mail: ....................... |
| Nr rachunku bankowego: | ................................................................................................................................ |

- Oświadczam, że:

- akceptuję w całości wszystkie warunki zamówienia zawarte w SWZ;

- składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SWZ, zgodnie z dokumentami zamówienia i projektem umowy;

- cena oferty zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty;

- akceptuję warunki płatności określone przez Zamawiającego w SWZ przedmiotowego postępowania;

- jestem związany/a niniejszą ofertą do terminu wskazanego w Dziale XII SWZ;

- przewiduję/nie przewiduję powierzenie podwykonawcom .................................................................... realizacji zamówienia w zakresie …………….;

- zapoznałem/am się z postanowieniami projektu umowy i zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

- że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

- Oferuję dostawę, zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia:

| CZĘŚĆ NR 1 ZESTAW DO KANIULACJI DRÓG ŻÓŁCIOWYCH/TRZUSTKOWYCH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Producent/ Nr kat. | #### Ilość | #### Jednostka miary | #### Cena jedn. netto | #### VAT w (%) | Wartość netto | #### Wartość brutto |
| 1 | Papilotomy z klasyczną cięciwą jednorazowe, trzykanałowe |  | 130 | szt. |  |  |  |  |
| 2 | Sfinkterotom igłowy jednorazowy |  | 80 | szt. |  |  |  |  |
| 3 | Trzykanałowy sfinkterotom obrotowy, z niezależnym kanałem dla prowadnika i osobnym do podawania kontrastu w komplecie z prowadnikiem. Z możliwością rotacji i zmiany ustawienia - jednorazowy |  | 50 | szt. |  |  |  |  |
| 4 | Cewnik do kaniulacji dróg żółciowych, trójkanałowy |  | 150 | szt. |  |  |  |  |
| 5 | Prowadnik endoskopowy |  | 150 | szt. |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

| CZĘŚĆ NR 2 PĘTLE DIATERMICZNE DO POLIPEKTOMII |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Producent/ Nr kat. | #### Ilość | #### Jednostka miary | #### Cena jedn. netto | #### VAT w (%) | Wartość netto | #### Wartość brutto |
| 1 | Pętla do polipektomii jednorazowego użytku z funkcją rotacji |  | 1 000 | szt. |  |  |  |  |
| 2 | Pętla do polipektomii jednorazowego użytku z funkcją rotacji dedykowana resekcjom płaskim |  | 200 | szt. |  |  |  |  |
| 3 | Pętla z siatką chwytającą jednorazowego użytku |  | 100 | szt. |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

| CZĘŚĆ NR 3 KLESZCZYKI BIOPSYJNE JEDNORAZOWEGO UŻYTKU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Producent/ Nr kat. | #### Ilość | #### Jednostka miary | #### Cena jedn. netto | #### VAT w (%) | Wartość netto | #### Wartość brutto |
| 1 | Kleszczyki biopsyjne jednorazowego użytku |  | 3 000 | szt. |  |  |  |  |
| 2 | Kleszczyki biopsyjne z funkcją biopsji stycznej |  | 500 | szt. |  |  |  |  |
| 3 | Kleszczyki biopsyjne do kanału 2,0 mm |  | 500 | szt. |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

| CZĘŚĆ NR 4 ZESTAW DO WPROWADZANIA PROTEZ DO DRÓG ŻÓLCIOWYCH Z PROTEZAMI I PROTEZY TRZUSTKOWE Z POPYCHACZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Producent/ Nr kat. | #### Ilość | #### Jednostka miary | #### Cena jedn. netto | #### VAT w (%) | Wartość netto | #### Wartość brutto |
| 1 | Zestaw do wprowadzenia protez do dróg żółciowych jednorazowe |  | 70 | szt. |  |  |  |  |
| 2 | Popychacz do wprowadzenia protez trzustkowych wraz z protezami trzustkowymi łukowo wygiętymi |  | 10 | szt. |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

| CZĘŚĆ NR 5 KLIPSOWNICA JEDNORAZOWEGO UŻYTKU Z KLIPSAMI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Producent/ Nr kat. | #### Ilość | #### Jednostka miary | #### Cena jedn. netto | #### VAT w (%) | Wartość netto | #### Wartość brutto |
| 1 | Klipsownica jednorazowego użytku z klipsami, szerokość klipsa od 8 mm do 16 mm |  | 500 | szt. |  |  |  |  |

| CZĘŚĆ NR 6 IGŁY DO EUS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Producent/ Nr kat. | #### Ilość | #### Jednostka miary | #### Cena jedn. netto | #### VAT w (%) | Wartość netto | #### Wartość brutto |
| 1 | Igły aspiracyjne jednorazowego użytku, do wykonywania biopsji pod kontrolą USG |  | 20 | szt. |  |  |  |  |

| CZĘŚĆ NR 7 STENT METALOWY SAMOROZPRĘŻALNY DO DRÓG ŻÓŁCIOWYCH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Producent/ Nr kat. | #### Ilość | #### Jednostka miary | #### Cena jedn. netto | #### VAT w (%) | Wartość netto | #### Wartość brutto |
| 1 | Stent metalowy samorozprężalny do dróg żółciowych |  | 80 | szt. |  |  |  |  |

| CZĘŚĆ NR 8 STENT METALOWY SAMOROZPRĘŻALNY DO DRÓG ŻÓŁCIOWYCH (USUWALNY) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Producent/ Nr kat. | #### Ilość | #### Jednostka miary | #### Cena jedn. netto | #### VAT w (%) | Wartość netto | #### Wartość brutto |
| 1 | Stent metalowy samorozprężalny do dróg żółciowych (usuwalny) |  | 20 | szt. |  |  |  |  |

| CZĘŚĆ NR 9 ŚLINIAKI STOMATOLOGICZNE WIĄZANE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Producent/ Nr kat. | #### Ilość | #### Jednostka miary | #### Cena jedn. netto | #### VAT w (%) | Wartość netto | #### Wartość brutto |
| 1 | Śliniaki stomatologiczne wiązane |  | 4 500 | szt. |  |  |  |  |

| CZĘŚĆ NR 10 SPODENKI DO KOLONOSKOPII |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Producent/ Nr kat. | #### Ilość | #### Jednostka miary | #### Cena jedn. netto | #### VAT w (%) | Wartość netto | #### Wartość brutto |
| 1 | Spodenki do kolonoskopii |  | 4 000 | szt. |  |  |  |  |

| CZĘŚĆ NR 11 KOSZYKI EKSTRAKCYJNE DO DRÓG ŻÓŁCIOWYCH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Producent/ Nr kat. | #### Ilość | #### Jednostka miary | #### Cena jedn. netto | #### VAT w (%) | Wartość netto | #### Wartość brutto |
| 1 | Koszyki ekstrakcyjne do dróg żółciowych |  | 50 | szt. |  |  |  |  |
| 2 | Prowadnik endoskopowy |  | 100 | szt. |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

| CZĘŚĆ NR 12 BALONY WYSOKOCIŚNIENIOWE DO DRÓG ŻÓŁCIOWYCH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Producent/ Nr kat. | #### Ilość | #### Jednostka miary | #### Cena jedn. netto | #### VAT w (%) | Wartość netto | #### Wartość brutto |
| 1 | Balony wysokociśnieniowe do dróg żółciowych |  | 20 | szt. |  |  |  |  |

| CZĘŚĆ NR 13 BALONY EKSTRAKCYJNE DO DRÓG ŻÓŁCIOWYCH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Producent/ Nr kat. | #### Ilość | #### Jednostka miary | #### Cena jedn. netto | #### VAT w (%) | Wartość netto | #### Wartość brutto |
| 1 | Balony ekstrakcyjne do dróg żółciowych |  | 200 | szt. |  |  |  |  |

| CZĘŚĆ NR 14 SZCZOTKI CYTOLOGICZNE DO DRÓG ŻÓŁCIOWYCH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Producent/ Nr kat. | #### Ilość | #### Jednostka miary | #### Cena jedn. netto | #### VAT w (%) | Wartość netto | #### Wartość brutto |
| 1 | Szczotki cytologiczne do dróg żółciowych |  | 50 | szt. |  |  |  |  |

| CZĘŚĆ NR 15 ZESTAW DO WYKONYWANIA BIOPSJI EUS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Producent/ Nr kat. | #### Ilość | #### Jednostka miary | #### Cena jedn. netto | #### VAT w (%) | Wartość netto | #### Wartość brutto |
| 1 | Igła do biopsji jednorazowego użytku pod kontrolą EUS |  | 10 | szt. |  |  |  |  |
| 2 | Igła jednorazowego użytku do biopsji aspiracyjnej pod kontrolą EUS |  | 10 | szt. |  |  |  |  |
| 3 | Giętka igła jednorazowego użytku do biopsji pod kontrolą EUS |  | 10 | szt. |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

| CZĘŚĆ NR 16 KLESZCZE DO USUWANIA CIAŁ OBCYCH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Producent/ Nr kat. | #### Ilość | #### Jednostka miary | #### Cena jedn. netto | #### VAT w (%) | Wartość netto | #### Wartość brutto |
| 1 | Kleszcze do usuwania ciał obcych |  | 250 | szt. |  |  |  |  |

| CZĘŚĆ NR 17 USTNIK ENDOSKOPOWY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU Z GUMKĄ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Producent/ Nr kat. | #### Ilość | #### Jednostka miary | #### Cena jedn. netto | #### VAT w (%) | Wartość netto | #### Wartość brutto |
| 1 | Ustnik endoskopowy jednorazowego użytku z gumką |  | 4 000 | szt. |  |  |  |  |

| CZĘŚĆ NR 18 ZESTAW DO PEG DO ŻYWIENIA DIETĄ PRZEMYSŁOWĄ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Producent/ Nr kat. | #### Ilość | #### Jednostka miary | #### Cena jedn. netto | #### VAT w (%) | Wartość netto | #### Wartość brutto |
| 1 | Zestaw do PEG do żywienia dietą przemysłową |  | 60 | szt. |  |  |  |  |

| CZĘŚĆ NR 19 ZESTAW DO PEG DO GASTROSTOMII PIERWOTNEJ I ZMIENNEJ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Producent/ Nr kat. | #### Ilość | #### Jednostka miary | #### Cena jedn. netto | #### VAT w (%) | Wartość netto | #### Wartość brutto |
| 1 | Zestaw do przezskórnej endoskopowej gastrostomii w wersji „PULL” |  | 150 | szt. |  |  |  |  |
| 2 | Zgłębnik gastrotomijny z poliuretanu |  | 100 | szt. |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw do wymiennej gastrostomii balonowej z wysokiej jakości silikonu z zewnętrzną nakładką. / zestaw: dren, nakładka, strzykawka, gaziki, żel |  | 30 | szt. |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

| CZĘŚĆ NR 20 STENT PRZEŁYKOWY SAMOROZPRĘŻALNY |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Producent/ Nr kat. | #### Ilość | #### Jednostka miary | #### Cena jedn. netto | #### VAT w (%) | Wartość netto | #### Wartość brutto |
| 1 | Stent przełykowy samorozprężalny |  | 30 | szt. |  |  |  |  |

| CZĘŚĆ NR 21 STENT PRZEŁYKOWY SAMOROZPRĘŻALNY USUWALNY LUB NIEUSUWALNY |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Producent/ Nr kat. | #### Ilość | #### Jednostka miary | #### Cena jedn. netto | #### VAT w (%) | Wartość netto | #### Wartość brutto |
| 1 | Stent przełykowy samorozprężalny usuwalny lub nieusuwalny |  | 5 | szt. |  |  |  |  |

| CZĘŚĆ NR 22 BALONY DO POSZERZANIA ZWĘŻEŃ PRZEŁYKU I ODŹWIERNIKA ORAZ ZWĘŻEŃ JELITOWYCH Z AKCESORIAMI DO POMPOWANIA BALONÓW |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Producent/ Nr kat. | #### Ilość | #### Jednostka miary | #### Cena jedn. netto | #### VAT w (%) | Wartość netto | #### Wartość brutto |
| 1 | Balony do poszerzania zwężeń przełyku i odźwiernika oraz zwężeń jelitowych |  | 60 | szt. |  |  |  |  |
| 2 | Akcesoria do pompowania balonów |  | 40 | szt. |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

| CZĘŚĆ NR 23 ZESTAW ENDOLOOP Z APLIKATOREM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Producent/ Nr kat. | #### Ilość | #### Jednostka miary | #### Cena jedn. netto | #### VAT w (%) | Wartość netto | #### Wartość brutto |
| 1 | Pętle - jednorazowe narzędzie służące do zapobiegania lub opanowania krwawienia po usunięciu uszypułowanych polipów |  | 6 | op. |  |  |  |  |
| 2 | Jednorazowy obcinak do pętli do podwiązywania |  | 10 | szt. |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

| CZĘŚĆ NR 24 IGŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO OSTRZYKIWANIA KRWAWIĄCYCH ZMIAN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Producent/ Nr kat. | #### Ilość | #### Jednostka miary | #### Cena jedn. netto | #### VAT w (%) | Wartość netto | #### Wartość brutto |
| 1 | Igły jednorazowego użytku do ostrzykiwania krwawiących zmian |  | 300 | szt. |  |  |  |  |

| CZĘŚĆ NR 25 ZESTAW DO POLIPEKTOMII ORAZ TAMOWANIA KRWAWIENIA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Producent/ Nr kat. | #### Ilość | #### Jednostka miary | #### Cena jedn. netto | #### VAT w (%) | Wartość netto | #### Wartość brutto |
| 1 | Pętle do polipektomii jednorazowego użytku wykonane z plecionego drutu |  | 150 | szt. |  |  |  |  |
| 2 | Klipsy hemostatyczne jednorazowego użytku |  | 150 | szt. |  |  |  |  |
| 3 | Klips jednorazowego użytku do zamykania defektów |  | 5 | szt. |  |  |  |  |
| 4 | Zestaw do opaskowania żylaków przełyku zawierający 7 podwiązek wykonanych z materiału hipoalergicznego (nie zawierający latexu) |  | 50 | zestaw |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

| CZĘŚĆ NR 26 MARKERY ENDOSKOPOWE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Producent/ Nr kat. | #### Ilość | #### Jednostka miary | #### Cena jedn. netto | #### VAT w (%) | Wartość netto | #### Wartość brutto |
| 1 | Marker węglowy jednorazowego użytku, stosowany do wstrzyknięcia podśluzówkowego |  | 150 | szt. |  |  |  |  |
| 2 | Marker jednorazowego użytku stosowany do infekcji podśluzkowej |  | 40 | szt. |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

| CZĘŚĆ NR 27 ZESTAW KOSZ DO LITOTRYPSJI Z RĄCZKĄ DO LITOTRYPSJI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Producent/ Nr kat. | #### Ilość | #### Jednostka miary | #### Cena jedn. netto | #### VAT w (%) | Wartość netto | #### Wartość brutto |
| 1 | Jednorazowy litrotryptor do mechanicznej litotrypsji |  | 10 | szt. |  |  |  |  |
| 2 | Jednorazowy uchwyt litotryptora mechanicznego |  | 10 | szt. |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

| CZĘŚĆ NR 28 NASADKA NA DUODENOSKOP |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Producent/ Nr kat. | #### Ilość | #### Jednostka miary | #### Cena jedn. netto | #### VAT w (%) | Wartość netto | #### Wartość brutto |
| 1 | Osłonka dystalna do wideo-duodenoskopu TJF-Q190V |  | 200 | szt. |  |  |  |  |

| CZĘŚĆ NR 29 SONDA ARGONOWA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Producent/ Nr kat. | #### Ilość | #### Jednostka miary | #### Cena jedn. netto | #### VAT w (%) | Wartość netto | #### Wartość brutto |
| 1 | Jednorazowa sonda argonowa |  | 50 | szt. |  |  |  |  |

| CZĘŚĆ NR 30 SYSTEM PROSZKÓW HEMOSTATYCZNYCH DO TAMOWANIA KRWAWIENIA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Producent/ Nr kat. | #### Ilość | #### Jednostka miary | #### Cena jedn. netto | #### VAT w (%) | Wartość netto | #### Wartość brutto |
| 1 | System hemostatyczny |  | 50 | szt. |  |  |  |  |
| 2 | Jednorazowy cewnik |  | 20 | szt. |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| CZĘŚĆ NR 1 ZESTAW DO KANIULACJI DRÓG ŻÓŁCIOWYCH/TRZUSTKOWYCH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny/Rozmiar | Potwierdzenie |
| 1 | Papilotom z klasyczną cięciwą jednorazowego użytku | Tak |  |
|  | Trzykanałowe | Tak |  |
|  | Niezależne kanały do prowadnika i podawania kontrastu oraz drutu tnącego | Tak |  |
|  | Długość cięciwy tnącej do wyboru przez Zamawiającego | Tak |  |
|  | Długość cięciwy tnącej do wyboru przez Zamawiającego | 20 – 30mm |  |
|  | Długość noska | 3-7mm |  |
|  | Do prowadnicy | 0,035" |  |
|  | Długość robocza | Minimum 200cm |  |
| 2 | Sfinkterotom igłowy jednorazowy | Tak |  |
|  | Trzykanałowy | Tak |  |
|  | Współpracujący z prowadnicą 0,035" | Tak |  |
|  | Ostrze wysuwane typu igła lub | 4-6 mm |  |
|  | Średnica zewnętrzna zwężająca się od średnicy | 7.0 do 5.5 Fr |  |
|  | Średnica końcówki | 4.8Fr |  |
|  | Długość robocza | minimum 200cm |  |
| 3 | Trzykanałowy sfinkterotom obrotowy, z niezależnym kanałem dla prowadnika i osobnym do podawania kontrastu w komplecie z prowadnikiem Z możliwością rotacji i zmiany ustawienia - jednorazowy | Tak |  |
|  | Średnica końcówki | 3.9;4.4; 4,9Fr |  |
|  | Z cięciwą monofiliamentowaną (do wyboru przez Zamawiającego) | 20 lub 30mm |  |
|  | Sfinkterotom o długości noska 5mm uzbrojony w prowadnik do ERCP (do wyboru przez Zamawiającego) o długości końcówki roboczej | 5,10 cm oraz 5 i 10cm jednocześnie |  |
|  | Końcówka hydrofilna prowadnika zawierająca wolfram | Tak |  |
|  | Nitinolowy rdzeń prowadnika odporny na załamania | Tak |  |
|  | Część dystalny prowadnika pokryta tworzywem zmniejszającym tarcie i ułatwiającym wymianę narzędzi | Tak |  |
|  | Izolowany elektrycznie | Tak |  |
|  | Dwukolorowy | Tak |  |
|  | Średnica prowadnika 0,25" lub 0,035" (do wyboru przez Zamawiającego) | Tak |  |
|  | Końcówka prosta i zagięta (do wyboru przez zmawiającego) | Tak |  |
|  | Sztywność standardowa i usztywniona | Tak |  |
|  | Długość prowadnika | 260, 450cm |  |
| 4 | Cewnik do kaniulacji dróg żółciowych, trójkanałowy | Tak |  |
|  | Średnica zwężająca | Od 7 do 5,5Fr |  |
|  | Długość cewnika | 200cm |  |
| 5 | Prowadnik endoskopowy jednorazowy | Tak |  |
|  | średnica | 0,035, 0,025" |  |
|  | Długość prowadnika (do wyboru przez Zamawiającego) | 260, 450cm |  |
|  | Hydrofilna końcówką robocza prowadnika widoczna w RTG | Tak |  |
|  | Długość końcówki roboczej | 5cm, 10cm lub 5 i 10cm jednocześnie |  |
|  | Sztywność: standardowa i usztywniona | Tak |  |
|  | Końcówka prosta lub zagięta (do wyboru przez Zamawiającego) | Tak |  |
|  | Nitinolowy rdzeń prowadnika odpornym na załamania | Tak |  |
|  | W części dystalnej pokryty tworzywem zmniejszającym tarcie i ułatwiającym wymianę narzędzi | Tak |  |
|  | Izolowany elektrycznie | Tak |  |
|  | Dwukolorowy | Tak |  |
|  | Zapewniający możliwość kontroli ruchu i położenia | Tak |  |

| CZĘŚĆ NR 2 PĘTLE DIATERMICZNE DO POLIPEKTOMII |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny/Rozmiar | Potwierdzenie |
| 1 | Pętla do polipektomii jednorazowego użytku z funkcją rotacji | Tak |  |
|  | Sterylna, owalna | Tak |  |
|  | Możliwość cięcia z użyciem elektrokoagulacji i bez elektrokoagulacji ( do wyboru przez Zamawiającego) | Tak |  |
|  | Pleciona | Tak |  |
|  | Drut o średnicy 0,30mm dla średnicy otwarcia (do wyboru przez Zamawiającego) | 10mm lub 15mm |  |
|  | Drut o średnicy 0,41mm dla średnicy otwarcia (do wyboru przez Zamawiającego) | 25mm lub 32mm |  |
|  | Długość oczka pętli | 38,5mm |  |
|  | Narzędzie ze skalowaną rękojeścią | Tak |  |
|  | Długość narzędzia | 2300mm |  |
|  | Średnica osłonki | 2,4mm |  |
|  | Pakowane pojedynczo | Tak |  |
|  | 4 etykietki samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta | Tak |  |
| 2 | Pętla do polipektomii jednorazowego użytku z funkcją rotacji dedykowana resekcjom płaskim | Tak |  |
|  | Sterylna, owalna | Tak |  |
|  | Możliwość cięcia z użyciem elektrokoagulacji lub bez | Tak |  |
|  | Pleciona | Tak |  |
|  | Drut o średnicy 0,43mm z technologią zwiększonego tarcia | Tak |  |
|  | Średnica otwarcia (do wyboru zamawiającego) | 15mm lub 25mm |  |
|  | Narzędzie ze skalowaną rękojeścią | Tak |  |
|  | Długość narzędzia | 2300mm |  |
|  | Średnica osłonki | 2,4mm |  |
|  | Pakowane pojedynczo | Tak |  |
|  | 4 etykietki samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta | Tak |  |
| 3 | Pętla z siatką chwytającą jednorazowego użytku | Tak |  |
|  | Sterylna, owalna | Tak |  |
|  | Funkcja rotacji | Tak |  |
|  | Siatka z nylonu | Tak |  |
|  | Długość oczka pętli 42mm dla średnicy otwarcia 25mm | Tak |  |
|  | Długość oczka pętli 51,5mm dla średnicy otwarcia 35mm | Tak |  |
|  | Narzędzie ze skalowaną rękojeścią | Tak |  |
|  | Długość narzędzia | 2300mm |  |
|  | Średnica osłonki | 2,4mm |  |
|  | Pakowane pojedynczo | Tak |  |

| CZĘŚĆ NR 3 KLESZCZYKI BIOPSYJNE JEDNORAZOWEGO UŻYTKU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny/Rozmiar | Potwierdzenie |
| 1 | Kleszczyki biopsyjne jednorazowego użytku | Tak |  |
|  | Powleczenie PE | Tak |  |
|  | Marker głębokości widoczny w obrazie endoskopowym | Tak |  |
|  | Długość łyżeczek | 3,86mm |  |
|  | Rozwarcie | 8mm |  |
|  | Łyżeczki owalne gładkie | Tak |  |
|  | Długość narzędzia (do wyboru przez Zamawiającego) | 1600mm,1800mm,2300mm |  |
|  | Średnica narzędzia | 2,3mm |  |
|  | Różne kolory osłonek do kolonoskopii i gastroskopii | Tak |  |
|  | 4 etykietki samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta | Tak |  |
|  | Kleszcze z funkcją biopsji stycznej | Tak |  |
| 2 | Kleszcze biopsyjne jednorazowego użytku | Tak |  |
|  | Powleczenie PE | Tak |  |
|  | Długość łyżeczek | 3,21mm |  |
|  | Rozwarcie | 6,5mm |  |
|  | Łyżeczki owalne gładkie | Tak |  |
|  | Długość narzędzia (do wyboru przez Zamawiającego) | 1600mm,1800mm,2300mm |  |
|  | Średnica narzędzia | 2,3mm |  |
|  | Różne kolory osłonek do kolonoskopii i gastroskopii | Tak |  |
|  | 4 etykietki samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta | Tak |  |
| 3 | Kleszcze biopsyjne do kanału 2,0 mm | Tak |  |
|  | Powleczenie PE | Tak |  |
|  | Długość łyżeczek | 3,21mm |  |
|  | Rozwarcie | 5mm |  |
|  | Łyżeczki owalne gładkie | Tak |  |
|  | Długość narzędzia | 1600mm |  |
|  | Średnica narzędzia | 1,8 mm |  |
|  | 4 etykietki samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta | Tak |  |
|  | Kleszcze z funkcją biopsji stycznej | Tak |  |

| CZĘŚĆ NR 4 ZESTAW DO WPROWADZANIA PROTEZ DO DRÓG ŻÓŁCIOWYCH Z PROTEZAMI I PROTEZY TRZUSTKOWE Z POPYCHACZEM |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny/Rozmiar | Potwierdzenie |
| 1 | Zestaw do wprowadzenia protez do dróg żółciowych jednorazowe | Tak |  |
|  | Składające się z cewnika prowadzącego i popychacza złożonych razem oraz protezy nałożonej na cewnik prowadzący(8,5Fr i 10Fr) lub same popychacze oraz protezy(7Fr); (do wyboru przez Zamawiającego) | Tak |  |
|  | Średnica zestawów i protez (do wyboru przez Zamawiającego | 7Fr, 8,5 Fr lub 10Fr |  |
|  | Długość narzędzia | 1900mm |  |
|  | Długość protez (do wyboru przez Zamawiającego) | 5,7,9,12,15cm |  |
|  | Średnica wewnętrzna | 1,73mm, 1,91mm, 2,34mm |  |
|  | Powierzchnia przekroju otworu drenującego | 1,13mm2, 2,24mm2, 3,56mm2 |  |
|  | Popychacz wykonany z HDPE | Tak |  |
|  | Minimalna średnica kanału roboczego | 3,2mm, 3,7mm |  |
|  | Maksymalna średnica prowadnicy0,035’’ | Tak |  |
|  | Proteza wykonana z EVA | Tak |  |
|  | Sterylne | Tak |  |
| 2 | Zestaw do wprowadzania protez typu one-action; | Tak |  |
|  | Kompatybilne średnice protezy | 7, 8,5, 10Fr |  |
|  | Posiada haczyk C | Tak |  |
|  | Długość narzędzia | 190 cm |  |
|  | maksymalna średnica prowadnicy | 0,035'' |  |
|  | Sterylne | Tak |  |
|  | Jednorazowe | Tak |  |
| 3 | Proteza trzustkowa | Tak |  |
|  | Średnica protez (do wyboru przez Zamawiającego | 7Fr, 8,5 Fr |  |
|  | Długość protez (do wyboru przez Zamawiającego) | 6,8,10,12 cm |  |
|  | Kształt (do wyboru przez zamawiającego) | Proste i s-kształtne |  |
|  | Otwory drenujące umieszczonymi wzdłuż korpusu protezy | Tak |  |
|  | Sterylne | Tak |  |
| 4 | Proteza plastikowa do dróg żółciowych | Tak |  |
|  | Średnica protez | 7, 8,5, 10Fr |  |
|  | Długość protez (do wyboru przez Zamawiającego) | Od 5 do 18 cm (co 1 cm) |  |
|  | Wykonana z EVA | Tak |  |

| CZĘŚĆ NR 5 KLIPSOWNICA JEDNORAZOWEGO UŻYTKU Z KLIPSAMI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny/Rozmiar | Potwierdzenie |
| 1 | W pełni obrotowa i repozycjonowalna | Tak |  |
| 2 | Klipsownica z załadowanym klipsem | Tak |  |
| 3 | Funkcja rotacji o kąt 360° w obie strony | Tak |  |
| 4 | Posiadająca znaczniki w części dystalnej | Tak |  |
| 5 | Rękojeść z trzema pierścieniami wykończonymi od wewnątrz gumą poprawiającą uchwyt | Tak |  |
| 6 | Średnica 2,6mm do kanału roboczego 2,8 mm | Tak |  |
| 7 | Długość (do wyboru przez Zamawiającego) | od 165 cm do 270 cm |  |
| 8 | Kąt otwarcia | 135º |  |
| 9 | Szerokość otwarcia klipsa | Od 8mm do 16mm |  |
| 10 | Budowa klipsa oparta na zawiasie pozwalająca na wielokrotne i nieograniczone otwieranie i zamykanie klipsa przed jego uwolnieniem | Tak |  |
| 11 | Klips oparty na budowie zawiasowej podobnej do szczypiec biopsyjnych nie wymagający chowania w osłonkę podczas zabiegu | Tak |  |
| 12 | Sterylne opakowanie posiadające 4 nalepki do dokumentacji medycznej | Tak |  |

| CZĘŚĆ NR 6 IGŁY DO EUS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny/Rozmiar | Potwierdzenie |
| 1 | Igły aspiracyjne jednorazowego użytku, do wykonywania biopsji pod kontrolą USG | Tak |  |
| 2 | Igła o średnicy 19G, 22G końcówka igły wykonana z nitynolu) i 25G (końcówka igły wykonana ze stali) do wyboru przez Zamawiającego | Tak |  |
| 3 | Ostrze igły typu Menghini | Tak |  |
| 4 | Doskonała widoczność w obrazie USG | Tak |  |
| 5 | Mandryn zaokrąglony, wykonalny z nitynolu | Tak |  |
| 6 | Regulowana osłona | od 0 do 5cm |  |
| 7 | Osłona igły wykonana ze zwojowanego metalu | Tak |  |
| 8 | Długość narzędzia | 1400mm |  |
| 9 | Długość igły | 80mm |  |
| 10 | Średnica kanału roboczego | 2,8mm |  |
| 11 | W zestawie strzykawka 20ml i zawór odcinający | Tak |  |

| CZĘŚĆ NR 7 STENT METALOWY SAMOROZPRĘŻALNY DO DRÓG ŻÓŁCIOWYCH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny/Rozmiar | Potwierdzenie |
| 1 | Stent metalowy samorozprężalny do dróg żółciowych z nitinolu | Tak |  |
| 2 | Pokryty silikonem na całej długości lub nie - do wyboru przez Zamawiającego | Tak |  |
| 3 | Stent pokrywany na całej długości z 5 zaczepami pokrywanymi silikonem na każdym końcu | Tak |  |
| 4 | Zapobiegający migracji | Tak |  |
| 5 | Znaczniki RTG na końcach i środku stentu | Tak |  |
| 6 | Końce stentów poszerzone | Tak |  |
| 7 | Średnica po rozprężeniu (do wyboru przez Zamawiającego) | 8 mm lub 10 mm |  |
| 8 | Długość stentu (do wyboru przez Zamawiającego) | 40,50,60,70,80,90,100,110,120 mm |  |
| 9 | Wybór długości co 10mm | Tak |  |
| 10 | Stent w gotowym do użycia zestawie wprowadzającym o średnicy 8Fr dla stentu niepokrywanego i 9Fr dla stentu pokrywanego na całej długości | Tak |  |
| 11 | Możliwość korekty położenia stentu w trakcie umieszczania poprzez zamykanie, repozycjonowanie i ponowne otwieranie stentu | Tak |  |
| 12 | Do prowadnicy 0,035" | Tak |  |
| 13 | Stent z zaczepami zapobiegającymi migracji na każdym końcu i bez zaczepów do wyboru Zamawiającego | Tak |  |
| 14 | Pętla do przemieszczania /usuwania stentu na końcu dwunastniczym (stent pokrywany na całej długości) | Tak |  |
| 15 | Sterylny, jednorazowego użytku | Tak |  |

| CZĘŚĆ NR 8 STENT METALOWY SAMOROZPRĘŻALNY DO DRÓG ŻÓŁCIOWYCH (USUWALNY) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny/Rozmiar | Potwierdzenie |
| 1 | Stent samorozprężalny do dróg żółciowych z nitinolu | Tak |  |
| 2 | Pokryty silikonem na całej długości | Tak |  |
| 3 | Stent z zaczepami pokryty silikonem zapobiegającym migracji na każdym końcu (po 5 zaczepów w każdej lokalizacji) i bez zaczepów (do wyboru Zamawiającego) | Tak |  |
| 4 | Długość stentu (do wyboru przez Zamawiającego) | 40,50,60,70,80,90,100,110,120 mm |  |
| 5 | Wybór długości co 10mm | Tak |  |
| 6 | Stent w gotowym do użycia w zestawie wprowadzającym o średnicy 9Fr możliwość korekty położenia stentu w trakcie umieszczania poprzez zamykanie, repozycjonowanie i ponowne otwieranie stentu do prowadnicy 0,035" | Tak |  |
| 7 | Średnica po rozprężeniu (do wyboru przez Zamawiającego) | 8-10mm |  |
| 8 | Znaczniki RTG na końcu i pośrodku stentu | Tak |  |
| 9 | Końce stentu poszerzone | Tak |  |
| 10 | Pętla nylonowa do przemieszczania/usuwania stentu na końcu dwunastniczym | Tak |  |
| 11 | Możliwość korekty położenia stentu w trakcie umieszczania poprzez zamykanie, repozycjonowanie i ponowne otwieranie stentu | Tak |  |
| 12 | Do prowadnicy 0,035ʺ | Tak |  |
| 13 | Sterylny, jednorazowego użytku | Tak |  |

| CZĘŚĆ NR 9 ŚLINIAKI STOMATOLOGICZNE WIĄZANE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny/Rozmiar | Potwierdzenie |
| 1 | Jednorazowego użytku | Tak |  |
| 2 | Wykonane z bibuły i wzmocnione folią PE, która zabezpiecza śliniak przed przemakaniem | Tak |  |
| 3 | W górnej części śliniaka - troczki pozwalające na jego zawiązanie | Tak |  |

| CZĘŚĆ NR 10 SPODENKI DO KOLONOSKOPII |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny/Rozmiar | Potwierdzenie |
| 1 | Jednorazowego użytku | Tak |  |
| 2 | Wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze | min. 40 g/m2 |  |
| 3 | Krótkie (sięgające mniej więcej do kolan) z rozcięciem z tyłu, na gumce | Tak |  |
| 4 | W różnych rozmiarach (do wyboru przez Zamawiającego) | od L do XXL |  |

| CZĘŚĆ NR 11 KOSZYKI EKSTRAKCYJNE DO DRÓG ŻÓŁCIOWYCH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny/Rozmiar | Potwierdzenie |
| 1 | Jednorazowego użytku | Tak |  |
|  | Cztero- lub ośmioramienne (do wyboru przez Zamawiającego) | Tak |  |
|  | Wprowadzanie bez lub po prowadnicy (do wyboru przez Zamawiającego) | Tak |  |
|  | Port iniekcyjny | Tak |  |
|  | Średnica koszyka po otwarciu | 20mm lub 22mm |  |
|  | Obrotowe lub nie (do wyboru przez Zamawiającego) | Tak |  |
|  | Typ 4-drutowy lub 8-drutowy (do wyboru przez Zamawiającego) | Tak |  |
|  | Długość robocza narzędzia | 1900mm |  |
|  | Zaokrąglona końcówka dystalna ułatwiająca wejście do przewodów żółciowych | Tak |  |
|  | Posiada zaczep C umożliwiający mocowanie do rękojeści endoskopu | Tak |  |
|  | Kompatybilny z V-Systemem – posiada znacznik V | Tak |  |
| 2 | Prowadnica do dróg żółciowych jednorazowego użytku | Tak |  |
|  | średnica | 0,035, 0,025" |  |
|  | Długość prowadnika (do wyboru przez Zamawiającego) | 2700mm lub 4500mm |  |
|  | Giętka, prosta lub zakrzywiona końcówka pokryta powłoką hydrofilną o długości 70mm widoczna w promieniach RTG | Tak |  |
|  | Posiada znaczniki na różnych długościach końcówki dystalnej: 50mm-70mm; 80mm-90mm;90mm-400mm | Tak |  |
|  | Rdzeń wykonany z nitinolu pozwalający przenieść moment obrotowy od końca proksymalnego prowadnicy do jej końca w stosunku 1:1 | Tak |  |

| CZĘŚĆ NR 12 BALONY WYSOKOCIŚNIENIOWE DO DRÓG ŻÓŁCIOWYCH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny/Rozmiar | Potwierdzenie |
| 1 | Długość balona (do wyboru przez Zamawiającego) | 20 lub 40 mm |  |
| 2 | Średnica balona (do wyboru przez Zamawiającego) | 4, 6, 8, 10 mm |  |
| 3 | Wprowadzanie po długiej prowadnicy | 0,035" |  |
| 4 | Znaczniki RTG po obu końcach balona | Tak |  |
| 5 | Długość narzędzia | min. 180cm |  |

| CZĘŚĆ NR 13 BALONY EKSTRAKCYJNE DO DRÓG ŻÓŁCIOWYCH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny/Rozmiar | Potwierdzenie |
| 1 | Jednorazowego użytku, sterylne | Tak |  |
|  | Pakowane pojedynczo | Tak |  |
|  | Trójstopniowe, trzykanałowy – z oddzielnymi kanałami dla prowadnika (typ PTW) i do podawania środka kontrastującego | Tak |  |
|  | Ujście kontrastu powyżej lub poniżej balonu (do wyboru przez zamawiającego) | Tak |  |
|  | Zakres średnic (do wyboru przez zamawiającego) | 8,5-12-15mm i 12-15-18mm |  |
|  | Znacznik cieniujący z RTG na cewniku przy obu końcach balonu | Tak |  |
|  | Średnica cewnika 7 Fr | Tak |  |
|  | Długość robocza 200 cm | Tak |  |
|  | Balon współpracujący z kanałem roboczym endoskopów o minimalnej średnicy 2,8mm | Tak |  |
|  | Kompatybilny z prowadnikiem o średnicy 0.035” | Tak |  |
|  | Zestaw zawiera trzy strzykawki o określonej pojemności do napełnienia balonu do żądanej średnicy | Tak |  |
|  | Kranik dwudrożny zintegrowany z przewodem do napełnienia balonu | Tak |  |
|  | Zwężony koniec cewnika | Tak |  |
|  | Cewnik z materiału przyziemnego umożliwiającego obserwację ruch prowadnicy | Tak |  |
| 2 | Jednorazowego użytku, sterylne | Tak |  |
|  | Pakowane pojedynczo | Tak |  |
|  | Trójstopniowe, trzykanałowy – z oddzielnymi kanałami dla prowadnika (typ PTW) i do podawania środka kontrastującego | Tak |  |
|  | Ujście kontrastu powyżej balonu | Tak |  |
|  | Zakres średnic (do wyboru przez zamawiającego) | 11-13-15mm i 10-13-16mm |  |
|  | Znacznik cieniujący z RTG na cewniku przy obu końcach balonu | Tak |  |
|  | Średnica cewnika 7 Fr | Tak |  |
|  | Długość robocza 200 cm | Tak |  |
|  | Balon współpracujący z kanałem roboczym endoskopów o minimalnej średnicy 2,8mm | Tak |  |
|  | Kompatybilny z prowadnikiem o średnicy 0.035” | Tak |  |
|  | Zestaw zawiera trzy strzykawki o określonej pojemności do napełnienia balonu do żądanej średnicy | Tak |  |
|  | Kranik dwudrożny zintegrowany z przewodem do napełnienia balonu | Tak |  |
|  | Zwężony koniec cewnika | Tak |  |

| CZĘŚĆ NR 14 SZCZOTKI CYTOLOGICZNE DO DRÓG ŻÓŁCIOWYCH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny/Rozmiar | Potwierdzenie |
| 1 | Jednorazowego użytku | Tak |  |
| 2 | Dwukanałowa | Tak |  |
| 3 | Port typu Luer umożliwiający podanie kontrastu | Tak |  |
| 4 | Średnica cewnika 2,6mm | Tak |  |
| 5 | Do prowadnicy | 0,035" |  |
| 6 | Długość | 180+/-5cm |  |
| 7 | Znaczniki radiologiczne po obu stronach szczotki | Tak |  |
| 8 | Skalowana rękojeść z funkcją rotacji | Tak |  |

| CZĘŚĆ NR 15 ZESTAW DO WYKONYWANIA BIOPSJI EUS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny/Rozmiar | Potwierdzenie |
| 1 | Igła do biopsji jednorazowego użytku pod kontrolą EUS (FNA), wykonana ze stali kobaltowo- chromowej na całej długości (łącznie z zaostrzoną końcówką) pokryta echogenicznym wzorem zapewniającym dobra widoczność w obrazie EUS | Tak |  |
|  | Osłonki igły o różnych średnicach, zależnych od średnicy igły | Tak |  |
|  | Zaokrąglone końcówki osłonki. | Tak |  |
|  | Miejsce połączenia z endoskopem wykonane z mosiądzu, mandryn wykonany z nitynolu, wyposażony w klips pozwalający na jego spięcie w formie pętli po wyjęciu igły | Tak |  |
|  | Regulowana długość osłonki igły | w granicach +/- 4cm |  |
|  | Długość wysunięcia igły | w granicach 0-8cm, |  |
|  | Dostępne średnice | 25G, 22G,19G |  |
|  | Długość robocza narzędzia | od 137,5cm do 141,5cm |  |
|  | Średnica osłonki w zależności od średnicy | 1,52mm;1,65mm;1,83mm |  |
| 2 | Igła jednorazowego użytku do biopsji aspiracyjnej pod kontrolą EUS (FNB), | 19, 22, 25G |  |
|  | Regulowana długość wysunięcia igły w granicach od 0-80mm, igła zaostrzona trójstożkowo (posiadająca trzy ostrza na końcówce igły), | Tak |  |
|  | Igła w rozmiarze 19 oraz 22 i 25 G wykonana ze stali kobaltowo-chromowej na całej długości pokryta echogenicznym wzorem zapewniającym dobra widoczność w obrazie EUS. Dostępna w wersji z tępym i zaostrzonym mandrynem | Tak |  |
|  | Osłonka o średnicy | 1,52 lub 1,65 lub 1,73mm |  |
|  | W zestawie z mandrynem. | Tak |  |
|  | Mandryn wykonany z nitynolu, wyposażony w klips pozwalający na jego spięcie w formie pętli po wyjęciu z igły | Tak |  |
|  | Długość robocza | 1375mm do 1415mm |  |
|  | Regulacja długości osłonki | w granicach +/- 4cm |  |
|  | Minimalna średnica kanału roboczego | 2,4mm |  |
|  | Igła cala wykonana z nitinolu (w rozmiarze do wyboru Zamawiającego) | 19, 22, 25G |  |
| 3 | Giętka igła jednorazowego użytku do biopsji pod kontrolą EUS (FNA) | Tak |  |
|  | Igła wykonana z nitynolu - sprężysta, giętka, odporna na deformacje, zagięcia i załamania, na całej długości (łącznie z zaostrzoną końcówką) pokryta echogenicznym wzorem zapewniającym dobrą widoczność w obrazie EUS | Tak |  |
|  | Zaokrąglona końcówka osłonki | Tak |  |
|  | Miejsce połączenia z endoskopem wykonane z mosiądzu | Tak |  |
|  | Mandryn wykonany z nitinolu, wyposażony w klips pozwalający na jego spięcie w formie pętli po wyjęciu z igły | Tak |  |
|  | Regulowana długość osłonki igły w granicach | +/- 4 cm |  |
|  | Regulowana długość wysunięcia igły w granicach | 0-8 cm |  |
|  | Średnica igły | 19G -1,14 mm |  |

| CZĘŚĆ NR 16 KLESZCZE DO USUWANIA CIAŁ OBCYCH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny/Rozmiar | Potwierdzenie |
| 1 | Jednorazowe | Tak |  |
| 2 | Powleczone z trójpierścieniową rękojeścią | Tak |  |
| 3 | Średnica | 2,3mm |  |
| 4 | Rozwarcie | 6,3 mm |  |
| 5 | Typu ząb szczura | Tak |  |
| 6 | Długość robocza | 230 cm |  |
| 7 | Kanał roboczy aparatu | min. 2,8 mm |  |

| CZĘŚĆ NR 17 USTNIK ENDOSKOPOWY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU Z GUMKĄ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny/Rozmiar | Potwierdzenie |
| 1 | Ustnik endoskopowy jednorazowego użytku z gumką podtrzymującą | Tak |  |

| CZĘŚĆ NR 18 ZESTAW DO PEG DO ŻYWIENIA DIETĄ PRZEMYSŁOWĄ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny/Rozmiar | Potwierdzenie |
| 1 | Zgłębnik gastrostomijny zakładany techniką "pull" pod kontrolą endoskopii, nie wymagający interwencji na otwartej jamie brzusznej | Tak |  |
|  | Rozmiary zgłębnika (do wyboru przez Zamawiającego) | Ch 10, 14, 18 dł. 40 cm |  |
|  | Zgłębnik przeznaczony do żywienia dietą przemysłową. Zgłębnik wykonany z miękkiego , przezroczystego poliuretanu. Posiada nadrukowany rozmiar, cieniodajną linię kontrastującą w promieniach RTG, hydromerową powłokę ułatwiającą wprowadzenie oraz oznakowanie centymetrową podziałką. Zestaw zawiera zewnętrzną płytkę mocującą wykonana z silikonu, umożliwiającą trwałe umiejscowienie zgłębnika w stosunku do powłok brzusznych oraz odpowiedni jej kształt, który kieruje położenie zgłębnika na zewnątrz powłok brzusznych pod odpowiednim kątem (około 90 stopni) zapewniający pacjentowi komfort i ułatwiający pielęgnację skóry wokół przetoki | Tak |  |
|  | Zawartość zestawu: - poliuretanowy zgłębnik o długości 40cm z wewnętrznym dyskiem mocującym i sztywny stabilizator pierścienia z Makrolonu, - zacisk do regulacji przepływu, - zacisk zabezpieczający utrzymanie odpowiedniej pozycji zgłębnika, - jednorazowy skalpel, - igłę punkcyjną z trokarem i łącznikiem ułatwiającym wprowadzenie nici - nić trakcyjną do przeciągania zgłębnika - bliższy koniec zgłębnika zakończony wymiennym złączem służącym do łączenia z zestawami do podaży diet | Tak |  |

| CZĘŚĆ NR 19 ZESTAW DO PEG DO GASTROSTOMI PIERWOTNEJ I ZAMIENNEJ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny/Rozmiar | Potwierdzenie |
| 1 | Zgłębnik PEG PULL usuwany za pomocą trakcji | Tak |  |
|  | Zgłębnik jałowy, sterylny | Tak |  |
|  | Peg dostępny w rozmiarach (do wyboru przez zamawiającego) | 12,14,16,18,20,22,24Fr |  |
|  | Zawartość zestawu: - adapter do karmienia – złącznik Luer/Enfit, - adapter do karmienia – kształt Y, - pierścień mocujący, - igła iniekcyjna19G, - igła iniekcyjna 25G, - nić do umieszczenia (0,6 mm x 260cm), - strzykawka 10ml, - jednorazowy skalpel z ostrzem nr 11, - igła wprowadzająca, - zacisk zgłębnika, - gazik 10x10, - obłożenie chirurgiczne z otworem, - instrukcja użycia, - pętla do polipektomii, - nożyczki, - kleszczyki hemostatyczne. | Tak |  |
| 2 | Zgłębnik gastrotomijny z poliuretanu | Tak |  |
|  | Zgłębnik dostępny w rozmiarach (do wyboru przez Zamawiającego) | 12Fr, 16Fr oraz 20Fr |  |
|  | Zewnętrzny talerzyk mocujący wykonany z tworzywa sztucznego | Tak |  |
|  | Wewnętrzny talerzyk mocujący wykonany z poliuretanowej pianki, który zapada się podczas wkładania i wyjmowania zgłębnika | Tak |  |
|  | Znacznik widoczny na obrazach rentgenowskich | Tak |  |
|  | Port ENFit | Tak |  |
| 3 | Zgłębnik gastrostomijny mocowany w żołądku za pomocą balonu | Tak |  |
|  | Jednorazowy, jałowy | Tak |  |
|  | Wyposażony w transparentny port do podawania żywienia z silikonową zatyczką oraz drugi biały port do napełniania balonu z oznaczeniem szerokości stomii i objętości wody jaką należy podać w celu wypełnienia balonu | Tak |  |
|  | Zewnętrzny talerzyk mocujący typu Secur – Lok posiada 6 otworów oraz 6 zgrubień dystansujący talerzyk od skóry | Tak |  |
|  | Zgłębnik posiada nadrukowana miarkę głębokości stomii | Tak |  |
|  | Zgłębniki w rozmiarach (do wyboru przez Zamawiającego) | 12Fr, 14Fr, 16Fr, 18Fr, 20Fr, 22Fr, 24Fr |  |

| CZĘŚĆ NR 20 STENT PRZEŁYKOWY SAMOROZPRĘŻALNY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny/Rozmiar | Potwierdzenie |
| 1 | Wykonany z nitynolu | Tak |  |
| 2 | Pokryty na całej długości silikonem | Tak |  |
| 3 | Z poszerzonymi końcami | Tak |  |
| 4 | Pierścień antymigracyjny | Tak |  |
| 5 | Znaczniki RTG platynowy na każdym końcu stentu i pośrodku długości (po 4 w każdej lokalizacji) | Tak |  |
| 6 | Z zastawką antyrefluksową silikonową i bez zastawki (do wyboru przez Zamawiającego) | Tak |  |
| 7 | Szerokość stentu po rozłożeniu | 18mm i 22mm ( 20mm i 22mm dla stentów z zastawką) |  |
| 8 | Zestaw do wprowadzenia umożliwiający ponowne założenie częściowo rozprężonego stentu ze znacznikiem granicy rozprężenia na popychaczu (kolor czerwony) | Tak |  |
| 9 | Znaczniki początki i końca rozprężenia na popychaczu (kolor czarny) | Tak |  |
| 10 | Stenty dostarczane w zestawie do implantacji o średnicy 6mm (stent bez zastawki) i średnicy 7 mm (stent z zastawką) | Tak |  |
| 11 | Długość stentu bez zastawki (do wyboru przez Zamawiającego) | Od 60mm do 180mm |  |
| 12 | Długość stentu z zastawką (do wyboru przez Zamawiającego) | Od 90mm do 180mm |  |
| 13 | możliwość wyboru długości co 10 mm | Tak |  |
| 14 | Pętla do repozycjonowania na każdym końcu stentu | Tak |  |
| 15 | Możliwość wprowadzenia stentów na prowadniku o średnicy maksymalnej 0.038” | Tak |  |
| 16 | Całość zmontowana w zestawie gotowym do użycia | Tak |  |
| 17 | Sterylny | Tak |  |

| CZĘŚĆ NR 21 STENT PRZEŁYKOWY SAMOROAPREŻALNY USUWALNY LUB NIEUSUWALNY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny/Rozmiar | Potwierdzenie |
| 1 | Wykonany z nitynolu | Tak |  |
| 2 | Uwalniany dystalnie | Tak |  |
| 3 | Całkowicie pokrywany lub z odsłoniętymi końcami (do wyboru przez Zamawiającego) | Tak |  |
| 4 | Materiał pokrycia | silikon |  |
| 5 | Oba końce stentu poszerzone: długość poszerzonych końców 15mm(część dogłowowa) i 10mm (część odgłowowa) | Tak |  |
| 7 | Znacznik RTG na każdym końcu stentu – po jednym i 3 znaczniki pośrodku długości | Tak |  |
| 8 | Pętla nylonowa do repozycjonowania na dogłowowym końcu stentu | Tak |  |
| 9 | W przypadku wersji usuwalnej utrzymanie stentu do 8 tygodni i możliwość użycia do zmian łagodnych | Tak |  |
| 10 | Repozycjonowanie od 60% - 80% - stosowany znacznik optyczny na rękojeści wskazujący granicę rozprężenia do ponownego złożenia stentu | Tak |  |
| 11 | Długość stentu po rozłożeniu (do wyboru przez Zamawiającego) | 80, 100, 120, 140, 150 i 160mm |  |
| 12 | Szerokość stentu po rozłożeniu (do wyboru przez Zamawiającego) | 20mm lub 22mm |  |
| 13 | Całość zmontowana w zestawie gotowym do użycia | Tak |  |
| 14 | Średnica zestawu 8mm, długość robocza zestawu 70cm | Tak |  |
| 15 | Możliwość wprowadzenia stentów na prowadniku o średnicy maksymalnej 0.038” | Tak |  |
| 16 | Sterylne, jednorazowego użytku | Tak |  |

| CZĘŚĆ NR 22 BALONY DO POSZERZANIA ZWĘŻEŃ PRZEŁYKU I ODŹWIERNIKA ORAZ ZWĘŻEŃ JELITOWYCH Z AKCESORIAMI DO POMPOWANIA BALONÓW |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny/Rozmiar | Potwierdzenie |
| 1 | Balony wysokociśnieniowe wielofunkcyjne do poszerzania zwężeń przełyku, odźwiernika, jelita, dróg żółciowych (z prowadnikiem w zestawie) o zmiennej średnicy regulowanej ciśnieniem cieczy wewnątrz balonu-trójstopniowy | Tak |  |
| 2 | Zaokrąglonymi końcami pozwalającymi na obserwację miejsca dylatacji poprzez ścianę balonu oraz z dodatkowym kanałem na prowadnik | Tak |  |
| 3 | Kateter o średnicy | 2,5mm |  |
| 4 | Długość balona | 5,5 cm |  |
| 5 | Średnica balonu oraz ciśnienia rozprężenia (do wyboru przez Zamawiającego) | 6-7-8mm w zakresie 3-6-10 atmosfer; 8-9-10mm w zakresie 3-5,5-9 atmosfer; 10-11-12mm w zakresie 3-5-8 atmosfer; 12-13,5-15mm w zakresie 3-4,5-8 atmosfer; 15-16,5-18mm w zakresie 3-4,5-7 atmosfer; 18-19-20mm w zakresie 3-4,5-6 atmosfer |  |
| 6 | Długość całkowita narzędzia | 240 cm |  |
| 7 | Kompatybilny z kanałem roboczym endoskopu | 2,8 mm |  |
| 8 | Cewnik zawiera fluoroscencyjną metkę z jednoznaczną informacją o średnicach i odpowiadającym im ciśnieni | Tak |  |
| 9 | Potwierdzenie kliniczne wskazań do sfinkteroplastiki | Tak |  |
| 10 | Jednorazowe, sterylne | Tak |  |
| 11 | Wielorazowa rękojeść do pompowania balonów do poszerzenia zwężeń przełyku, odźwiernika, jelita | Tak |  |
| 12 | Jednorazowe strzykawki współpracujące z wielorazową rękojeścią: zakres 60ml; 5 sztuk w opakowaniu | Tak |  |
| 13 | Pompa balonów. Urządzenie do inflacji balonów do dróg żółciowych: z manometrem, pozwalające na pracę w granicach ciśnień min. 0-20 ATM. z gwintowanym tłokiem, posiadające funkcję szybkiej preferencji i szybkiej deflacji. | Tak |  |

| CZĘŚĆ NR 23 ZESTAW ENDOLOOP Z APLIKATOREM |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny/Rozmiar | Potwierdzenie |
| 1 | Pętle - jednorazowe narzędzie służące do zapobiegania lub opanowania krwawienia po usunięciu uszypułowanych polipów; | Tak |  |
|  | Narzędzie ze wstępnie zmontowanym uchwytem, osłonką, rurką osłonową i odłączaną pętlą nylonową; | Tak |  |
|  | Długość narzędzia | 2300 mm |  |
|  | Średnica pętli | 30 mm |  |
|  | Maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu | 2,6 mm |  |
|  | Minimalna średnica kanału roboczego endoskopu | 2,8 mm |  |
|  | W opakowaniu 5 sztuk oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety, gotowych do użycia narzędzi | Tak |  |
| 2 | Jednorazowy obcinak do pętli do podwiązywania, | Tak |  |
|  | Długość narzędzia | 230 cm |  |
|  | Maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu | 2,4 mm |  |
|  | Minimalna średnica kanału roboczego | 2,8 mm |  |

| CZĘŚĆ NR 24 IGŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO OSTRZYKIWANIA KRWAWIĄCYCH ZMIAN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny/Rozmiar | Potwierdzenie |
| 1 | Sterylna | Tak |  |
| 2 | Jednorazowego użytku | Tak |  |
| 3 | Zielona osłonka PTFE | Tak |  |
| 4 | Grubość igły | 0,6mm |  |
| 5 | Głębokość nakłucia (do wyboru przez Zamawiającego | 4mm lub 6mm |  |
| 6 | Kąt ścięcia ostrza igły | 23,5º |  |
| 7 | Średnica narzędzia | 2,4mm |  |
| 8 | Igła kompatybilna z kanałem roboczym | 2,8mm |  |
| 9 | Długość narzędzia | 2300mm |  |
| 10 | Pancerz igły zakończony metalowym, zewnętrznym pierścieniem w miejscu jej wyjścia stabilizujący pracę igły i eliminujący możliwość jej wyginania | Tak |  |
| 11 | Zablokowanie igły słyszalnie wyraźnym kliknięciem | Tak |  |
| 12 | Możliwość wysunięcia i schowania igły bez względu na stopień zagięcia endoskopu | Tak |  |
| 13 | Rękojeść igły z czterema plastikowymi wypustkami dla precyzyjnego uchwytu | Tak |  |
| 14 | Ostrze igły szlifowane pod podwójnym kątem dla zwiększenia ostrości narzędzia | Tak |  |
| 15 | Sterylna | Tak |  |
| 16 | 4 etykietki samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta | Tak |  |

| CZĘŚĆ NR 25 ZESTAW DO POLIPEKTOMII ORAZ TAMOWANIA KRWAWIENIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny/Rozmiar | Potwierdzenie |
| 1 | Pętle do polipektomii jednorazowego użytku wykonane z plecionego drutu | Tak |  |
|  | Długość robocza min 240 cm | Tak |  |
|  | Średnica osłonki 2,4mm | Tak |  |
|  | Średnica otwartej pętli: | 10, 11, 13, 15, 20, 25, 27, 30, 33 mm |  |
|  | Dostępne kształty: | owal, hexagonal, crescent, okrągła |  |
|  | Wewnętrzna strona osłonki pokryta tworzywem zmniejszającym tarcie i ułatwiającym swobodne wysuwanie pętli | Tak |  |
|  | Potwierdzenie posiadania wskazań do zimnej i gorącej polipektomii | Tak |  |
| 2 | Klipsy hemostatyczne jednorazowego użytku | Tak |  |
|  | Z klipsem załadowanym do zestawu | Tak |  |
|  | Szerokość ramion klipsa: Z możliwością kilkakrotnego otwarcia i zamknięcia ramion klipsa przed całkowitym uwolnieniem | 11 i 17mm |  |
|  | Dostępne w długościach: | 155 oraz 235cm |  |
|  | Minimalna średnica kanału roboczego | 2,8mm |  |
|  | Manualna funkcja rotacji klipsa za pomocą dedykowanego pokrętła usytuowanego w rękojeści klipsa | Tak |  |
|  | Kliniczne potwierdzenie podtrzymywania tkankowego min 4 tygodnie | Tak |  |
| 3 | Klipsy jednorazowego użytku do zamykania defektów | Tak |  |
|  | Dwuramienny klips załadowany do zestawu | Tak |  |
|  | Możliwość kilkukrotnego otwarcia i zamknięcia ramion klipsa przed całkowitym uwolnieniem oraz z możliwością rotacji klipsa | Tak |  |
|  | Długość robocza | 235cm |  |
|  | Współpracujący z kanałem endoskopu o średnicy | 2,8mm |  |
|  | Szerokość rozwarcia ramion klipsa | 11mm |  |
| 4 | Zestaw do opaskowania żylaków przełyku zawierający 7 podwiązek wykonanych z materiału hipoalergicznego (nie zawierający latexu) | Tak |  |
|  | Głowica wyposażona w metalową prowadnicę i zawór zwrotny z wejściem do podłączenia giętkiego drenu z przeznaczeniem do irygacji miejsca obliteracji | Tak |  |
|  | Zestaw z mechaniczną i dźwiękową sygnalizacją momentu uwolnienia każdej podwiązki | Tak |  |
|  | Przystosowany do współpracy z endoskopami o średnicy | 8,6-11,5mm |  |

| CZĘŚĆ NR 26 MARKERY ENDOSKOPOWE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny/Rozmiar | Potwierdzenie |
| 1 | Marker węglowy, jednorazowego użytku, stosowany do wstrzyknięcia podśluzówkowego | Tak |  |
|  | Stosowany celem odznaczenia miejsca położenia zmiany patologicznej w obrębie przewodu pokarmowego | Tak |  |
|  | Sterylny | Tak |  |
|  | Pojedyncze opakowanie | Tak |  |
|  | Strzykawka luer lock | Tak |  |
|  | Pojemność 5ml | Tak |  |
| 2 | Marker jednorazowego użytku stosowany do iniekcji podśluzówkowej | Tak |  |
|  | Stosowany celem oznaczenia i uniesienia zmian w błonie śluzowej przewodu pokarmowego | Tak |  |
|  | Sterylny | Tak |  |
|  | Pojedyncze opakowanie | Tak |  |
|  | Strzykawka luer lock | Tak |  |
|  | Pojemność 5ml | Tak |  |

| CZĘŚĆ NR 27 ZESTAW KOSZ DO LITOTRYPSJI Z RĄCZKĄ DO LITOTRYPSJI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny/Rozmiar | Potwierdzenie |
| 1 | Jednorazowy litotryptor do mechanicznej litotrypsji | Tak |  |
|  | Wstępnie i gotowy do użytku koszyk | Tak |  |
|  | Osłonka zwojowa zewnętrzna i osłonka wewnętrzna | Tak |  |
|  | Długość robocza | 1950mm |  |
|  | Maksymalna średnica narzędzia wprowadzana do kanału roboczego endoskopu | 3,2mm |  |
|  | Minimalna średnica kanału roboczego endoskopu | 3,7mm |  |
|  | Na końcówce dystalnej koszyka znajduje się oczko umożliwiające wprowadzenie koszyka do prowadnicy | Tak |  |
|  | Maksymalna średnica współpracującej prowadnicy | 0,035’’(0,89mm) |  |
|  | Kompatybilny z V-Systemem - posiada znacznik V | Tak |  |
|  | Kompatybilny z wielorazowym uchwytem | Tak |  |
| 2 | Jednorazowy uchwyt litotryptora mechanicznego | Tak |  |
|  | Kompatybilny z litotryptorem oraz koszem | Tak |  |

| CZĘŚĆ NR 28 NASADKA NA DUODENOSKOP |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny/Rozmiar | Potwierdzenie |
| 1 | Osłonka dystalna do wideo-duodenoskopu TJF-Q190V | Tak |  |
|  | Osłonka sterylna, jednorazowa | Tak |  |

| CZĘŚĆ 29 SONDA ARGONOWA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny/Rozmiar | Potwierdzenie |
| 1 | Jednorazowego użytku | Tak |  |
|  | Monopolarna, elastyczna | Tak |  |
|  | Średnica sondy | Ø2,3mm |  |
|  | Długość robocza | 2.2m |  |
|  | Wyjście osiowe lub 90° boczne (do wyboru przez zamawiającego) | Tak |  |
|  | Wpływ gazu osiowy | Tak |  |
|  | Zaokrąglona końcówka ceramiczna | Tak |  |
|  | Sonda ze skalą | Tak |  |
|  | Wtyczka płaska | Tak |  |
|  | Opakowanie 10 sztuk | Tak |  |
|  | Widoczna skala w obszarze końcówki | Tak |  |
|  | Odległość zapłonu | (>10mm) |  |
|  | Przepływ argonu na poziomie | 0,4l/min. |  |

| CZĘŚĆ NR 30 SYSTEM PROSZKÓW HEMOSTATYCZNYCH DO TAMOWANIA KRWAWIENIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny/Rozmiar | Potwierdzenie |
| 1 | Polisacharydowy system hemostatyczny wspomagająco stosowany do kontroli krwawienia z naczyń włosowatych, żylnych lub tętniczych podczas zabiegów endoskopowych | Tak |  |
|  | System aplikatora | Tak |  |
|  | Składa się z fiolki zawierającej proszek hemostatyczny | Tak |  |
|  | Współpracuje z kompresorem powietrza | Tak |  |
|  | Kompatybilny z gastroskopami i kolonoskopami o średnicy kanału roboczego m.in. 2,8mm | Tak |  |
|  | Opakowanie zawiera 1 zestaw | Tak |  |
| 2 | Pomocniczy hemostatyczny system przyczepny przeznaczony do kontroli krwawienia | Tak |  |
|  | Składa się z fiolki zawierającej cząsteczki samoprzyczepnego polimeru hemostatycznego | Tak |  |
|  | W kontakcie z płynem przewodu pokarmowego lub krwią tworzy przyczepny żel | Tak |  |
|  | Jednorazowy aplikator | Tak |  |
|  | Współpracuje z kompresorem powietrza | Tak |  |
|  | Opakowanie zawiera 1 fiolkę i 1 aplikator | Tak |  |
| 3 | Jednorazowy cewnik do podłączenia do kompresora | Tak |  |
|  | Minimalna średnica kanału roboczego | 2,8mm |  |
|  | Długość narzędzia | 2300mm |  |
|  | Opakowanie 5 sztuk | Tak |  |

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ

PROJEKT UMOWY NR ... DA.TP.382.068.2026 MB

zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego art. 132 ustawy Prawo zamówień publicznych

| dotyczy: | części nr: 1, 2, 3, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 |
| --- | --- |

Umowa zawarta w dniu ....................... roku w Koszalinie, pomiędzy:

Szpitalem Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie

ul. Tytusa Chałubińskiego 7, 75 – 581 Koszalin

NIP: 669-10-44-410, REGON: 330006292, KRS: 0000006505, BDO 000008455

reprezentowanym przez Piotr Sołtysińskiego – Dyrektora

zwanym dalej Zamawiającym, Stroną

a

NIP:....................REGON:..........................KRS:.........................................

reprezentowanym przez: .................................................................................

zwanym dalej Wykonawcą, Stroną

Działając na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2026.793 t.j.) (dalej: „ustawa Pzp”) po wyczerpaniu procedury przewidzianej dla trybu przetargu nieograniczonego zawarto umowę następującej treści:

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem umowy jest dostawa do siedziby Zamawiającego:

- Część nr …………..

- Część nr …………..

- (w dalszej części umowy zwanych „towarem”) na zasadach określonych w umowie oraz ofertach, stanowiących załącznik nr 1 do umowy i będących integralną częścią umowy.

- Wykonawca oświadcza, że jest profesjonalnym podmiotem, który w ramach prowadzonej działalności spełnia warunki niezbędne do wykonania przedmiotu umowy oraz posiada wystarczające wiedzę, doświadczenie i kompetencje, a także dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania umowy.

- Strony zobowiązują się współdziałać przy wykonaniu umowy w celu należytej realizacji zamówienia.

§ 2 CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI

- Przewidywane maksymalne wynagrodzenie wynosi ………… zł netto, ……………….. zł brutto, w tym:

- Część nr: ……….;

- Część nr:: ………;

- Zamówienie realizowane jest według cen ryczałtowych zawartych w ofertach, stanowiącej załącznik nr 1 
do umowy.

- Ceny, o których mowa w ust. 2 nie mogą wzrosnąć w czasie trwania umowy z zastrzeżeniem ust. 4, § 3 oraz § 9 ust. 1 pkt 4 umowy.

- W przypadku zmiany stawki VAT w zakresie wynikającym z przepisów powszechnie obowiązujących, cena netto pozostaje bez zmian, natomiast cena brutto ulega automatycznej zmianie. Zmiana ta nie wymaga sporządzenia przez Strony aneksu do umowy.

- Faktura zostanie wystawiona przez Wykonawcę o treści i formie zgodnej z przepisami obowiązującymi na dzień wystawiania faktury.

- Wykonawcy wystawia Zamawiającemu każdorazowo tylko jedną fakturę obejmującą całość złożonego przez Zamawiającego zamówienia, o którym mowa § 5 ust. 1 i 2.

- Płatność nastąpi przelewem bankowym na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie do 60 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu.

- Faktury ustrukturyzowane dokumentujące transakcje, będą wystawiane i przesyłane przez Wykonawcę oraz odbierane przez Zamawiającego wyłącznie za pośrednictwem KSeF. W przypadku wystąpienia awarii Krajowego Systemu e-Faktur po stronie systemu, potwierdzonej komunikatem udostępnionym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, uniemożliwiającej wystawienie faktury ustrukturyzowanej w KSeF, na czas trwania przeszkody faktury będą wystawiane w formie elektronicznej jako pliki PDF i przesyłane z adresu e-mail: ………………na adres e-mail: faktury@swk.med.pl .

- Zmiana wierzyciela dokonana bez pisemnej zgody podmiotu tworzącego Zamawiającego jest nieważna

§ 3 KLAUZULA WALORYZACYJNA

W przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy dopuszcza się zmianę (wzrost/spadek) wynagrodzenia, wg następujących zasad:

- podstawą do wnioskowania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy z uwagi na zmianę (wzrost/spadek) ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia będzie zmiana wzrost/spadek o co najmniej 15% wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych opublikowanego przez Główny Urząd Statystyczny za kwartał poprzedzający kwartał, w którym wystąpi podstawa wnioskowania, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie,

- zmiana wynagrodzenia Wykonawcy dokonana zostanie z użyciem odesłania do wskaźnika zmiany cen materiałów lub kosztów ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, o którym mowa w pkt 1 powyżej,

- zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może następować nie częściej niż raz w roku, przy czym pierwsza nie wcześniej niż po 6 miesiącach realizacji umowy,

- zmiana wynagrodzenia będzie możliwa, po wykazaniu przez Strony umowy bezpośredniego wpływu wzrostu/spadku cen materiałów i kosztów przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie, na koszt wykonania przedmiotu umowy. Wykazanie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Strony umowy zobowiązane są przedkładać drugiej stronie umowy nie później niż 30 dni przed zmianą wynagrodzenia,

- zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w okresie trwania umowy nie może przekroczyć 5% pierwotnego maksymalnego wynagrodzenia za daną część, o którym mowa w § 2 ust. 1, której zmiana dotyczy,

- zmiana wynagrodzenia dotyczy zarówno wzrostu odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenia, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie,

- zmiana wynagrodzenia nastąpi od daty złożenia pisemnego wniosku przez Stronę umowy, zawierającego uzasadnienie proponowanych zmian i dotyczy części zamówienia pozostałej do wykonania.

§ 4 TERMIN WYKONANIA UMOWY

- Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie 12 miesięcy od zawarcia umowy, z zastrzeżeniem § 9 ust. 1 pkt 2. Przez wykonanie przedmiotu umowy Strony uznają dostawę towaru zgodnie z umową, przepisami prawa i wymogami producenta.

- Umowa wygasa po upływie terminu określonego w ust. 1 lub w przypadku wykorzystania maksymalnego wynagrodzenia, określonego w § 2 ust. 1.

§ 5 WARUNKI DOSTAW

- Dostawy częściowe będą realizowane wg zamówień składanych sukcesywnie w zależności od aktualnych potrzeb Zamawiającego.

- Zamawiający określa wielkość dostawy częściowej przez złożenie u Wykonawcy zamówienia w postaci papierowej lub elektronicznej.

- Realizacja dostawy następuje do 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

- Koszt dostarczenia, rozładowania oraz rozlokowania towaru w miejscach wskazanych przez Zamawiającego pokrywa Wykonawca.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykonania umowy w pełnym zakresie, jednak nie mniejszym niż 50% każdej części.

- Zamawiającemu, bez ujemnych dla niego skutków, przysługuje prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości poszczególnych towarów w ramach danej części, będących przedmiotem niniejszej umowy, pod warunkiem nieprzekroczenia wynagrodzenia netto części, której zmiana dotyczy.

- W przypadku braku możliwości wywiązania się z terminu dostawy, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o powyższym Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi w szczególności odpowiedzialność za szkodę Zamawiającego powstałą w wyniku konieczności zakupu od innego Wykonawcy towarów, będących przedmiotem niniejszej umowy lub równoważnych, w okresie, na który umowa ta została zawarta, po cenie wyższej niż określona w niniejszej umowie – w wysokości różnicy pomiędzy tymi cenami.

- W przypadku realizacji zamówienia niezgodnego z ofertą, Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru. Wykonawca jest zobowiązany do odbioru towaru w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

§ 6 GWARANCJE

- Wykonawca gwarantuje, że dostarczony towar jest fabrycznie nowy, kompletny oraz wolny od wad.

- Wykonawca gwarantuje, że dostarczony towar posiada wszystkie wymagane dokumenty niezbędne do dopuszczenia towaru do obrotu i używania.

- Na pisemne żądanie Zamawiającego Wykonawca dostarczy w terminie 2 dni roboczych wymagane prawem dokumenty właściwe dla przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca gwarantuje, że dostarczy towar o terminie przydatności do użytku nie krótszym niż 12 miesięcy, licząc od momentu dostawy. Produkty z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego.

- Na każdej partii towaru muszą znajdować się etykiety umożliwiające oznaczenie towaru, co do tożsamości.

- Strony umowy ustalają, że na opakowaniach zbiorczych będą znajdować się następujące informacje: nazwa producenta, nazwa asortymentu, termin przydatności do użycia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do złożenia reklamacji w przypadku dostaw towarów niezgodnych z ofertą na podstawie, której została zawarta umowa oraz w przypadku ujawnienia wad ukrytych towaru.

- Reklamacja towaru wadliwego będzie składana telefonicznie lub faksem oraz potwierdzana pisemnie.

- W przypadku wystąpienia wad jakościowych i/lub ilościowych Wykonawca zobowiązany jest wymienić towar wadliwy na wolny od wad i/lub uzupełnić niedobór ilościowy w ciągu 5 dni roboczych od dnia uznania reklamacji. Czas na rozpatrzenie reklamacji nie może być dłuższy niż 5 dni.

- Wykonawca na własny koszt i ryzyko wymienia towar, w którym stwierdzono wadę jakościową i/lub ilościową.

§ 7 KARY UMOWNE

- Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy kar umownych w następujących przypadkach i wysokości:

- za przekroczenie terminu dostawy, o którym mowa w § 5 ust. 3, w wysokości 0,5% wartości netto opóźnionej części dostawy, o której mowa w § 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki,

- za przekroczenie terminu dostarczenia dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 3 w wysokości 0,5% maksymalnego wynagrodzenia netto części, której dokumenty dotyczą, za każdy dzień zwłoki,

- za odstąpienie od umowy którejkolwiek ze Stron z winy Wykonawcy w wysokości 10% niezrealizowanej części wynagrodzenia netto części, której odstąpienie dotyczy.

- Łączna wysokość kar umownych naliczonych zgodnie z ust. 1, ograniczona jest do 20% maksymalnego wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 2 ust. 1.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłoszenia Wykonawcy żądania odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej, na zasadach ogólnych.

- Zapłata kar umownych następuje na pisemne wezwanie Zamawiającego w terminie 10 dni od dnia otrzymania wezwania.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzeń należnych Wykonawcy.

§ 8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Zamawiający może odstąpić od umowy:

- w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;

- jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

- dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,

- Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp,

- Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

- Każda ze Stron może odstąpić od umowy w przypadkach ustawowego prawa odstąpienia wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku istotnie nienależytego jej wykonywania przez Wykonawcę, po uprzednim pisemnym wezwaniu do zaprzestania naruszeń lub wykonania określonych działań pod rygorem odstąpienia od umowy i wyznaczeniu dodatkowego, odpowiedniego terminu na usunięcie naruszeń lub podjęcie określonych działań.

- Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone drugiej Stronie na piśmie, pod rygorem nieważności, z podaniem uzasadnienia, w terminie do 30 dni od zaistnienia podstawy do odstąpienia od umowy.

§ 9 ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY

- Strony zgodnie z art. 455 ustawy Pzp dopuszczają możliwość wprowadzania istotnych zmian postanowień umowy w następujących okolicznościach:

- w przypadku:

- wycofania z produkcji towaru po terminie złożenia oferty Zamawiającemu,

- wstrzymania wprowadzanie towaru do obrotu handlowego po terminie złożenia oferty Zamawiającemu;

- wystąpienia incydentu medycznego związanego ze stosowaniem towaru po terminie złożenia oferty Zamawiającemu,

- poprzez zastąpienie go innym towarem o cechach co najmniej takich, jakie cechowały pierwotny towar;

- w przypadku niezrealizowania przedmiotu umowy w umownym terminie z powodu zmniejszenia potrzeb własnych, poprzez wydłużenie okresu jej realizacji,

- w przypadku zmiany numeru katalogowego, kodu produktu lub nazwy własnej towaru,

- w przypadku obniżenia ceny przez Wykonawcę.

- Zmiana postanowień umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, o ile postanowienia umowy nie stanowią inaczej.

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy, strony poddadzą rozstrzygnięciu właściwemu rzeczowo Sądowi w Koszalinie.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

- Załącznikiem do umowy jest oferta Wykonawcy.

| WYKONAWCA: | ZAMAWIAJĄCY |
| --- | --- |

UMOWA NA ZASADZIE DEPOZYTU NR ………….

zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego art. 132 ustawy Prawo zamówień publicznych

| dotyczy: | części nr: 4, 6, 7, 8, 15, 20, 21 |
| --- | --- |

Umowa zawarta w dniu ………. roku w Koszalinie, pomiędzy:

Szpitalem Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika

ul. Tytusa Chałubińskiego 7, 75 – 581 Koszalin

NIP: 669-10-44-410, REGON: 330006292, KRS: 0000006505, BDO 000008455

reprezentowanym przez Piotr Sołtysińskiego – Dyrektora

zwanym dalej Zamawiającym, Stroną

a

…………..

ul. ……… .., ..-… …………..

NIP: ……………….., REGON: ……………, KRS: ………………

reprezentowaną przez: .................................................................................

zwaną dalej Wykonawcą, Stroną

Działając na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2026.793 t.j.) (dalej: „ustawa Pzp”) po wyczerpaniu procedury przewidzianej dla trybu przetargu nieograniczonego zawarto umowę następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem umowy jest dostawa do siedziby Zamawiającego:

- Część nr …………..

- Część nr …………..

- (w dalszej części umowy zwanego „przedmiotem umowy”) na zasadach określonych w umowie oraz ofercie, stanowiącej załącznik nr 1 do umowy i będący integralną częścią umowy.

- Wykonawca oświadcza, że jest profesjonalnym podmiotem, który w ramach prowadzonej działalności spełnia warunki niezbędne do wykonania przedmiotu umowy oraz posiada wystarczające wiedzę, doświadczenie i kompetencje, a także dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania umowy.

- Strony zobowiązują się współdziałać przy wykonaniu umowy w celu należytej realizacji zamówienia.

§ 2

CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI

- Przewidywana maksymalna wartość wynagrodzenia wynosi ………… zł netto, …………….. zł brutto, w tym:

- Część nr: ……….;

- Część nr: ………;

- Zamówienie realizowane jest według cen ryczałtowych zawartych w ofercie, stanowiącej załącznik nr 1 do umowy.

- Ceny, o których mowa w ust. 2 nie mogą wzrosnąć w czasie trwania umowy, z zastrzeżeniem ust. 4, § 3 oraz § 11 ust. 1 pkt 4 umowy.

- W przypadku zmiany stawki VAT w zakresie wynikającym z przepisów powszechnie obowiązujących, cena netto pozostaje bez zmian, natomiast cena brutto ulega automatycznej zmianie. Zmiana ta nie wymaga sporządzenia przez Strony aneksu do umowy.

- Faktura zostanie wystawiona przez Wykonawcę o treści i formie zgodnej z przepisami obowiązującymi na dzień wystawiania faktury.

- Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę jeden raz w tygodniu, nie częściej niż jeden raz na 7 dni kalendarzowych, obejmującą całość złożonego przez Zamawiającego zamówienia o którym mowa § 6 ust. 1, nie objętego wcześniejszymi fakturami.

- W trakcie realizacji umowy Strony ustalą, które informacje z treści protokołu zużycia, o którym mowa w § 6 ust. 1, Wykonawca zobowiązany będzie odzwierciedlić w treści faktury.

- Płatność nastąpi przelewem bankowym na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie do 60 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu.

- Faktury ustrukturyzowane dokumentujące transakcje, będą wystawiane i przesyłane przez Wykonawcę oraz odbierane przez Zamawiającego wyłącznie za pośrednictwem KSeF. W przypadku wystąpienia awarii Krajowego Systemu e-Faktur po stronie systemu, potwierdzonej komunikatem udostępnionym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, uniemożliwiającej wystawienie faktury ustrukturyzowanej w KSeF, na czas trwania przeszkody faktury będą wystawiane w formie elektronicznej jako pliki PDF i przesyłane z adresu e-mail: ………………na adres e-mail: faktury@swk.med.pl .

- Zmiana wierzyciela dokonana bez zgody podmiotu tworzącego Zamawiającego jest nieważna.

§ 3 KLAUZULA WALORYZACYJNA

W przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy dopuszcza się zmianę (wzrost/spadek) wynagrodzenia, wg następujących zasad:

- podstawą do wnioskowania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy z uwagi na zmianę (wzrost/spadek) ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia będzie zmiana wzrost/spadek o co najmniej 15% wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych opublikowanego przez Główny Urząd Statystyczny za kwartał poprzedzający kwartał w którym wystąpi podstawa wnioskowania, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie,

- zmiana wynagrodzenia Wykonawcy dokonana zostanie z użyciem odesłania do wskaźnika zmiany cen materiałów lub kosztów ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, o którym mowa w pkt 1 powyżej,

- zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może następować nie częściej niż raz w roku przy czym pierwsza nie wcześniej niż po 6 miesiącach realizacji umowy,

- zmiana wynagrodzenia będzie możliwa, po wykazaniu przez Strony umowy bezpośredniego wpływu wzrostu/spadku cen materiałów i kosztów przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie, na koszt wykonania przedmiotu umowy. Wykazanie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Strony umowy zobowiązane są przedkładać drugiej Stronie umowy nie później niż 30 dni przed zmianą wynagrodzenia,

- zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w okresie trwania umowy nie może przekroczyć 5% pierwotnej wartości wynagrodzenia za daną część, której zmiana dotyczy,

- zmiana wynagrodzenia dotyczy zarówno wzrostu odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenia, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie,

- zmiana wynagrodzenia nastąpi od daty złożenia pisemnego wniosku przez Stronę umowy, zawierającego uzasadnienie proponowanych zmian i dotyczy części zamówienia pozostałej do wykonania.

§ 4

TERMIN WYKONANIA UMOWY

- Przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie 12 miesięcy od zawarcia umowy, z zastrzeżeniem § 11 ust. 1 pkt 2. Przez wykonanie przedmiotu umowy Strony uznają dostawę przedmiotu umowy zgodnie z umową, przepisami prawa i wymogami producenta.

- Umowa wygasa po upływie terminu określonego w ust. 1 lub w przypadku wykorzystania maksymalnej kwoty zobowiązania umownego, określonego w § 2 ust. 1.

§ 5

WARUNKI DOSTAW

- Przedmiot umowy dostarczany jest jako depozyt do Banku Szpitalnego.

- Miejscem utworzenia Banku Szpitalnego jest Wielosalowy Zespół Operacyjny znajdujący się w Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie.

- Wyposażenie Banku Szpitalnego przez Wykonawcę nastąpi nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

- Przed wyposażeniem Banku Szpitalnego o którym mowa w ust. 3, Wykonawca zobowiązany jest określić sposób oraz warunki depozytu przedmiotu umowy.

- W Banku Szpitalnym musi znajdować się, co najmniej 1 komplet przedmiotu umowy określonego w opisie przedmiotu zamówienia z obowiązkiem jego uzupełnienia w ciągu 2 dni roboczych od dnia powiadomienia Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 2.

- Na czas trwania umowy Wykonawca dostarczy nieodpłatnie instrumentarium (wszystkich rozmiarów) potrzebne do założenia przedmiotu umowy (jeżeli dotyczy). Zamawiający poinformuję Wykonawcę nie później niż 3 dni robocze przed planowanym zabiegiem o konieczności dostarczenia instrumentarium.

- Przeszkolenie personelu nastąpi w terminie dogodnym dla Zamawiającego, jednakże nie później niż do dnia ……….. r., z czego zostanie sporządzony protokół zawierający:

- listę przeszkolonych pracowników;

- odnotowanie przekazania instrukcji obsługi instrumentarium dla personelu obsługującego (jeżeli dotyczy).

§ 6

- Dostawy będą realizowane wg zamówień składanych przez uprawnionych pracowników Zamawiającego (lista pracowników stanowi załącznik nr 2 do umowy) na formularzu protokołu zużycia, sukcesywnie w zależności od aktualnych potrzeb Zamawiającego.

- Wzór formularza protokołu zużycia, o którym mowa w ust. 1 zostanie ustalony przez Strony, po zawarciu umowy.

- Koszt dostarczenia, rozładowania oraz rozlokowania przedmiotu umowy w miejscach wskazanych przez Zamawiającego pokrywa Wykonawca.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykonania umowy w pełnym zakresie, jednak nie mniejszym niż 50% każdej części.

- Zamawiającemu, bez ujemnych dla niego skutków, przysługuje prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości poszczególnych pozycji przedmiotu umowy w ramach danej części, pod warunkiem nie przekroczenia wynagrodzenia netto części, której zmiana dotyczy.

- W przypadku braku możliwości wywiązania się z terminu dostawy, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o powyższym Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi w szczególności odpowiedzialność za szkodę Zamawiającego powstałą w wyniku konieczności zakupu od innego Wykonawcy implantów, będących przedmiotem niniejszej umowy lub równoważnych, w okresie, na który umowa ta została zawarta, po cenie wyższej niż określona w niniejszej umowie – w wysokości różnicy pomiędzy tymi cenami.

- W przypadku realizacji zamówienia niezgodnego z ofertą, Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia przedmiotu umowy. Wykonawca jest zobowiązany do odbioru przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

§ 7

- Przedmiot umowy znajdujący się w Banku Szpitalnym stanowi własność Wykonawcy do czasu jego pobrania z banku szpitalnego przez upoważnionego pracownika Zamawiającego określonego w § 6 ust. 1.

- W chwili pobrania przedmiotu umowy z Banku Szpitalnego, upoważniony pracownik Zamawiającego wpisuje na formularzu protokołu zużycia, ilość pobranego przedmiotu oraz jego właściwości (oznaczenie, nr seryjny itp.). O ilości i rodzaju pobranego przedmiotu umowy Zamawiający powiadamia Wykonawcę w terminie 3 dni roboczych w formie zamówienia, o którym mowa w § 6 ust. 1. Za datę sprzedaży przedmiotu umowy Strony uznają datę wystawienia przez Wykonawcę faktury zgodnie z § 2 ust. 6. Jednocześnie na Wykonawcy powstaje obowiązek niezwłocznego, nie później niż w ciągu 2 dni roboczych, uzupełnienia zużytego przedmiotu umowy. Zamawiający wykorzysta w pierwszej kolejności przedmiot umowy z najkrótszym terminem ważności.

- Dwa razy w roku Zamawiający zobowiązany jest do udostępnienia Banku Szpitalnego na wniosek Wykonawcy w celu dokonania kontroli warunków przechowywania przedmiotu umowy oraz przeprowadzenia inwentaryzacji. W przypadku stwierdzenia braków inwentaryzacyjnych lub stwierdzenia, że raport zużycia został sporządzony, lecz niedostarczony Wykonawcy w terminie, Wykonawca uprawniony jest do wystawienia właściwej faktury. Inwentaryzacje będą każdorazowo uzgadniane z upoważnionym pracownikiem Zamawiającego. Z przeprowadzonej inwentaryzacji Strony sporządzać będą właściwy protokół.

- Zamawiający zobowiązuje się do bieżącej kontroli terminu ważności produktów będących w Banku Szpitalnym i zwrotu Wykonawcy dostarczonego i niewykorzystanego przedmiotu umowy nie później niż na co najmniej 30 dni przed upływem daty przydatności do użycia. Wykonawca w takich przypadkach zobowiązany jest do wymiany w ciągu 2 dni roboczych przedmiot umowy na identyczny z terminem przydatności do użycia określonym w § 8 ust. 4.

- Zamawiający zobowiązuje się pobierać z Banku Szpitalnego przedmiot umowy o najkrótszym terminie ważności, zgodnie z zasadą FEFO (first expired first out).

- W przypadku gdy Zamawiający nie zwróci przedmiotu umowy przed upływem daty ważności, taki przedmiot umowy będzie potraktowany jako zużyty przez Zamawiającego i Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty za ten przedmiot umowy na zasadach i w terminach opisanych w § 2 umowy.

§ 8

GWARANCJE

- Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, kompletny oraz wolny od wad.

- Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot umowy posiada wszystkie wymagane dokumenty niezbędne do dopuszczenia przedmiotu umowy do obrotu i używania.

- Na pisemne żądanie Zamawiającego Wykonawca dostarczy w terminie 2 dni roboczych wymagane prawem dokumenty właściwe dla przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca gwarantuje, że dostarczy przedmiot umowy o terminie przydatności do użytku nie krótszym niż 12 miesięcy, licząc od momentu dostawy. Produkty z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego.

- Na każdej partii przedmiotu umowy muszą znajdować się etykiety umożliwiające oznaczenie przedmiotu umowy, co do tożsamości.

- Strony umowy ustalają, że na opakowaniach zbiorczych będą znajdować się następujące informacje: nazwa producenta, nazwa asortymentu, termin przydatności do użycia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do złożenia reklamacji w przypadku dostaw przedmiotu umowy niezgodnych z ofertą na podstawie, której została zawarta umowa oraz w przypadku ujawnienia wad ukrytych przedmiotu umowy.

- Reklamacja przedmiotu umowy wadliwego będzie składana telefonicznie lub faksem oraz potwierdzana pisemnie.

- W przypadku wystąpienia wad jakościowych i/lub ilościowych Wykonawca zobowiązany jest wymienić przedmiot umowy wadliwy na wolny od wad i/lub uzupełnić niedobór ilościowy w ciągu 5 dni roboczych od dnia uznania reklamacji. Czas na rozpatrzenie reklamacji nie może być dłuższy niż 5 dni. Termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym przedmiotem umowy.

- Wykonawca na własny koszt i ryzyko wymienia przedmiot umowy, w którym stwierdzono wadę jakościową i/lub ilościową.

§ 9

KARY UMOWNE

- Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy kar umownych w następujących przypadkach 
i wysokości:

- za przekroczenie terminu utworzenia kompletnego Banku Szpitalnego, o którym mowa w § 5 ust. 3, 
w wysokości 1% wynagrodzenia netto (§ 2 ust. 1) części umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

- za przekroczenie terminu uzupełnienia zużytego przedmiotu umowy, o którym mowa w § 7 ust. 2, 
w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto (§ 2 ust. 1) części umowy, której zwłoka dotyczy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

- za przekroczenie terminu dostarczenia dokumentów o których mowa w § 8 ust. 3, w wysokości 0,5% maksymalnego wynagrodzenia netto części umowy, której zwłoka dotyczy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

- za odstąpienie od umowy którejkolwiek ze Stron z winy Wykonawcy w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia netto umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1, której odstąpienie dotyczy.

- Łączna wysokość kar umownych naliczonych zgodnie z ust. 1, ograniczona jest do 20% maksymalnego wynagrodzenia netto umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłoszenia Wykonawcy żądania odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej, na zasadach ogólnych.

- Zapłata kar umownych następuje na pisemne wezwanie Zamawiającego w terminie 10 dni od dnia otrzymania wezwania.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzeń należnych Wykonawcy.

§ 10

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Zamawiający może odstąpić od umowy:

- w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;

- jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

- dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,

- Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp,

- Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

- Każda ze Stron może odstąpić od umowy w przypadkach ustawowego prawa odstąpienia wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku istotnie nienależytego jej wykonywania przez Wykonawcę, po uprzednim pisemnym wezwaniu do zaprzestania naruszeń lub wykonania określonych działań pod rygorem odstąpienia od umowy i wyznaczeniu dodatkowego, odpowiedniego terminu na usunięcie naruszeń lub podjęcie określonych działań.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w każdym czasie jej obowiązywania w przypadku odstąpienia lub zmiany warunków finansowania leczenia przedmiotem umowy wymienionym w § 1 przez NFZ, albo następcę prawnego lub podmiot wyznaczony zgodnie ze zmianą powszechnie obowiązującego prawa.

- Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone drugiej Stronie na piśmie, pod rygorem nieważności, z podaniem uzasadnienia, w terminie do 30 dni od zaistnienia podstawy do odstąpienia od umowy.

§ 11

ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY

- Strony zgodnie z art. 455 ustawy Pzp dopuszczają możliwość wprowadzania istotnych zmian postanowień umowy w następujących okolicznościach:

- w przypadku:

- wycofania z produkcji przedmiotu umowy po terminie złożenia oferty Zamawiającemu,

- wstrzymania produkcji przedmiotu umowy po terminie złożenia oferty Zamawiającemu;

- wystąpienia incydentu medycznego związanego użytkowaniem przedmiotu umowy po terminie złożenia oferty Zamawiającemu,

- poprzez zastąpienie go innym produktem o cechach co najmniej takich, jakie cechowały pierwotny produkt;

- w przypadku niezrealizowania przedmiotu umowy w umownym terminie z powodu zmniejszenia potrzeb własnych, poprzez wydłużenie okresu jej realizacji,

- w przypadku zmiany numeru katalogowego, kodu produktu,

- w przypadku obniżenia ceny przez Wykonawcę.

- Zmiana postanowień umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, o ile postanowienia umowy nie stanowią inaczej.

§ 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy, Strony poddadzą rozstrzygnięciu właściwemu rzeczowo Sądowi w Koszalinie.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

- Załącznikami do umowy są:

- oferta Wykonawcy,

- lista uprawnionych pracowników do składania zamówień.

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWZ

Zamawiający:

Szpital Wojewódzki

im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie

ul. Tytusa Chałubińskiego 7

75-581 Koszalin

Wykonawca:

………………………………………………

……………………………

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 125 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Sprzęt do pracowni endoskopowej”, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014) w związku z rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….……………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: …………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.