| SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) |  |
| --- | --- |
| TYTUŁ POSTĘPOWANIA: WIEŻE LAPAROSKOPOWE |  |
| NUMER POSTĘPOWANIA: | TP.382.037.2026 mb |
| PODSTAWA PRAWNA: | Ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2026.793 t.j.), zwana dalej ustawą Pzp |
| Zatwierdził, dnia 10.07.2026 r. |  |

Z-ca Dyrektora ds. Techniczno – Administracyjnych

mgr inż. Marcin Podleśny

Szpital Wojewódzki

im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie

DZIAŁ I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie

ul. Tytusa Chałubińskiego 7, 75 – 581 Koszalin

NIP: 669-10-44-410; REGON:330006292; BDO: 000008455

tel. 94 34 88 151, e-mail: sekretariat@swk.med.pl

strona internetowa: www.swk.med.pl

Reprezentowany przez Piotra Sołtysińskiego – Dyrektora

DZIAŁ II. STRONA INTERNETOWA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA

- Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-673a84c2-4dee-4f95-848c-51159e264bb4

Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).

- Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

ocds-148610-673a84c2-4dee-4f95-848c-51159e264bb4

- Dodatkowo Zamawiający zamieszcza informacje bezpośrednio związane z postępowaniem na stronie internetowej www.swk.med.pl.

DZIAŁ III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

DZIAŁ IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch wież laparoskopowych.

- Nazwa i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) - 33100000-1 – urządzenia medyczne,

33162000-3 – urządzenia i przyrządy używane na salach operacyjnych.

- Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisujący potrzeby Zamawiającego został zawarty w załączniku nr 2 do SWZ.

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:

- Część nr 1 – Wieża laparoskopowa I

- Część nr 2 – Wieża laparoskopowa II

- Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub wszystkie części zamówienia.

DZIAŁ V. INFORMACJE O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH

- Zamawiający wymaga złożenia, wraz z ofertą, której wzór stanowi załącznik nr 1 do SWZ, przedmiotowych środków dowodowych – na potwierdzenie zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub/i opisie kryteriów oceny ofert, takich jak:

- poświadczony przez Wykonawcę opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 do SWZ,

- deklaracja zgodności,

- certyfikat CE,

- oryginalne materiały informacyjne producenta lub autoryzowanego dystrybutora potwierdzające spełnienie parametrów oferowanego sprzętu.

- Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeżeli potwierdzają, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania.

- Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

- Zamawiający nie wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub gdy mimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

- Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

DZIAŁ VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w terminie 7 tygodni od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

DZIAŁ VII. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej SWZ.

- Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SWZ oraz danych zawartych w ofercie.

- Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 3 do SWZ.

DZIAŁ VIII. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ WYMAGANIA TECHNICZNE DLA DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH ORAZ ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.

- Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.

- Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z wykonawcami:

Pani Magdalena Bułło, tel. 94 34 88 104, e-mail: magdalena.bullo@swk.med.pl .

- Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.

- Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.

- Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.

- Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki.

W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.

- Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:

- w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub

- jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).

- Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 oraz z 2021 r. poz. 1655) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.

- Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).

W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).

- Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.

- Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.

- Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).

- Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.

- W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu 22 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.

- W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: magdalena.bullo@swk.med.pl  (nie dotyczy składania ofert).

DZIAŁ IX. INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI W INNY SPOSÓB NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

Zamawiający nie przewiduje komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

DZIAŁ X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 19.08.2026 r.

DZIAŁ XI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Przygotowanie oferty:

- Wraz z ofertą, której wzór stanowi załącznik nr 1 do SWZ wykonawca składa:

- poświadczony przez Wykonawcę opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 do SWZ;

- deklaracje zgodności;

- certyfikat CE;

- oryginalne materiały informacyjne producenta lub autoryzowanego dystrybutora potwierdzające spełnienie parametrów oferowanego sprzętu;

- oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postepowania, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ;

- pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę - jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika bezpośrednio z dokumentów rejestrowych; pełnomocnictwo udzielone liderowi/wspólnikowi w przypadku złożenia oferty wspólnej (konsorcjum) lub przez spółki cywilne. Pełnomocnictwo powinno być złożone w formie oryginału w takiej samej formie jak składana oferta tj. w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź też opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę, pod rygorem odrzucenia oferty.

- Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

- Ofertę oraz wszystkie załączniki składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz innymi przepisami prawa.

- Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne. Umocowanie prawne należy dołączyć w sposób określony w pkt 5.

- Zamawiający nie jest podmiotem wykonującym zadania z zakresu administracji publicznej i nie wymaga dokonania opłaty skarbowej, związanej z udzielonym pełnomocnictwem osoby do reprezentowania Wykonawcy.

- Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane.

  - Oferta wspólna. W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta musi spełniać następujące warunki:

- Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Oferta winna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika.

- Upoważnienie do pełnienia funkcji pełnomocnika wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów - należy załączyć je do oferty.

- oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego w SWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

- Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.

DZIAŁ XII. SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

- Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy „Formularza ofertowego”, stanowiącego załącznik nr 1 do  SWZ udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”.

- Następnie wykonawca powinien pobrać „Formularz ofertowy”, zapisać go na dysku komputera użytkownika, uzupełnić danymi wymaganymi przez Zamawiającego i ponownie zapisać na dysku komputera użytkownika oraz podpisać odpowiednim rodzajem podpisu elektronicznego, zgodnie z ust. 6.

- Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików.

- Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany „Formularz oferty” w pierwszym polu („Wypełniony formularz oferty”). W kolejnym polu („Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”) wykonawca dodaje pozostałe pliki stanowiące ofertę lub składane wraz z ofertą.

- Jeżeli wraz z ofertą składane są dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Zarówno załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa jak i uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa należy dodać w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”.

- Formularz ofertowy podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (elektronicznym). Rekomendowanym wariantem podpisu jest typ wewnętrzny. Podpis formularza ofertowego wariantem podpisu w typie zewnętrznym również jest możliwy, tylko w tym przypadku, powstały oddzielny plik podpisu dla tego formularza należy załączyć w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”.

Pozostałe dokumenty wchodzące w skład oferty lub składane wraz z ofertą, które są zgodne z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby opatrzone podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę” dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).

W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

- System sprawdza, czy złożone pliki są podpisane i automatycznie je szyfruje, jednocześnie informując o tym wykonawcę. Potwierdzenie czasu przekazania i odbioru oferty znajduje się w Elektronicznym Potwierdzeniu Przesłania (EPP) i Elektronicznym Potwierdzeniu Odebrania (EPO). EPP i EPO dostępne są dla zalogowanego Wykonawcy w zakładce „Oferty/Wnioski”.

- Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.

- Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. Wykonawca wycofuje ofertę w zakładce „Oferty/wnioski” używając przycisku „Wycofaj ofertę”.

- Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB.

- Sposób złożenia oferty udostępniony został pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=8ihhyn5f_rA .

DZIAŁ XIII. TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT

- Termin składania ofert

Oferty należy przesłać do dnia 21.07.2026 r. do godz. 10:00

- Termin otwarcia ofert

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.07.2026 r., o godz. 10:30

- Otwarcie ofert nie jest jawne. Zamawiający nie przewiduje uczestnictwa przedstawicieli wykonawcy oraz innych osób w sesji otwarcia ofert.

- W przypadku awarii systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.

- Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

- nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

- cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

DZIAŁ XIV. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę na podstawie przesłanek, o których mowa w art. 108 ustawy Pzp:

- będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

- udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

- handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

- o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2023 r. poz. 2048 oraz z 2024 r. poz. 1166) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 930),

- finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

- powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1745),

- przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

- o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

- jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

- wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

- wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

- jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji w szczególności, jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty lub oferty częściowe, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty niezależnie od siebie;

- jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą” wyklucza się również:

- wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

- wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124, z późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

- wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295 i 1598 oraz z 2024 r. poz. 619, 1685 i 1863), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

DZIAŁ XV. SPOSÓB OBLICZENIA CENY

- Cena oferty musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.

- Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.

- Cena może być tylko jedna.

- Cena (cena brutto/wartość brutto) = ilość x cena jednostkowa netto + wartość VAT.

DZIAŁ XVI. KRYTERIA OCENY OFERTY

- Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

| LP | KRYTERIUM | PKT | SPOSÓB OBLICZANIA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cena | 100 | Najniższa cena spośród ważnych ofert ---------------------------------------------------- X 100 Cena badanej oferty |

- Wynik:

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

DZIAŁ XVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawca zobowiązany będzie do:

- przedstawienia pełnomocnictwa osoby upoważnionej do zawarcia umowy;

- jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, do przedstawienia kopii umowy regulującej ich współpracę.

DZIAŁ XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY

    - Odwołanie przysługuje na:

- niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;

- zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

- zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

    - Postępowanie skargowe

- Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

- W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

    - Szczegółowe informacje na temat środków ochrony prawnej znajdują się w ustawie Pzp w Dziale IX.

DZIAŁ XIX. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.

DZIAŁ XX. WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH

  - Do oferty wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego w Dziale XIV SWZ.

  - Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1.1., Wykonawca składa na formularzach stanowiących załączniki nr 4 do SWZ.

  - Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1.1., stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, odpowiednio na dzień składania ofert.

  - W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w ust. 1.1., składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

  - Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1.1., także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.

- W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi następujące dokumenty:

- oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ;

- oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 6 ustawy Pzp oraz w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.

DZIAŁ XXI. WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

DZIAŁ XXII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

DZIAŁ XXIII. INFORMACJA I DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

  - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie, ul. Tytusa Chałubińskiego 7, 75 – 581 Koszalin;

  - inspektorem ochrony danych osobowych w Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie jest Pani Anna Kobusińska, adres e-mail: sekretariat@swk.med.pl, telefon: 94 34 88 545;

  - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;

  - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;

  - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat kalendarzowych od dnia zakończenia realizacji umowy;

  - obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

  - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

  - posiada Pani/Pan:

    - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

    - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

    - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

    - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

  - nie przysługuje Pani/Panu:

    - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

    - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

    - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

DZIAŁ XXIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej.

- Rozliczenia między wykonawcą a zamawiającym prowadzone będą w PLN.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Zamawiający nie stawia wymagań związanych z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, 1700 i 2140 oraz z 2023 r. poz. 240 i 641).

DZIAŁ XXV. ZAŁĄCZNIKI

- Formularz ofertowy.

- Opis przedmiotu zamówienia.

- Projekt umowy.

- Wzór oświadczenia składanego na podstawie art. 125 ustawy Pzp. dotyczące przesłanek wykluczenia 
z postępowania.

- Wzór oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa 
w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.

- Wzór oświadczenia w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ

FORMULARZ OFERTOWY

Zamawiający:

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie

ul. Tytusa Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin

- Dane Wykonawcy:

| Nazwa: | ............................................................................................................................... |
| --- | --- |
| Adres: | ............................................................................................................................... |
| ID techniczne podmiotu (z Platformy E-zamówienia): | ……………………………………………………………………………………………. |
| Województwo: | ............................................................................................................................... |
| KRS lub inny organ rejestrowy: | ................................................................................................................................ |
| REGON, NIP: | ............................................................................................................................... |
| Wielkość przedsiębiorstwa | 1. mikroprzedsiębiorstwo; 2. małe przedsiębiorstwo; 3. średnie przedsiębiorstwo; 4. jednoosobowa działalność gospodarcza; 5. osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej; 6. żadne z powyższych. (właściwe podkreślić) |
| Osoby upoważniona do kontaktu | Imię i nazwisko …......................................; Tel. ....................................... Adres e-mail:....................... |
| Osoba/komórka odpowiedzialna za realizację umowy | Tel. ............................... Adres e-mail:....................... |
| Nr rachunku bankowego: | ................................................................................................................................ |

- Oświadczam, że:

- Akceptuję w całości wszystkie warunki zawarte w SWZ;

- Składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SWZ, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i projektem umowy;

- cena zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty;

- akceptuję warunki płatności określone przez Zamawiającego w SWZ przedmiotowego postępowania;

- jestem związany/a niniejszą ofertą do terminu wskazanego w Dziale X SWZ;

- przewiduję/nie przewiduję powierzenie podwykonawcom .................................................................... realizacji zamówienia w części …………….;

- zapoznałem/am się z postanowieniami umowy, określonymi w SWZ i zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

- że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Oferuję dostawę, zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia:

| Część nr 1 WIEŻA LAPAROSKOPOWA I |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Producent/model | #### Ilość | #### Cena netto | VAT (%) | #### Cena brutto |
| 1 | Wieża laparoskopowa 4K + NIR |  | 1 szt. |  |  |  |

| Część nr 2 WIEŻA LAPAROSKOPOWA II |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Producent/model | #### Ilość | #### Cena netto | VAT (%) | #### Cena brutto |
| 1 | Wieża laparoskopowa 4K |  | 1 szt. |  |  |  |

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Część nr 1 WIEŻA LAPAROSKOPOWA I |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LP. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Potwierdzenie |
| I | Gwarancja podstawowa: min. 24 miesiące | Tak |  |
| II | Fabrycznie nowa, nie rekondycjonowana, rok produkcji: 2026 lub 2025 | Tak |  |
| III | GŁOWICA KAMERY 4K NIR |  |  |
| 1 | Technologia czujnika obrazu: CMOS | Tak |  |
| 2 | Przekątna czujnika: 1/3 cala na czujnik | Tak |  |
| 3 | Metoda skanowania: progresywna | Tak |  |
| 4 | Format/proporcje obrazu: 16:9 | Tak |  |
| 5 | Rozdzielczość obrazu: 3840 x 2160 pikseli | Tak |  |
| 6 | Częstotliwość odświeżania obrazu: 59,94 Hz (skan pionowy) | Tak |  |
| 7 | Zoom cyfrowy: min. 1,5 x | Tak |  |
| 8 | 2 programowalne przyciski głowicy kamery: - liczba kontrolowalnych funkcji: 5 (w tym, balans bieli na początku przypadku) - liczba programowalnych funkcji: 15 - kontrolowalne funkcje NIR: tryb NIR, jaskrawość NIR, kontrast NIR, tło NIR | Tak |  |
| 9 | Obudowa / materiał: spawana obudowa tytanowa | Tak |  |
| 10 | Kabel kamery: kabel miedziany z osłonką do izolacji | Tak |  |
| 11 | Możliwość sterylizacji w autoklawach: 7 lat gwarancji na sterylizowanie w autoklawach | Tak |  |
| 12 | Urządzenie wodoszczelne oraz szczelne dla środków dezynfekcyjnych (IPX7 lub równoważna) | Tak |  |
| 13 | Urządzenie typu CF z możliwością stosowania w pobliżu mięśnia sercowego | Tak |  |
| 14 | Klasa urządzenia/ochrony: I lub równoważna | Tak |  |
| 15 | Klasa UE dla wyrobu medycznego: I (zgodnie z dyrektywą MDD) | Tak |  |
| 16 | Liczba chipów: 4 | Tak |  |
| 17 | Długość ogniskowej 19,65 mm | Tak |  |
| IV | KONSOLA KAMERY 4K - ŹRÓDŁA ŚWIATŁA, STEROWNIK KAMERY I ARCHIWIZATOR MEDYCZNY POŁĄCZONE W JEDNEJ OBUDOWIE TYPU 3 W 1 |  |  |
| 1 | Źródło światła: w technologii LED wbudowane w jedną konsolę 3w1 w pełni zintegrowane | Tak |  |
| 2 | Żywotność diody LED min. 30000 godz. | Tak |  |
| 3 | Wydajność oświetlenia: 1800 lumenów | Tak |  |
| 4 | Temperatura barwowa: 5500-8500 K | Tak |  |
| 5 | Współczynnik CRI: min. 60 | Tak |  |
| 6 | Głowica obrotowa światłowodu do podłączenia światłowodów różnych producentów typu: ACMI, Storz, Wolf, Olympus | Tak |  |
| 7 | Przycisk źródła światła "On / Standby" | Tak |  |
| 8 | Sterownik kamery: z przyciskiem balansu bieli, zapisywaniem i robieniem zdjęć, możliwości przeglądania i wyboru do eksportu poszczególnych filmów i zdjęć z poziomu nagrywarki | Tak |  |
| 9 | Rozdzielczość sterownika kamery min. 4K UHD 3840 x 2160px | Tak |  |
| 10 | Zastosowany typ części CF (cardiac floating), odporne na defibrylację | Tak |  |
| 11 | Wyjścia video: - 2 x DVI, - 4x 3G-SDI, - 2x displayport 1.1/1.2(MST) | Tak |  |
| 12 | Wejścia video: - 1 x DVI, - 2x USB2.0 - 2x USB3.0 | Tak |  |
| 13 | Gniazda komunikacyjne: - 1xrs-232 - 1x audio IN, 1x audio OUT, - 2x mini-jack (gniazda sterujące pozwalające na sterowanie konsolą za pomocą przełącznika nożnego lub urządzenia zewnętrznego, oraz sterowanie przez zespół sterujący kamery urządzeniami zewnętrznymi za pomocą przycisków na głowicy kamery) - złącze tabletu sterującego - złącze Ethernet – izolowane 10/100 MB/s, - złącze wyrównywania potencjałów POAG, - gniazdo zasilania | Tak |  |
| 14 | 2 gniazda USB z przodu konsoli do podłączenia dysku zewnętrznego oraz tabletu | Tak |  |
| 15 | Zakres balansu bieli: - 2500-9000K dla 4K - 2000-9000K dla HD | Tak |  |
| 16 | Możliwość sterowania źródłem światła z poziomu konsoli kamery, tabletu sterującego oraz głowicy kamery za pomocą programowalnych przycisków | Tak |  |
| 17 | Wbudowany router sieci bezprzewodowej pozwalający na wykorzystanie łączności bezprzewodowej | Tak |  |
| 18 | Funkcja streamingu na żywo obrazu z kamery za pomocą wbudowanego modułu sieci bezprzewodowej łącznie z przesyłam audio ze zdalnym dostępem przez przeglądarkę internetową w oparciu o IP, streaming chroniony hasłem | Tak |  |
| 19 | Na wyposażeniu sterownika kamery urządzenie w postaci lasera, realizujące: obrazowanie fluorescencyjne w bliskiej podczerwieni | Tak |  |
| 20 | Urządzenie realizujące trzy różne tryby wyświetlania w obrazowaniu fluorescencyjnym: a) KOLOR (obrazowanie w świetle widzialnym w kolorze z nakładką w bliskiej podczerwieni (NIR - near-infrared), b) MONOCHROM (obrazowanie w świetle widzialnym w trybie czarno-białym z nakładką NIR), c) TYLKO NIR (tylko obrazowanie NIR, bez informacji w świetle widzialnym) | Tak |  |
| 21 | Archiwizator medyczny: Pojemność pamięci wew. dysku ssd 128 gb, przechwytywanie obrazu według standardowych formatów: jpg, bmp, raw pdf. Rejestracja filmów m.in. w formacie hd mpeg 4 | Tak |  |
| 22 | Funkcja "obraz w obrazie", przełączanie między obrazem z kamery i wejścia video | Tak |  |
| 23 | Funkcja "zdalnego wejścia" umożliwiająca dodanie pacjenta z zewnętrznego komputera działającego w sieci | Tak |  |
| 24 | Wewnętrzna archiwizacja danych z możliwością podania danych operatora, placówki, rodzaju zabiegu i pacjenta (imię, nazwisko, płeć, numer identyfikacyjny, data urodzenia) | Tak |  |
| 25 | Predefiniowanie ustawień preferencji operatorów oraz predefiniowanie ustawień procedur medycznych | Tak |  |
| 26 | Min. 6-stopniowa skala wzmocnienia obrazu | Tak |  |
| 27 | Możliwość eksportu zdjęć i plików video do różnych lokalizacji za pomocą wbudowanego routera sieci bezprzewodowej, kabla sieciowego bądź USB, adnotacje na obrazie w kółku lub za pomocą strzałki z tekstem, modyfikacja obrazu: jaskrawość, kontrast, nasycenie, tworzenie raportu z predefiniowanym tekstem, linkami, dokumentami i obrazami, możliwość przeglądania zapisanych pacjentów za pomocą dowolnego tabletu poprzez łącze internetowe | Tak |  |
| V | ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LASEROWEGO SYNERGY NIR |  |  |
| 1 | Technologia diod laserowych | Tak |  |
| 2 | Kompatybilny z układem sterowania pracą kamery (CCU) | Tak |  |
| 3 | Aktywacja interfejsu użytkownika jest sterowania za pośrednictwem systemu wideo | Tak |  |
| 4 | Tryb pracy lasera: ciągły (nie impulsowy) | Tak |  |
| 5 | Maksymalna moc wyjściowa lasera: 62 mW | Tak |  |
| 6 | Długość fali lasera: 785 nm | Tak |  |
| 7 | Środki bezpieczeństwa: aby zapewnić, że system światła laserowego jest aktywowany tylko w razie potrzeby, poniższe warunki spowodują automatyczne wyłączenie lasera, jeśli jest on aktywny, lub uniemożliwią jego aktywację, jeśli nie jest aktywny: - Kabel sterowania pomiędzy układem światła laserowego i konsolą jest wyłączony - Konsola jest wyłączona - Każda głowica kamery inna niż głowica NIR jest podłączona do konsoli - Źródło światła LED-owego jest wyłączone - Tryb obrazowania fluorescencyjnego urządzenia nie jest aktywny - System nie jest włączony do aktywnego przypadku | Tak |  |
| 8 | Wymiary: szer.: 23 cm x wys.: 7 cm x głęb.: 15 cm (+/- 5 mm) | Tak |  |
| 9 | Wymogi zasilania: 12 V DC, 1,5 A | Tak |  |
| 10 | Zasilacz zewnętrzny: - Wejście: 100-240 V AC, 50/60 Hz, 1,0-0,5 A - Wyjście: 12 V DC, 3,34 A, 40 W maks. | Tak |  |
| 11 | Pobór mocy: 18 W | Tak |  |
| 12 | Klasa urządzenia/ochrony: I lub równoważna | Tak |  |
| 13 | Klasa ochrony przed wnikaniem: IPX0 lub równoważna | Tak |  |
| 14 | Certyfikacja EMC: EN 60601-1-2:2015 (4 wydanie) lub równoważna | Tak |  |
| 15 | Klasa lasera zgodna z normą IEC 60825-1:2007-3 (wyd. 2.0) i IEC 60825-1:2014-5 (wyd. 3.0): 3R lub równoważnymi | Tak |  |
| 16 | Temperatura robocza: 10 – 35°C | Tak |  |
| 17 | Zakładana żywotność: min. 5 lat przy normalnym stosowaniu i standardowej dbałości | Tak |  |
| 18 | Klasa wyrobu medycznego UE IIa wg rozporządzenia MDR | Tak |  |
| 19 | Zakres dostawy: zasilacz, niestandardowy kabel sterowania lasera, instrukcja stosowania | Tak |  |
| VI | TABLET |  |  |
| 1 | Tablet cyfrowy sterujący: zintegrowany z zestawem endoskopowym na osobnym wysięgniku z możliwością sterowania pompą i shaverem. Bezpośredni transfer podczas operacji zdjęć i obrazu na tablet. Możliwość wysłania dokumentacji bezpośrednio mailem. Sterowanie za pomocą tabletu wszystkimi funkcjami zintegrowanej konsoli | Tak |  |
| 2 | Przekątna wyświetlacza tabletu min.10 cali o rozdzielczości 1920x1200px | Tak |  |
| 3 | Możliwość ustawienia profili chirurgów z parametrami charakterystycznymi jak: indywidualne ustawienia przycisków na głowicy kamery, jakość nagrywanych filmów i zdjęć, parametrów wydruku raportu po zabiegu, przypisanie chirurgowi zabiegów z określonymi ustawieniami zabiegu | Tak |  |
| 4 | Możliwość ustawienia listy zabiegów wraz z ustawieniami dla każdego zabiegu takimi jak: jasność, zoom, ustawienia gamy kolorów, wzmocnienie, okno autowykrywania, kontrast, ustawienia źródła światła | Tak |  |
| 5 | Możliwość śródoperacyjnej zmiany parametrów z poziomu tabletu : funkcje przycisków głowicy kamery, jasność, zoom, ustawienia kolorów, kontrast, okno automatycznej ekspozycji, balans bieli, PIP, ustawienia drukowania | Tak |  |
| 6 | Graficzna informacja o procesie nagrywania wyświetlana na monitorze medycznym | Tak |  |
| 7 | Wyświetlanie wykonanego zdjęcia wraz z numerem porządkowym | Tak |  |
| 8 | Możliwość wyświetlania na ekranie endoskopowym parametrów pracy ustawionych i aktualnych takich urządzeń jak: shaver, pompa, waporyzator, insuflator oraz ikony nagrywania filmy oraz licznik zrobionych zdjęć | Tak |  |
| 9 | Zgodność ze standardem obrazowania cyfrowego i wymiany obrazów w medycynie (DICOM) | Tak |  |
| 10 | Wyświetlanie parametrów urządzeń wieży na ekranie monitora | Tak |  |
| 11 | Obsługa w języku polskim | Tak |  |
| VII | MEDYCZNY MONITOR 4K |  |  |
| 1 | Matryca 31,5 cala | Tak |  |
| 2 | Technologia ekranu TFT-LCD aktywna matryca z białym podświetleniem LED | Tak |  |
| 3 | Proporcje obrazu 16:9 | Tak |  |
| 4 | Głębia kolorów 1.07 mld/ 10 bit | Tak |  |
| 5 | Kontrast 1300:1 | Tak |  |
| 6 | Typ panelu IPS | Tak |  |
| 7 | Rozdzielczość ekranu: min. 3840 x 2160px | Tak |  |
| 8 | Rozstaw pikseli 0,181 mm | Tak |  |
| 9 | Kąt widzenia: 178° poziomo i pionowo | Tak |  |
| 10 | Stabilizacja jasności i czerni | Tak |  |
| 11 | Temperatura barwowa: 6500K / 7500K / 9300K / Manual (5000K - 10000K) | Tak |  |
| 12 | HDR 10 | Tak |  |
| 13 | Efekt HDR | Tak |  |
| 14 | Wejścia wideo 4K: 1x Display Port 1.2,1xHDMI,1x 12G-SDI, 4xQuad-Link 3G-SDI | Tak |  |
| 15 | Wyjścia wideo min.: 1x Display Port ,1x DVI-D,1x 12G-SDI lub 3x 3G-SDI | Tak |  |
| 16 | Zgodny z DICOM | Tak |  |
| 17 | PbP: Tak (2PbP/3PbP/4PbP) | Tak |  |
| 18 | PIP | Tak |  |
| 19 | Tryb obracania/lustrzany | Tak |  |
| 20 | Inteligentne oszczędzanie energii | Tak |  |
| 21 | Zawieszenie typ: VESA 100 / VESA 200x100 | Tak |  |
| VIII | WÓZEK ARTROSKOPOWY Z OSŁONĄ KABLI |  |  |
| 1 | Wózek jezdny z możliwością blokady ruchu (4 koła blokowane), 4 antystatyczne koła wyposażone w nakładki zapobiegjące najechaniu na przewód poprzez jego wypchnięcie w chwili zetknięcia, nie mające styku z płaszczyzną ruchu | Tak |  |
| 2 | Dostosowany do szerokości i ilości sprzętu, z panelem zasilającym wraz z głównym wyłącznikiem prądu w postaci przycisku z boku wózka | Tak |  |
| 3 | Możliwość modyfikacji konfiguracji wózka przez użytkownika | Tak |  |
| 4 | 5 półek w tym 1 półka wysuwana oraz 1x szuflada | Tak |  |
| 5 | Obciążenie półki maksymalne 30 kg, nośność szuflady maksymalnie 20 kg | Tak |  |
| 6 | Uchwyt do mocowania soli fizjologicznej | Tak |  |
| 7 | Uchwyt na kamerę | Tak |  |
| 8 | Wieloczęstotliwościowy elektroniczny przetwornik typu convex | Tak |  |
| 9 | Wbudowany system przepięciowy z transformatorem izolującym z możliwością wykonania testu za pomocą dedykowanego przycisku | Tak |  |
| 10 | Przegubowe ruchome ramię do monitora VESA | Tak |  |
| 11 | Ruchome ramię pod tablet sterujący | Tak |  |
| 12 | Kabel integracyjny do urządzeń endoskopowych | Tak |  |
| 13 | Wyposażony w centralny kabel zasilający wraz z kablem dodatkowego uziemienia | Tak |  |
| 14 | Ukryta w ramie listwa zasilająca z kablami indywidualnymi o zróżnicowanej długości służącymi do zasilania urządzeń peryferyjnych | Tak |  |
| 15 | Tylne drzwiczki z możliwością zamknięcia | Tak |  |
| 16 | Tylne drzwiczki wyposażone w otwór dedykowany do ułatwionego wyprowadzenia kabli | Tak |  |
| 17 | Wózek wyposażony łącznie w 15 dostępnych złącz typu IEC (8 złącz ukrytych w ramie wózka oraz 7 dostępnych złącz umiejscowionych poniżej dolnej płaszczyzny wózka) | Tak |  |
| IX | INSUFLATOR LAPAROSKOPOWY |  |  |
| 1 | Sterowanie za pomocą dotykowego kolorowego wyświetlacza | Tak |  |
| 2 | Możliwość podłączenia dwutlenku węgla z instalacji centralnej na bloku oraz z butli | Tak |  |
| 3 | Zakres regulacji ciśnienia 0-30 mmHg co 1 mmHg | Tak |  |
| 4 | Wbudowane dwa programy tematyczne: - High Flow przepływ do 40 L/min. - Bariatric przepływ do 50 L/min. | Tak |  |
| 5 | Informacja wizualna i dźwiękowa informująca o zatkaniu układu przepływu gazu | Tak |  |
| 6 | Możliwość zaprogramowania parametrów startowych dla każdego z trybów | Tak |  |
| 7 | Możliwość ustawienia początkowej insuflacji w trybie igła Veresa | Tak |  |
| 8 | Możliwość podgrzewania dwutlenku węgla | Tak |  |
| 9 | Wskaźnik numeryczny wartości bieżącej ciśnienia gazu insuflacji po stronie pacjenta | Tak |  |
| 10 | Wskaźnik numeryczny wartości bieżącej przepływu gazu | Tak |  |
| 11 | Wskaźnik zadanej wartości ciśnienia gazu po stronie pacjenta i przepływu gazu | Tak |  |
| 12 | Informacja graficzna o ciśnieniu w instalacji centralnej CO2 | Tak |  |
| 13 | Informacja graficzna o ciśnieniu CO2 pięciostopniowa: - < 15 bar, - 15-30 bar, - 30-40 bar, - 40-50 bar, - > 50 bar | Tak |  |
| 14 | Możliwość stosowania drenów jedno i wielorazowych, zarówno z podgrzewaniem jak i bez podgrzewania | Tak |  |
| 15 | Dreny jednorazowe wyposażone w zintegrowany filtr | Tak |  |
| X | POMPA SSĄCO-PŁUCZĄCA DO ZABIEGÓW LAPAROSKOPOWYCH |  |  |
| 1 | Niezależne uruchamianie toru ssania i płukania | Tak |  |
| 2 | Ssanie realizowane poprzez pompę podciśnienia | Tak |  |
| 3 | Maksymalne ujemne ciśnienie ssania -60kPa | Tak |  |
| 4 | Funkcja automatycznego samo-testowania urządzenia przy każdym uruchamianiu | Tak |  |
| 5 | Maksymalne ciśnienie w torze płukania wynosi 450mmHg | Tak |  |
| 6 | Maksymalny przepływ w torze płukania wynosi 2L/min. | Tak |  |
| 7 | Dreny jedno i wielorazowe wyposażone w technologie RFID | Tak |  |
| 8 | Czytnik RFID (rozpoznawanie drenów za pomocą fal radiowych) zamontowany przy rolce w torze napływu | Tak |  |
| 9 | Możliwość stosowanie drenów jednorazowych | Tak |  |
| 10 | Możliwość zamontowania na pionowych wysięgnikach na worki za pomocą dedykowanego uchwytu uniwersalnego z tyłu pompy | Tak |  |
| 11 | Klasa szczelności IP 41 lub równoważna | Tak |  |
| 12 | Maksymalna głośność urządzenia < 80dB | Tak |  |
| 13 | Wymiary urządzenia: szer.: 210mm x wys.: 150mm x głęb.: 260mm (+/- 3mm) | Tak |  |
| XI | UCHWYT MOCUJĄCY DO WÓZKA APARATUROWEGO DO BUTLI GAZOWEJ |  |  |
| 1 | Pojemność 20/50 L. z pasem zabezpieczającym | Tak |  |
| XII | PRZEWÓD WYSOKOCIŚNIENIOWY DO GAZU CO2 AGA 5 m | Tak |  |
| XIII | OPTYKA LAPAROSKOPOWA 30 STOPNI NIR Z KASETĄ DO STERYLIZACJI 2 sztuki |  |  |
| 1 | Optyka laparoskopowa 4K przystosowana do pracy z zastosowaniem obrazowania fluoroscencyjnego | Tak |  |
| 2 | Długość 330 mm, średnica 10 mm | Tak |  |
| 3 | Kąt patrzenia 30 stopni | Tak |  |
| 4 | Autoklarowalna | Tak |  |
| XIV | KABEL ŚWIATŁOWODOWY NIR 2 sztuki |  |  |
| 1 | Końcówka dystalna 90 st. | Tak |  |
| 2 | Wymiary: 3,5mm x 2.7 m | Tak |  |

| Część nr 2 WIEŻA LAPAROSKOPOWA II |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LP. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Potwierdzenie |
| I | Gwarancja podstawowa: min. 24 miesiące | Tak |  |
| II | Fabrycznie nowa, nie rekondycjonowana, rok produkcji: 2026 lub 2025 | Tak |  |
| III | GŁOWICA KAMERY 4K - AUTOKLAWOWALNA |  |  |
| 1 | Rozdzielczość 3840x2160px natywne skan progresywny | Tak |  |
| 2 | Chip typu CMOS | Tak |  |
| 3 | Gamma kolorów 10-bit | Tak |  |
| 4 | Dwa przyciski programowalne obsługujących 14 funkcji kamery, archiwizatora i źródła światła | Tak |  |
| 5 | Zoom cyfrowy: min. 1,5 x | Tak |  |
| 6 | Stosunek sygnału do szumu 50 db, klasa wodoszczelności IPX7 lub równoważnej | Tak |  |
| 7 | Autoklawowlana, gwarancja 7 lat na sterylizację | Tak |  |
| IV | KONSOLA KAMERY 4K - ŹRÓDŁA ŚWIATŁA, STEROWNIK KAMERY I ARCHIWIZATOR MEDYCZNY POŁĄCZONE W JEDNEJ OBUDOWIE TYPU 3 W 1 |  |  |
| 1 | Źródło światła: w technologii LED wbudowane w jedną konsolę 3w1 w pełni zintegrowane | Tak |  |
| 2 | Żywotność diody LED min. 30000 godz. | Tak |  |
| 3 | Wydajność oświetlenia: 1800 lumenów | Tak |  |
| 4 | Temperatura barwowa: 5500-8500 K | Tak |  |
| 5 | Współczynnik CRI: min. 60 | Tak |  |
| 6 | Głowica obrotowa światłowodu do podłączenia światłowodów różnych producentów typu : ACMI, Storz, Wolf, Olympus | Tak |  |
| 7 | Automatyczna regulacja strumienia świetlnego: zsynchronizowana szerokość impulsu z modulacją strumienia świetlnego | Tak |  |
| 8 | Przycisk źródła światła "On / Standby" | Tak |  |
| 9 | Sterownik kamery: z przyciskiem balansu bieli, zapisywaniem i robieniem zdjęć, możliwości przeglądania i wyboru do eksportu poszczególnych filmów i zdjęć z poziomu nagrywarki | Tak |  |
| 10 | Rozdzielczość sterownika kamery min. 4K UHD 3840 x 2160px | Tak |  |
| 11 | Zastosowany typ części CF (cardiac floating), odporne na defibrylację | Tak |  |
| 12 | Wyjścia video: - 2 x DVI, - 4x 3G-SDI, - 2x displayport 1.1/1.2(MST) | Tak |  |
| 13 | Wejścia video: - 1 x DVI, - 2x USB2.0 - 2x USB3.0 | Tak |  |
| 14 | Gniazda komunikacyjne: - 1xrs-232 - 1x audio IN, 1x audio OUT, - 2x mini-jack (gniazda sterujące pozwalające na sterowanie konsolą za pomocą przełącznika nożnego lub urządzenia zewnętrznego, oraz sterowanie przez zespół sterujący kamery urządzeniami zewnętrznymi za pomocą przycisków na głowicy kamery) - złącze tabletu sterującego - złącze Ethernet – izolowane 10/100 MB/s, - złącze wyrównywania potencjałów POAG, - gniazdo zasilania | Tak |  |
| 15 | 2 gniazda USB z przodu konsoli do podłączenia dysku zewnętrznego oraz tabletu | Tak |  |
| 16 | Częstotliwość odświeżania 59,94Hz | Tak |  |
| 17 | Stosunek sygnału do szumu: - >52db dla 4K - >48db dla HD | Tak |  |
| 18 | Zakres balansu bieli: - 2500-9000K dla 4K - 2000-9000K dla HD | Tak |  |
| 19 | Możliwość sterowania źródłem światła z poziomu konsoli kamery, tabletu sterującego oraz głowicy kamery za pomocą programowalnych przycisków | Tak |  |
| 20 | Wbudowany router sieci bezprzewodowej pozwalający na wykorzystanie łączności bezprzewodowej | Tak |  |
| 21 | Funkcja streamingu na żywo obrazu z kamery za pomocą wbudowanego modułu sieci bezprzewodowej łącznie z przesyłem audio ze zdalnym dostępem przez przeglądarkę internetową w oparciu o IP, streaming chroniony hasłem | Tak |  |
| 22 | Możliwość rozbudowy systemu o funkcję optycznej spektroskopii do oceny chrząstki podczas zabiegów artroskopowych | Tak |  |
| 23 | Archiwizator medyczny: Pojemność pamięci wew. dysku ssd 128 gb, przechwytywanie obrazu według standardowych formatów: jpg, bmp, raw pdf. Rejestracja filmów m.in. w formacie hd mpeg 4 | Tak |  |
| 24 | Funkcja "obraz w obrazie", przełączanie między obrazem z kamery i wejścia video | Tak |  |
| 25 | Funkcja "zdalnego wejścia" umożliwiająca dodanie pacjenta z zewnętrznego komputera działającego w sieci | Tak |  |
| 26 | Wewnętrzna archiwizacja danych z możliwością podania danych operatora, placówki, rodzaju zabiegu i pacjenta (imię, nazwisko, płeć, numer identyfikacyjny, data urodzenia) | Tak |  |
| 27 | Predefiniowanie ustawień preferencji operatorów oraz predefiniowanie ustawień procedur medycznych | Tak |  |
| 28 | Min. 6-stopniowa skala wzmocnienia obrazu | Tak |  |
| 29 | Możliwość eksportu zdjęć i plików video do różnych lokalizacji za pomocą wbudowanego routera sieci bezprzewodowej, kabla sieciowego bądź USB, adnotacje na obrazie w kółku lub za pomocą strzałki z tekstem, modyfikacja obrazu: jaskrawość, kontrast, nasycenie, tworzenie raportu z predefiniowanym tekstem, linkami, dokumentami i obrazami, możliwość przeglądania zapisanych pacjentów za pomocą dowolnego tabletu poprzez łącze internetowe | Tak |  |
| V | TABLET |  |  |
| 1 | Tablet cyfrowy sterujący: zintegrowany z zestawem endoskopowym na osobnym wysięgniku z możliwością sterowania pompą i shaverem. Bezpośredni transfer podczas operacji zdjęć i obrazu na tablet. Możliwość wysłania dokumentacji bezpośrednio mailem. Sterowanie za pomocą tabletu wszystkimi funkcjami zintegrowanej konsoli | Tak |  |
| 2 | Przekątna wyświetlacza tabletu min.10 cali o rozdzielczości min. 1920x1200px | Tak |  |
| 3 | Możliwość ustawienia profili chirurgów z parametrami charakterystycznymi jak: indywidualne ustawienia przycisków na głowicy kamery, jakość nagrywanych filmów i zdjęć, parametrów wydruku raportu po zabiegu, przypisanie chirurgowi zabiegów z określonymi ustawieniami zabiegu | Tak |  |
| 4 | Możliwość ustawienia listy zabiegów wraz z ustawieniami dla każdego zabiegu takimi jak: jasność, zoom, ustawienia gamy kolorów, wzmocnienie, okno autowykrywania, kontrast, ustawienia źródła światła | Tak |  |
| 5 | Możliwość śródoperacyjnej zmiany parametrów z poziomu tabletu : funkcje przycisków głowicy kamery, jasność, zoom, ustawienia kolorów, kontrast, okno automatycznej ekspozycji, balans bieli, PIP, ustawienia drukowania | Tak |  |
| 6 | Graficzna informacja o procesie nagrywania wyświetlana na monitorze medycznym | Tak |  |
| 7 | Wyświetlanie wykonanego zdjęcia wraz z numerem porządkowym | Tak |  |
| 8 | Możliwość wyświetlania na ekranie endoskopowym parametrów pracy ustawionych i aktualnych takich urządzeń jak: shaver, pompa, waporyzator, insuflator oraz ikony nagrywania filmy oraz licznik zrobionych zdjęć | Tak |  |
| 9 | Zgodność ze standardem obrazowania cyfrowego i wymiany obrazów w medycynie (DICOM) | Tak |  |
| 10 | Możliwość podłączenia drukarki do zastosowań medycznych poprzez port USB | Tak |  |
| 11 | Wyświetlanie parametrów urządzeń wieży na ekranie monitora | Tak |  |
| 12 | Obsługa w języku polskim |  |  |
| 13 | możliwość rozszerzania aplikacji sterownika o oprogramowania analizujące strukturę i ukrwienie chrząstki. |  |  |
| VI | MEDYCZNY MONITOR 4K |  |  |
| 1 | Matryca min. 31,5 cala | Tak |  |
| 2 | Technologia ekranu TFT-LCD aktywna matryca z białym podświetleniem LED | Tak |  |
| 3 | Proporcje obrazu 16:9 | Tak |  |
| 4 | Głębia kolorów 1.07 mld/ 10 bit | Tak |  |
| 5 | Kontrast 1300:1 | Tak |  |
| 6 | Typ panelu IPS | Tak |  |
| 7 | Rozdzielczość ekranu: min. 3840 x 2160px | Tak |  |
| 8 | Rozstaw pikseli 0,181 mm | Tak |  |
| 9 | Czas reakcji (GTG) 5ms | Tak |  |
| 10 | Kąt widzenia: 178° poziomo i pionowo | Tak |  |
| 11 | Stabilizacja jasności i czerni | Tak |  |
| 12 | Temperatura barwowa: 6500K / 7500K / 9300K / Manual (5000K - 10000K) | Tak |  |
| 13 | HDR 10 | Tak |  |
| 14 | Efekt HDR | Tak |  |
| 15 | Wejścia wideo 4K: 1x Display Port 1.2,1xHDMI,1x 12G-SDI, 4xQuad-Link 3G-SDI | Tak |  |
| 16 | Wyjścia wideo: 1x Display Port ,1x DVI-D,1x 12G-SDI lub 3x 3G-SDI | Tak |  |
| 17 | Zgodny z DICOM | Tak |  |
| 18 | PbP: Tak (2PbP/3PbP/4PbP) | Tak |  |
| 19 | PIP | Tak |  |
| 20 | Tryb obracania/lustrzany | Tak |  |
| 21 | Inteligentne oszczędzanie energii | Tak |  |
| 22 | Zawieszenie typ: VESA 100 / VESA 200x100 | Tak |  |
| VII | WÓZEK ARTROSKOPOWY Z OSŁONĄ KABLI |  |  |
| 1 | Wózek jezdny z możliwością blokady ruchu (4 koła blokowane), 4 antystatyczne koła wyposażone w nakładki zapobiegjące najechaniu na przewód poprzez jego wypchnięcie w chwili zetknięcia, nie mające styku z płaszczyzną ruchu | Tak |  |
| 2 | Dostosowany do szerokości i ilości sprzętu, z panelem zasilającym wraz z głównym wyłącznikiem prądu w postaci przycisku z boku wózka | Tak |  |
| 3 | Możliwość modyfikacji konfiguracji wózka przez użytkownika | Tak |  |
| 4 | 5 półek w tym 1 półka wysuwana, oraz 1x szuflada | Tak |  |
| 5 | Obciążenie półki maksymalne 30 kg, nośność szuflady maksymalnie 20 kg | Tak |  |
| 6 | Uchwyt do mocowania soli fizjologicznej | Tak |  |
| 7 | Uchwyt na kamerę oraz przełącznik nożny | Tak |  |
| 8 | Zacisk do bezpiecznego chwytania drenów dobowych | Tak |  |
| 9 | Wbudowany system przepięciowy z transformatorem izolującym z możliwością wykonania testu za pomocą dedykowanego przycisku | Tak |  |
| 10 | Przegubowe ruchome ramię do monitora VESA | Tak |  |
| 11 | Ruchome ramię pod tablet sterujący | Tak |  |
| 12 | Kabel integracyjny do urządzeń endoskopowych | Tak |  |
| 13 | Wyposażony w centralny kabel zasilający wraz z kablem dodatkowego uziemienia | Tak |  |
| 14 | Ukryta w ramie listwa zasilająca z kablami indywidualnymi o zróżnicowanej długości służącymi do zasilania urządzeń peryferyjnych | Tak |  |
| 15 | Tylne drzwiczki z możliwością zamknięcia | Tak |  |
| 16 | Tylne drzwiczki wyposażone w otwór dedykowany do ułatwionego wyprowadzenia kabli | Tak |  |
| 17 | Wózek wyposażony łącznie w 15 dostępnych złącz typu IEC (8 złącz ukrytych w ramie wózka oraz 7 dostępnych złącz umiejscowionych poniżej dolnej płaszczyzny wózka) | Tak |  |
| VIII | OPTYKA LAPAROSKOPOWA |  |  |
| 1 | Kąt patrzenia 30 stopni, 4K | Tak |  |
| 2 | Wymiary: średnica 10 mm, długość 330 mm | Tak |  |
| IX | ŚWIATŁOWÓD |  |  |
| 1 | W przezroczystej osłonie, dającej możliwość oceny stanu uszkodzeń włókien światłowodowych | Tak |  |
| 2 | Końcówka światłowodu wychodząca z konsoli źródła światła wzmocniona i zagięta kątowo | Tak |  |
| 3 | Wymiary: 5 mm x 270-280 cm | Tak |  |
| X | KASETA DO STERYLIZACJI |  |  |
| 1 | Kaseta metalowa, ażurowa z uchwytami do przechowywania i sterylizacji dwóch optyk laparoskopowych długości max. 470 mm | Tak |  |
| XI | INSUFLATOR LAPAROSKOPOWY |  |  |
| 1 | Sterowanie za pomocą dotykowego kolorowego wyświetlacza | Tak |  |
| 2 | Możliwość podłączenia dwutlenku węgla z instalacji centralnej na bloku oraz z butli | Tak |  |
| 3 | Zakres regulacji ciśnienia 0-30 mmHg co 1 mmHg | Tak |  |
| 4 | Wbudowane dwa programy tematyczne: - High Flow przepływ do 40 L/min. - Bariatric przepływ do 50 L/min. | Tak |  |
| 5 | Informacja wizualna i dźwiękowa informująca o zatkaniu układu przepływu gazu | Tak |  |
| 6 | Możliwość zaprogramowania parametrów startowych dla każdego z trybów | Tak |  |
| 7 | Możliwość ustawienia początkowej insuflacji w trybie igła Veresa | Tak |  |
| 8 | Możliwość podgrzewania dwutlenku węgla | Tak |  |
| 9 | Wskaźnik numeryczny wartości bieżącej ciśnienia gazu insuflacji po stronie pacjenta | Tak |  |
| 10 | Wskaźnik numeryczny wartości bieżącej przepływu gazu | Tak |  |
| 11 | Wskaźnik zadanej wartości ciśnienia gazu po stronie pacjenta i przepływu gazu | Tak |  |
| 12 | Współpraca z konsolą oraz w systemie zintegrowanej Sali operacyjnej | Tak |  |
| 13 | Informacja graficzna o ciśnieniu w instalacji centralnej CO2 | Tak |  |
| 14 | Informacja graficzna o ciśnieniu CO2 pięciostopniowa: - < 15 bar, - 15-30 bar, - 30-40 bar, - 40-50 bar, - > 50 bar | Tak |  |
| 15 | Możliwość stosowania drenów jedno i wielorazowych, zarówno z podgrzewaniem jak i bez podgrzewania | Tak |  |
| 16 | Dreny jednorazowe wyposażone w zintegrowany filtr | Tak |  |
| XII | POMPA SSĄCO-PŁUCZĄCA DO ZABIEGÓW LAPAROSKOPOWYCH |  |  |
| 1 | Pompa ssąco-płucząca do zabiegów laparoskopowych | Tak |  |
| 2 | Niezależne uruchamianie toru ssania i płukania | Tak |  |
| 3 | Ssanie realizowane poprzez pompę podciśnienia | Tak |  |
| 4 | Maksymalne ujemne ciśnienie ssania -60kPa | Tak |  |
| 5 | Funkcja automatycznego samo-testowania urządzenia przy każdym uruchamianiu | Tak |  |
| 6 | Maksymalne ciśnienie w torze płukania wynosi 450mmHg | Tak |  |
| 7 | Maksymalny przepływ w torze płukania wynosi 2L/min. | Tak |  |
| 8 | Dreny jedno i wielorazowe wyposażone w technologie RFID | Tak |  |
| 9 | Czytnik RFID (rozpoznawanie drenów za pomocą fal radiowych) zamontowany przy rolce w torze napływu | Tak |  |
| 10 | Możliwość stosowanie drenów jedno i wielorazowych | Tak |  |
| 11 | Możliwość zamontowania na pionowych wysięgnikach na worki za pomocą dedykowanego uchwytu uniwersalnego z tyłu pompy | Tak |  |
| 12 | Wymiary urządzenia: szer.: 210mm x wys.: 150mm x głęb.: 260mm (+/- 3mm) | Tak |  |
| 13 | Maksymalna głośność urządzenia < 80dB | Tak |  |
| XIII | UCHWYT MOCUJĄCY DO WÓZKA APARATUROWEGO DO BUTLI GAZOWEJ |  |  |
| 1 | O pojemności 20/50 L. z pasem zabezpieczającym | Tak |  |
| XIV | PRZEWÓD WYSOKOCIŚNIENIOWY DO GAZU CO2 |  |  |
| 1 | Wąż wysokociśnieniowy | Tak |  |
| 2 | Centralne zasilanie gazem: AGA | Tak |  |
| 3 | Długość: 5 m | Tak |  |

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ

PROJEKT UMOWY NR ... ……………….. ..

zamówienie w trybie podstawowym art. 275 ustawy Prawo zamówień publicznych

| dotyczy: | …………………………………………. |
| --- | --- |

Umowa zawarta w dniu ………............ roku w Koszalinie, pomiędzy:

Szpitalem Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie

ul. Tytusa Chałubińskiego 7, 75 – 581 Koszalin

NIP: 669-10-44-410, REGON: 330006292, BDO: 000008455, KRS: 0000006505

reprezentowanym przez Dyrektora – Piotra Sołtysińskiego

zwanym dalej Zamawiającym, Stroną

a

…………..

ul. ……… .., ..-… …………..

NIP: ……………….., REGON: ……………, KRS: ………………

reprezentowanym przez: .................................................................................

zwanym dalej Wykonawcą, Stroną

Działając na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2026.793 t.j.) (dalej: „ustawa Pzp”) po wyczerpaniu procedury przewidzianej dla trybu podstawowego zawarto umowę następującej treści:

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

- Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży i dostarczenia Zamawiającemu

- Część nr : ………………

- Część nr: ………………

- (w dalszej części umowy zwanego „sprzętem”) za cenę i w ilości jak w formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy i będącej integralną częścią umowy.

- Wartość umowy wynosi netto: ……….. zł, brutto: …… zł., w tym:

- Część nr: ………..netto, ………..brutto,

- Część nr: ………..netto, ………..brutto.

    - Wykonawca poniesie koszt:

  - Dostarczenia sprzętu do Zamawiającego;

  - Montażu i uruchomienia sprzętu;

  - Przeszkolenia personelu w zakresie obsługi;

  - Ubezpieczenia sprzętu na czas dostawy;

- Dostawa sprzętu nastąpi w terminie do ………… - po wcześniejszym ustaleniu miejsca dostawy z: ………….. , tel. …………………………..

- Wykonawca oświadcza, że jest profesjonalnym podmiotem, który w ramach prowadzonej działalności spełnia warunki niezbędne do wykonania przedmiotu umowy oraz posiada wystarczające wiedzę, doświadczenie i kompetencje, a także dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania umowy.

- Strony zobowiązują się współdziałać przy wykonaniu umowy w celu należytej realizacji zamówienia.

§ 2

  - Na zakupiony sprzęt Wykonawca udziela …. miesięcznej gwarancji podstawowej, oraz … miesięcznej gwarancji na sterylizację i zobowiązuje się do wykonania nieodpłatnego serwisu gwarancyjnego.

  - W okresie gwarancji w przypadku wystąpienia awarii dostawa sprzętu zastępczego nastąpi do 7 dni od zgłoszenia.

  - Po upływie okresu gwarancji istnieje możliwości podpisania umowy serwisowej określającej szczegółowo warunki przeglądów i napraw pogwarancyjnych.

  - Maksymalna liczba napraw gwarancyjnych uprawniająca do wymiany elementu na nowy: 3 tego samego elementu.

  - Okresowe przeglądy techniczne z niezbędnymi testami w cenie dostawy – minimum raz w roku przez okres trwania gwarancji lub częściej, jeśli wymaga tego zalecenie dostawcy/producenta, przy czym ostatni przegląd należy przeprowadzić w miesiącu kończącym okres gwarancji.

  - Okresowe przeglądy techniczne należy zakończyć stosownym certyfikatem lub protokołem serwisowym.

  - Okresowe przeglądy techniczne odbywać się będą w miejscu użytkownika.

  - Za terminowość wykonywanych przeglądów w okresie gwarancji odpowiedzialny jest Wykonawca.

  - Koszty transportu sprzętu w przypadku konieczności jego wysyłki w trakcie okresie gwarancji ponosi Wykonawca.

  - Czas przystąpienia do naprawy - 48 godzin od zgłoszenia.

§ 3

- Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 1 ust. 2 umowy, zostanie udokumentowane jedna fakturą VAT wystawioną po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy.

- Wartość umowy, o której mowa w § 1 ust. 2 umowy zostanie spłacona Wykonawcy w 6 comiesięcznych równych ratach po …… zł netto, aż do całkowitej spłaty.

- Płatność pierwszej raty nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu.

- Faktury ustrukturyzowane dokumentujące transakcje, będą wystawiane i przesyłane przez Wykonawcę oraz odbierane przez Zamawiającego wyłącznie za pośrednictwem KSeF. W przypadku wystąpienia awarii Krajowego Systemu e-Faktur po stronie systemu, potwierdzonej komunikatem udostępnionym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, uniemożliwiającej wystawienie faktury ustrukturyzowanej w KSeF, na czas trwania przeszkody faktury będą wystawiane w formie elektronicznej jako pliki PDF i przesyłane z adresu e-mail: ………………na adres e-mail: faktury@swk.med.pl .

- Zamawiający wymaga, aby faktura za dostarczony sprzęt była opisana numerem realizowanej umowy.

§ 4 części

- Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy kar umownych w następujących przypadkach i wysokości:

- za przekroczenie terminu dostawy, o którym mowa w § 1 ust. 4 w wysokości 1% wartości umowy netto określonej w § 1 ust. 2 dla części, której dotyczy, za każdy dzień zwłoki,

- za odstąpienie od umowy którejkolwiek ze Stron z winy Wykonawcy w wysokości 10% wartości umowy netto, określonej w § 1 ust. 2 dla części, której dotyczy.

- Łączna wysokość kar umownych naliczonych zgodnie z ust. 1, ograniczona jest do 20% wartości umowy netto, określonej w § 1 ust. 2.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłoszenia Wykonawcy żądania odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej, na zasadach ogólnych.

- Zapłata kar umownych następuje na pisemne wezwanie Zamawiającego w terminie 10 dni od dnia otrzymania wezwania.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzeń należnych Wykonawcy.

§ 5

Zmiana wierzyciela dokonana bez zgody podmiotu tworzącego Zamawiającego jest nieważna.

§ 6

- Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;

- Każda ze Stron może odstąpić od umowy w przypadkach ustawowego prawa odstąpienia wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku istotnie nienależytego jej wykonywania przez Wykonawcę, po uprzednim pisemnym wezwaniu do zaprzestania naruszeń lub wykonania określonych działań pod rygorem odstąpienia od umowy i wyznaczeniu dodatkowego, odpowiedniego terminu na usunięcie naruszeń lub podjęcie określonych działań.

- Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone drugiej Stronie na piśmie, pod rygorem nieważności, z podaniem uzasadnienia, w terminie do 3 miesięcy od zaistnienia podstawy do odstąpienia od umowy.

§ 7

- Wykonawca wraz ze sprzętem dostarczy:

- Wymagane prawem dokumenty właściwe dla przedmiotu zamówienia w celu jego uruchomienia i eksploatacji.

- Wypełniony paszport techniczny danego sprzętu.

- Instrukcję bhp sprzętu w języku polskim.

- Instrukcję obsługi sprzętu w języku polskim.

- Zbiorcze zestawienie dostarczonego sprzętu zawierające: nazwę, typ, producent, rok produkcji, numer fabryczny.

- Uruchomienie sprzętu oraz przeszkolenie personelu nastąpi protokolarnie w terminie uzgodnionym z Kupującym, przy czym okres gwarancji liczony będzie od dnia uruchomienia sprzętu i przeszkolenia personelu, zgodnie z protokołem odbioru zawierającym:

- Nazwę i typ sprzętu;

- Numer fabryczny sprzętu;

- Rok produkcji sprzętu;

- Producent;

- Data uruchomienia;

- Listę przeszkolonych pracowników;

- Odnotowanie przekazania instrukcji obsługi dla personelu obsługującego.

- Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa, które zgodnie z instrukcją używania wyrobu nie mogą być wykonywane przez użytkownika (zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych Dz.U.2022.974 t.j.)

- Wykaz dostawców specjalnych części zamiennych i materiałów, części zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych określonych przez wytwórcę wyrobu (zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych Dz.U.2022.974 t.j.).

§ 8

- Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w umowie, w przypadku zaistnienia okoliczności, niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy:

- Dopuszczalna jest zmiana terminu w przypadku, gdy:

- nastąpi zmiana obowiązujących przepisów prawa lub umowy dotacyjnej mających wpływ na termin realizacji umowy;

- wystąpią warunki siły wyższej, które uniemożliwiły wykonanie umowy w dotychczas ustalonym terminie;

– termin wykonania umowy może ulec zmianie o czas, o jaki wyżej wskazane okoliczności wpłynęły na termin wykonania umowy przez Wykonawcę, to jest uniemożliwiły Wykonawcy terminową realizację przedmiotu umowy;

- Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu umowy polegająca na zastąpieniu sprzętu wymienionego w § 1 ust. 1 umowy innym sprzętem, pod warunkiem zachowania minimalnych parametrów i pierwotnego przeznaczenia zastępowanego sprzętu, w przypadku:

- gdy w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego możliwe będzie dostarczenie przedmiotu zamówienia uwzględniającego najbardziej aktualne i adekwatne rozwiązania techniczne lub technologiczne;

- gdy z powodu zmiany obowiązujących przepisów prawa konieczne okaże się zastąpienie sprzętu wymienionego § 1 ust. 1 innym sprzętem,

- zaprzestania produkcji sprzętu wymienionego w § 1 ust. 1 przez jego producenta.

- Zmiana wynagrodzenia może nastąpić w przypadku:

- urzędowej zmiany stawki podatku VAT na dostarczony sprzęt,

- spełnienia się innych okoliczności uprawniających do zmiany umowy, o których mowa w ust. 1 i jeżeli mają one wpływ na wysokość wynagrodzenia. W takim wypadku zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna w zakresie, w jakim zmiany te mają wpływ na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 9

Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 11

Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy, Strony poddadzą rozstrzygnięciu właściwemu rzeczowo Sądowi w Koszalinie.

§ 12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Załączniki do umowy:

- Formularz ofertowy.

- Opis przedmiotu zamówienia.

- Wykaz dostawców specjalnych części zamiennych.

- Wykaz podmiotów upoważnionych do wykonywania czynności serwisowych.

| WYKONAWCA: | ZAMAWIAJĄCY: |
| --- | --- |

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SWZ

Zamawiający:

Szpital Wojewódzki

im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie

ul. Tytusa Chałubińskiego 7

75-581 Koszalin

Wykonawca:

………………………………………………

……………………………

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 125 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wieże laparoskopowe” oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust 1 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….……………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: …………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWZ

Zamawiający:

Szpital Wojewódzki

im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie

ul. Tytusa Chałubińskiego 7

75-581 Koszalin

Wykonawca:

………………………………………………

……………………………

Oświadczenie Wykonawcy

o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w zakresie podstaw wykluczenia 
z postępowania wskazanych przez Zamawiającego

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wieże laparoskopowe” oświadczam, że informacje zawarte w oświadczeniu składanym na podstawie art. 125 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych dotyczącym braku przesłanek wykluczenia z postępowania złożonym wraz z ofertą w przedmiotowym postępowaniu, są nadal aktualne.

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SWZ

Zamawiający:

Szpital Wojewódzki

im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie

ul. Tytusa Chałubińskiego 7

75-581 Koszalin

Wykonawca:

………………………………………………

……………………………

Oświadczenie Wykonawcy

o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składane na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wieże laparoskopowe” oświadczam, że Wykonawca …………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę) nie należy/należy* do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą lub Wykonawcami, którzy w terminie złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu.

*niepotrzebne skreślić