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	SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SWZ)

	

	TYTUŁ POSTĘPOWANIA:

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE NA POTRZEBY CENTRALNEJ STERYLIZATORNI 
I ODDZIAŁU OKULISTYKI

	

	NUMER POSTĘPOWANIA:
	TP.382.080.2026 MB

	PODSTAWA PRAWNA:
	Ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2026.793 t.j.), zwana dalej ustawą Pzp

	

	Zatwierdził, dnia 17.07.2026 r. 



Z-ca Dyrektora ds. Techniczno – Administracyjnych
mgr inż. Marcin Podleśny

Szpital Wojewódzki 
im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie


	DZIAŁ I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO



Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie
ul. Tytusa Chałubińskiego 7, 75 – 581 Koszalin
NIP: 669-10-44-410; REGON:330006292; BDO: 000008455
tel. 94 34 88 151, e-mail: sekretariat@swk.med.pl
strona internetowa: www.swk.med.pl
Reprezentowany przez Piotra Sołtysińskiego – Dyrektora

	DZIAŁ II. STRONA INTERNETOWA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA



1. [bookmark: _Hlk120704729]Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a46dc4bc-5ce8-4b3e-b203-a960d183562e 
Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).
2. Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:
ocds-148610-a46dc4bc-5ce8-4b3e-b203-a960d183562e
3. Dodatkowo Zamawiający zamieszcza informacje bezpośrednio związane z postępowaniem na stronie internetowej www.swk.med.pl.

	DZIAŁ III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA



Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

	DZIAŁ IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA



1. [bookmark: _Hlk120704752]Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Centralnej Sterylizatorni i Oddziału Okulistyki.

2. Nazwa i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) - 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne 

3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisujący potrzeby Zamawiającego został zawarty w załączniku nr 2 do SWZ.

4. Prawo opcji.
Podane w formularzu oferty ilości służą tylko do celów porównania ofert. Ostateczna wartość przedmiotu umowy zostanie określona na podstawie faktycznej ilości zamówienia, wynikającej z faktycznego zapotrzebowania zamawiającego, pomnożonej przez cenę jednostkową z zastrzeżeniem, że minimalny poziom realizacji umowy nie będzie mniejszy niż 50% jej maksymalnej wartości.
Jednocześnie Zamawiający, w ramach zastosowanego prawa opcji, zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości poszczególnych pozycji, będących przedmiotem umowy o udzielenie zamówienia, pod warunkiem nieprzekroczenia jej maksymalnej wartości.

5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:
1) Część nr 1 – Włóknina sterylizacyjna
2) Część nr 2 – Osłonki na naroża tac sterylizacyjnych
3) Część nr 3 – Testy symulacyjne Bowie-Dick
4) Część nr 4 – Wskaźniki chemiczne do kontroli wsadu w procesie sterylizacji parą wodną
5) Część nr 5 – Zestaw wskaźnikowy do monitorowania skuteczności mycia sztywnych narzędzi rurowych
6) Część nr 6 – Materiały opakowaniowe i absorpcyjne
7) Część nr 7 – Testy do kontroli poprawnej pracy zgrzewarek
8) Część nr 8 – Akcesoria do czyszczenia i oznaczania zestawów narzędziowych
9) Część nr 9 – Rękawy papierowo foliowe
10) Część nr 10 – Materiały eksploatacyjne do systemu dokumentacji T-DOC
11) Część nr 11 – Taśma samoprzylepna do sterylizacji parowej
12) Część nr 12 – Wskaźniki do monitorowania procesów sterylizacji
13) Część nr 13 – Testy do wykrywania pozostałości zanieczyszczeń białkowych
14) Część nr 14 – Testy do kontroli procesów dekontaminacji wyrobów medycznych
15) Część nr 15 – Wskaźniki do kontroli sterylizacji
16) Część nr 16 – Środki do mycia i dezynfekcji w myjniach dezynfektorach
17) Część nr 17 – Papier krepowy do sterylizacji
18) Część nr 18 – Kaseta do sterylizatora plazmowego 100 NX
19) Część nr 19 – Rękawy bez celulozy do sterylizacji nadtlenkiem wodoru
20) Część nr 20 – Czyściki do czyszczenia narzędzi chirurgicznych

6. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, kilka lub wszystkie części zamówienia.

	DZIAŁ V. INFORMACJE O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH



1. [bookmark: _Hlk120704794]Zamawiający wymaga złożenia, wraz z ofertą, której wzór stanowi załącznik nr 1 do SWZ, przedmiotowych środków dowodowych – na potwierdzenie zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, takich jak:
1. poświadczony przez Wykonawcę opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 do SWZ;
1. próbki dostawy zgodne ze złożoną ofertą w celu porównania z opisem przedmiotu zamówienia:
1. Część nr 1 – poz. 1 – 1 sztuka; poz. 5 – 1 sztuka
1. Część nr 2 – 1 sztuka
1. Część nr 3 – poz. 1 – 1 sztuka
1. Część nr 4 – poz. 1 – 1 sztuka
1. Część nr 5 – poz. 1 – 1 sztuka (nie zestaw)
1. Część nr 6 – poz. 1 – 1 sztuka
1. Część nr 7 – poz. 1 – 1 sztuka; poz. 2 – 1 sztuka
1. Część nr 8 – poz. 1 – 1 sztuka; poz. 2 – 1 sztuka; poz. 3 – 1 sztuka, poz. 4 – 1 sztuka 
1. Część nr 9 – poz. 5 – 1 mb; poz. 9 – 1 mb
1. Część nr 10 – poz. 1  - 1 sztuka
1. Część nr 11 – poz. 1 – 1 rolka; poz. 2 – 1 rolka
1. Część nr 12 – poz. 1 – 1 sztuka; poz. 2 – 1 sztuka; poz. 3 – 1 sztuka; poz. 4 – 1 sztuka
1. Część nr 13 – poz. 1 – 1 sztuka
1. Część nr 14 – poz. 1 – 1 sztuka; poz. 2 – 1 sztuka
1. Część nr 15 – poz. 1 – 1 sztuka; poz. 2 – 1 sztuka
1. Część nr 16 – od poz. 1 do poz. 10 – katalog; poz. 11 – 1 sztuka; poz. 12 – 1 sztuka
1. Część nr 17 – poz. 1 – 1 arkusz; poz. 6 – 1 arkusz
1. Część nr 18 – poz. 1 – katalog; poz. 2 – 1 rolka; poz. 3 – 1 sztuka
1. Część nr 19 – poz. 1 – 1 mb; poz. 5 – 1 mb
1. Część nr 20 – poz. 1 – katalog; poz. 2 – katalog
- pozycje dotyczą Formularza Ofertowego
1. dokumenty potwierdzające parametry przedmiotu zamówienia (katalog lub folder lub ulotka informacyjna lub prospekt, itp.);
1. [bookmark: _GoBack]oświadczenie o posiadaniu wszystkich wymaganych (zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych) dokumentów dopuszczających do obrotu i używania na terenie RP (deklaracja zgodności, certyfikat CE) oraz Oświadczenie o niezwłocznym przedłożeniu ww. dokumentów na każde wezwanie Zamawiającego zarówno w trakcie trwania postępowania jak i po jego zakończeniu (dotyczy wyrobów medycznych);
1. dokument  potwierdzający parametry wytrzymałościowe oraz spełnienie norm PN EN 868-2 oraz PN EN ISO 11607-1 lub równoważnych;
1. dokument potwierdzający spełnienie norm PN EN 868-5 oraz PN EN ISO 11607-1 i 2 lub równoważnych; 
1. dokument potwierdzający spełnienie norm PN EN 285 i PN EN ISO 11140-4 lub równoważnych;
1. dokument potwierdzający spełnienie normy PN EN ISO 15883-1 lub równoważnej;
1. dokument potwierdzający spełnienie normy PN EN ISO 11140-1 lub równoważnej;
1. dokument potwierdzający spełnienie normy PN EN ISO 868-2 lub równoważnej;
1. dokument potwierdzający spełnienie normy PN-EN ISO 14937 lub równoważnej;
1. dokument potwierdzający spełnienie norm PN EN 868-5 oraz PN EN ISO 11607-1 lub równoważnych;
1. karta charakterystyki;
1. ulotki informacyjne producenta; 
1. dokument potwierdzający, iż oferowane detergenty są kompatybilne, były przetestowane w myjniach dezynfektorach firmy Getinge;
1. w przypadku środków dezynfekcyjnych zarejestrowanych jako produkt biobójczy – aktualny dokument potwierdzający wpis do rejestru produktu biobójczego i pozwolenie na obrót produktem wydane przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (lub Ministra Zdrowia);
1. dokumenty potwierdzające zgodność w zakresie spektrum działania dla środków dezynfekcyjnych dla obszaru medycznego - w celu potwierdzenia skuteczności działania bójczego środka dezynfekcyjnego (wymaga się, aby był to wyrób medyczny lub produkt biobójczy) należy załączyć dokumenty potwierdzające skuteczność bójczą na podstawie wykonanych badań (Faza 2, etap 1 i 2) oznaczających, iż przedmiot zamówienia został przebadany na organizmach testowych w zakresie działania: B, Tbc, F, V, S i odpowiada Normom Europejskim dotyczącym obszaru medycznego lub Normom Polskim obszaru medycznego lub dokumenty potwierdzające wymaganą w SIWZ skuteczność bójczą w obszarze medycznym popartą wykonanymi badaniami w uznanych opiniotwórczych laboratoriach z terenu Unii Europejskiej, reprezentatywnych dla obszaru medycznego.
Zastosowane w SWZ skróty spektrum działania oznaczają:
B – działanie bakteriobójcze,
Tbc – działanie prątkobójcze,
F – działanie grzybobójcze,
V – działanie wirusobójcze,
S – działanie sporobójcze
Uwaga:
· dokumenty wymienione w punkcie 3, 4 dotyczą wszystkich wyrobów medycznych;
· dokumenty wymienione w punkcie 17 dotyczą części nr 16 pkt 3, 4, 6, 7;
· dokumenty wymienione w punkcie 5 dotyczą części nr 1;
· dokumenty wymienione w punkcie 6 dotyczą części nr 9;
· dokumenty wymienione w punkcie 7 dotyczą części nr 12;
· dokumenty wymienione w punkcie 8 dotyczą części nr 13;
· dokumenty wymienione w punkcie 9 dotyczą części nr 15;
· dokumenty wymienione w punkcie 10 dotyczą części nr 17;
· dokumenty wymienione w punkcie 11 dotyczą części nr 18;
· dokumenty wymienione w punkcie 12 dotyczą części nr 19;
· dokumenty wymienione w punkcie 13, 14, 15, 16 dotyczą części nr 16;
· dokumenty wymienione w punkcie 17 dotyczą części nr 16 pkt 3, 4, 6, 7.

1. Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeżeli potwierdzają, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania.

1. Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

1. Zamawiający nie wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub gdy mimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

1. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

	DZIAŁ VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA



[bookmark: _Hlk120704810]Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w terminie 12 miesięcy od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

	DZIAŁ VII. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO



1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej SWZ.
2. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SWZ oraz danych zawartych w ofercie.
3. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 3 do SWZ.

	
DZIAŁ VIII. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ WYMAGANIA TECHNICZNE DLA DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH ORAZ ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ



1. [bookmark: _Hlk120705171]W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl .
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z wykonawcami:
Pani Magdalena Bułło, tel. 94 34 88 104, e-mail: magdalena.bullo@swk.med.pl
4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
5. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
6. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
7. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki.
W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
8. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
9. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 oraz z 2021 r. poz. 1655) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
10. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
11. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
12. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
13. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
14. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
15. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu 22 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
16. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: magdalena.bullo@swk.med.pl (nie dotyczy składania ofert).

	
DZIAŁ IX. INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI W INNY SPOSÓB NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ



1. [bookmark: _Hlk120705244]W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, na mocy art. 65 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp, Wykonawca przedstawi próbki wskazane w Dziale V SWZ.
2. Próbki wskazane w ust. 1 należy przesłać na adres siedziby Zamawiającego:

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie
ul. Tytusa Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin
Dział Zamówień Publicznych, Budynek C2, pokój 3.4

	
DZIAŁ X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ



[bookmark: _Hlk120705255]Wykonawca jest związany ofertą do dnia 25.08.2026 r. 

	DZIAŁ XI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY



1. Przygotowanie oferty:
1) Wraz z ofertą, której wzór stanowi załącznik nr 1 do SWZ wykonawca składa:
a) [bookmark: _Hlk120705374][bookmark: _Hlk104374700][bookmark: _Hlk120705344]poświadczony przez Wykonawcę opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 do SWZ;
b) próbki dostawy wskazane w Dziale V SWZ;
c) dokumenty potwierdzające parametry przedmiotu zamówienia (strony katalogu lub foldery lub ulotki informacyjne lub prospekty, itp.);
d) oświadczenie o posiadaniu wszystkich wymaganych (zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych) dokumentów dopuszczających do obrotu i używania na terenie RP (deklaracja zgodności, certyfikat CE) oraz Oświadczenie o niezwłocznym przedłożeniu ww. dokumentów na każde wezwanie Zamawiającego zarówno w trakcie trwania postępowania jak i po jego zakończeniu (dotyczy wyrobów medycznych);
e) dokument wydany przez producenta zawierający charakterystykę wytrzymałościową, potwierdzający parametry wytrzymałościowe oraz spełnienie norm PN EN 868-2 oraz PN EN ISO 11607-1 lub równoważnych;
f) dokument potwierdzający spełnienie normy PN EN 868-5 oraz PN EN ISO 11607-1 i 2 lub równoważnych;
g) dokument potwierdzający spełnienie norm PN EN 285 i PN EN ISO 11140-4 lub równoważnych;
h) dokument potwierdzający spełnienie normy PN EN ISO 15883-1 lub równoważnej;
i) dokument potwierdzający spełnienie normy PN EN ISO 11140-1 lub równoważnej;
j) dokument wydany przez producenta potwierdzający spełnienie normy PN EN ISO 868-2 lub równoważnej;
k) dokument potwierdzający spełnienie normy PN-EN ISO 14937 lub równoważnej;
l) dokument potwierdzający spełnienie norm PN EN 868-5 oraz PN EN ISO 11607-1 lub równoważnych
m) karta charakterystyki;
n) ulotki informacyjne producenta; 
o) dokument potwierdzający, iż oferowane detergenty są kompatybilne, były przetestowane w myjniach dezynfektorach firmy Getinge;
p) w przypadku środków dezynfekcyjnych zarejestrowanych jako produkt biobójczy – aktualny dokument potwierdzający wpis do rejestru produktu biobójczego i pozwolenie na obrót produktem wydane przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (lub Ministra Zdrowia);
q) dokumenty potwierdzające zgodność w zakresie spektrum działania dla środków dezynfekcyjnych dla obszaru medycznego - w celu potwierdzenia skuteczności działania bójczego środka dezynfekcyjnego (wymaga się, aby był to wyrób medyczny lub produkt biobójczy) należy załączyć dokumenty potwierdzające skuteczność bójczą na podstawie wykonanych badań (Faza 2, etap 1 i 2) oznaczających, iż przedmiot zamówienia został przebadany na organizmach testowych w zakresie działania: B, Tbc, F, V, S i odpowiada Normom Europejskim dotyczącym obszaru medycznego lub Normom Polskim obszaru medycznego lub dokumenty potwierdzające wymaganą w SIWZ skuteczność bójczą w obszarze medycznym popartą wykonanymi badaniami w uznanych opiniotwórczych laboratoriach z terenu Unii Europejskiej, reprezentatywnych dla obszaru medycznego.
Zastosowane w SWZ skróty spektrum działania oznaczają:
B – działanie bakteriobójcze,
Tbc – działanie prątkobójcze,
F – działanie grzybobójcze,
V – działanie wirusobójcze,
S – działanie sporobójcze
r) [bookmark: _Hlk101432990]oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postepowania, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ,
s) pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę - jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika bezpośrednio z dokumentów rejestrowych; pełnomocnictwo udzielone liderowi/wspólnikowi w przypadku złożenia oferty wspólnej (konsorcjum) lub przez spółki cywilne. Pełnomocnictwo powinno być złożone w formie oryginału w takiej samej formie jak składana oferta tj. w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź też opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
Uwaga: 
Przedmiotowe środki należy złożyć zgodnie z Działem V SWZ.

2) Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
3) Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę, pod rygorem odrzucenia oferty.
4) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
5) Ofertę oraz wszystkie załączniki składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz innymi przepisami prawa.
6) Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne. Umocowanie prawne należy dołączyć w sposób określony w pkt 5.
7) Zamawiający nie jest podmiotem wykonującym zadania z zakresu administracji publicznej i nie wymaga dokonania opłaty skarbowej, związanej z udzielonym pełnomocnictwem osoby do reprezentowania Wykonawcy.
8) Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane.

2. Oferta wspólna. W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta musi spełniać następujące warunki: 
1) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2) Oferta winna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika.
3) Upoważnienie do pełnienia funkcji pełnomocnika wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów - należy załączyć je do oferty.
4) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego w SWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5) Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.

	DZIAŁ XII. SPOSÓB SKŁADANIA OFERT


[bookmark: _Hlk120705448]
1. Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy „Formularza ofertowego”, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”.
2. Następnie wykonawca powinien pobrać „Formularz ofertowy”, zapisać go na dysku komputera użytkownika, uzupełnić danymi wymaganymi przez Zamawiającego i ponownie zapisać na dysku komputera użytkownika oraz podpisać odpowiednim rodzajem podpisu elektronicznego, zgodnie z ust. 6.
3. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików.
4. Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany „Formularz oferty” w pierwszym polu („Wypełniony formularz oferty”). W kolejnym polu („Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”) wykonawca dodaje pozostałe pliki stanowiące ofertę lub składane wraz z ofertą.
5. Jeżeli wraz z ofertą składane są dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Zarówno załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa jak i uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa należy dodać w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”.
6. Formularz ofertowy podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (elektronicznym). Rekomendowanym wariantem podpisu jest typ wewnętrzny. Podpis formularza ofertowego wariantem podpisu w typie zewnętrznym również jest możliwy, tylko w tym przypadku, powstały oddzielny plik podpisu dla tego formularza należy załączyć w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”. 
Pozostałe dokumenty wchodzące w skład oferty lub składane wraz z ofertą, które są zgodne z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby opatrzone podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę” dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
7. System sprawdza, czy złożone pliki są podpisane i automatycznie je szyfruje, jednocześnie informując o tym wykonawcę. Potwierdzenie czasu przekazania i odbioru oferty znajduje się w Elektronicznym Potwierdzeniu Przesłania (EPP) i Elektronicznym Potwierdzeniu Odebrania (EPO). EPP i EPO dostępne są dla zalogowanego Wykonawcy w zakładce „Oferty/Wnioski”.
8. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
9. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. Wykonawca wycofuje ofertę w zakładce „Oferty/wnioski” używając przycisku „Wycofaj ofertę”.
10. Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB.
11. Sposób złożenia oferty udostępniony został pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=8ihhyn5f_rA .

	DZIAŁ XIII. TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT



1. [bookmark: _Hlk120705521]Termin składania ofert
Oferty należy przesłać do dnia 27.07.2026 r. do godz. 10:00

2. Termin otwarcia ofert
1) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.07.2026 r., o godz. 10:30
2) Otwarcie ofert nie jest jawne. Zamawiający nie przewiduje uczestnictwa przedstawicieli wykonawcy oraz innych osób w sesji otwarcia ofert.
3) W przypadku awarii systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.
4) Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
5) Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

	DZIAŁ XIV. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA



1. [bookmark: _Hlk104374876]Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę na podstawie przesłanek, o których mowa w art. 108 ustawy Pzp:
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) [bookmark: _Hlk199416398]udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2023 r. poz. 2048 oraz z 2024 r. poz. 1166) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 930),
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1745),
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;
3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji w szczególności, jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty lub oferty częściowe, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty niezależnie od siebie;
6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. [bookmark: _Hlk101433323]Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą” wyklucza się również:
1) [bookmark: _Hlk199416444]wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124, z późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295 i 1598 oraz z 2024 r. poz. 619, 1685 i 1863), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

	DZIAŁ XV. SPOSÓB OBLICZENIA CENY



1. [bookmark: _Hlk102050295]Cena oferty musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.
2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.
3. Cena może być tylko jedna.
4. Cena (cena brutto/wartość brutto) = ilość x cena jednostkowa netto + wartość VAT.

	DZIAŁ XVI. KRYTERIA OCENY OFERTY



1. [bookmark: _Hlk103339103]Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

	[bookmark: _Hlk120705548]LP
	KRYTERIUM
	PKT
	SPOSÓB OBLICZANIA

	1
	Cena
	100
	Najniższa cena spośród ważnych ofert
---------------------------------------------------- X 100
Cena badanej oferty



2. Wynik:
Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

	DZIAŁ XVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO



Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawca zobowiązany będzie do:
a) przedstawienia pełnomocnictwa osoby upoważnionej do zawarcia umowy;
b) jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, do przedstawienia kopii umowy regulującej ich współpracę.

	DZIAŁ XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY



0. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

0. Postępowanie skargowe
1) Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
2) W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

0. Szczegółowe informacje na temat środków ochrony prawnej znajdują się w ustawie Pzp w Dziale IX.

	
DZIAŁ XIX. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU



Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.

	
DZIAŁ XX. WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH



1.1. [bookmark: _Hlk104374980]Do oferty wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego w Dziale XIV SWZ.
1.2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1.1., Wykonawca składa na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.
1.3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1.1., stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, odpowiednio na dzień składania ofert.
1.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w ust. 1.1., składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
1.5. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1.1., także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi następujące dokumenty:
1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej stanowiące załącznik nr 6 do SWZ;
2) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 6 ustawy Pzp oraz w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego stanowiące załącznik nr 5 do SWZ.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4. Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.
5. Wykonawca może, zamiast odpowiednich podmiotowych środków dowodowych wymaganych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania, złożyć certyfikat wykonawcy zamówień publicznych, zwanym dalej „certyfikatem”, o którym mowa w art. 124 ust. 2 ustawy Pzp, potwierdzający udzielenie certyfikacji odpowiednio w zakresie niepodlegania wykluczeniu lub zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia. 
6. W przypadku posługiwania się certyfikatem, o którym mowa w ust. 5, wykonawca wskazuje w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składanym wraz z ofertą, że będzie posługiwał się certyfikatem, oraz podaje numer i oznaczenie certyfikatu, nazwę podmiotu certyfikującego, okres ważności certyfikacji oraz zakres, w jakim certyfikat ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia z postępowania. 
7. Wykonawca składa certyfikat wraz z podmiotowymi środkami dowodowymi na wezwanie Zamawiającego.
8. Certyfikat zastępuje odpowiednie podmiotowe środki dowodowe wyłącznie w zakresie, w jakim z jego treści wynika potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania określonych w niniejszej SWZ. Jeżeli certyfikat obejmuje wyłącznie część braku podstaw wykluczenia z postępowania, wykonawca jest obowiązany wykazać pozostały zakres zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ.
9. Zamawiający dokonuje oceny skuteczności certyfikatu z uwzględnieniem zakresu certyfikacji, okresu jej ważności, statusu certyfikacji ujawnionego w bazie certyfikacji oraz zgodności certyfikatu z wymaganiami określonymi w niniejszej SWZ. 
10. W przypadku zawieszenia ważności certyfikacji albo utraty ważności certyfikatu w toku postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wzywa wykonawcę do złożenia, w wyznaczonym terminie, podmiotowych środków dowodowych w zakresie, w jakim certyfikat miał potwierdzać brak podstaw wykluczenia z postępowania. 
11. Złożenie certyfikatu nie wyłącza uprawnienia zamawiającego do żądania wyjaśnień w przypadkach przewidzianych przepisami ustawy Pzp oraz ustawy o certyfikacji wykonawców zamówień publicznych, w szczególności w razie powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do zakresu certyfikacji, jej aktualności albo zgodności certyfikatu z wymaganiami niniejszego postępowania.
12. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do zgodności certyfikatu ze stanem faktycznym, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia wyjaśnień. Jeżeli wyjaśnienia okażą się niewystarczające, Zamawiający poinformuje podmiot certyfikujący, który wydał certyfikat. W razie zawieszenia albo utraty ważności certyfikacji Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia podmiotowych środków dowodowych w zakresie, w jakim certyfikat miał potwierdzać brak podstaw wykluczenia z postępowania.
13. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą posłużyć się certyfikatem udzielonym im wspólnie wyłącznie w postępowaniu, w którym wspólnie ubiegają się o zamówienie. Certyfikat podmiotu udostępniającego zasoby może potwierdzać sytuację podmiotową tego podmiotu w zakresie objętym certyfikacją.

	
DZIAŁ XXI. WADIUM



Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

	DZIAŁ XXII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY



Zamawiający nie wymaga wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

	DZIAŁ XXIII. INFORMACJA I DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH



Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie, ul. Tytusa Chałubińskiego 7, 75 – 581 Koszalin;
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie jest Pani Anna Kobusińska, adres e-mail: sekretariat@swk.med.pl, telefon: 94 34 88 545;
3) [bookmark: _Hlk120705615]Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat kalendarzowych od dnia zakończenia realizacji umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

	DZIAŁ XXIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE



1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.
3. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej.
4. Rozliczenia między wykonawcą a zamawiającym prowadzone będą w PLN.
5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
6. Zamawiający nie stawia wymagań związanych z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, 1700 i 2140 oraz z 2023 r. poz. 240 i 641).

	DZIAŁ XXV. ZAŁĄCZNIKI



1. Formularz ofertowy.
1. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Projekt umowy.
1. Wzór oświadczenia składanego na podstawie art. 125 ustawy Pzp. dotyczące przesłanek wykluczenia 
z postępowania.
1. Wzór oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa 
w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.
	SWZ
	TP.382.080.2026 MB

	
	



1. Wzór oświadczenia w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
	Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie
	

	ul. Tytusa Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin
	3



ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa postępowania: Materiały eksploatacyjne na potrzeby Centralnej Sterylizatorni i Oddziału Okulistyki

Zamawiający:
Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie
ul. Tytusa Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin

1. Dane Wykonawcy:

	Nazwa Wykonawcy:
	...............................................................................................................................

	[bookmark: _Hlk92184812]Adres siedziby Wykonawcy:
	...............................................................................................................................

	ID techniczne Wykonawcy
(z Platformy E-zamowienia):
	...............................................................................................................................

	[bookmark: _Hlk92184823]Województwo:
	...............................................................................................................................

	KRS lub inny organ rejestrowy:
	...............................................................................................................................

	REGON, NIP:
	REGON:......................................................... NIP:......................................................................

	Wielkość przedsiębiorstwa*:
	1. mikroprzedsiębiorstwo; 2. małe przedsiębiorstwo; 3. średnie przedsiębiorstwo; 4. jednoosobowa działalność gospodarcza; 5. osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej; 6. żadne z powyższych. (właściwe podkreślić)

	Osoby upoważniona do kontaktu
	Imię i nazwisko …......................................; Tel. ....................................... Adres e-mail:.......................

	[bookmark: _Hlk92184861]Osoba/komórka odpowiedzialna za realizację umowy
	Imię i nazwisko …......................................; Tel. ....................................... Adres e-mail:.......................

	Nr rachunku bankowego:
	................................................................................................................................



2. Oświadczam, że:
1) akceptuję w całości wszystkie warunki zamówienia zawarte w SWZ;
2) składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SWZ, zgodnie z dokumentami zamówienia i projektem umowy;
3) cena oferty zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty;
4) akceptuję warunki płatności określone przez Zamawiającego w SWZ przedmiotowego postępowania;
5) jestem związany/a niniejszą ofertą do terminu wskazanego w Dziale XII SWZ;
6) przewiduję/nie przewiduję* powierzenie podwykonawcom .................................................................... realizacji zamówienia w zakresie …………….;
7) zapoznałem/am się z postanowieniami projektu umowy i zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
8) na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania będę / nie będę* posługiwał się certyfikatem wykonawcy zamówień publicznych, o którym mowa w art. 124 ust. 2 ustawy Pzp,
9) że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
* niepotrzebne skreślić.

3. [bookmark: _Hlk120705906]Oferuję dostawę, zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia:

	CZĘŚĆ NR 1 WŁÓKNINA STERYLIZACYJNA

	Lp
	Przedmiot zamówienia
	Rozmiar
	Producent, nr kat.
	Klasa wyrobu medycznego
	Ilość
	Jednostka miary
	Cena jedn. netto
	VAT w (%)
	Cena netto
	Cena brutto

	1
	Włóknina zielona
	60cm x 60cm
	
	
	1 500
	szt.
	
	
	
	

	2
	Włóknina zielona
	75cm x 75cm
	
	
	2 000
	szt.
	
	
	
	

	3
	Włóknina niebieska
	60cm x 60cm
	
	
	1 500
	szt.
	
	
	
	

	4
	Włóknina niebieska
	75cm x 75cm
	
	
	200
	szt.
	
	
	
	

	5
	Włóknina w arkuszach naprzemiennie pakowana niebieska/zielona
	100cm x 100cm
	
	
	9 000
	szt.
	
	
	
	

	6
	Włóknina w arkuszach naprzemiennie pakowana niebieska/zielona
	120cm x 120cm
	
	
	2 000
	szt.
	
	
	
	

	7
	Taśma samoprzylepna do sterylizacji o wysokiej przylepności
	1,8 cm do 1,9 cm x 50 m
	
	
	500
	szt.
	
	
	
	

	8
	Opakowania włókninowo - foliowe
	200 mm
	
	
	300
	mb
	
	
	
	

	9
	Opakowania włókninowo - foliowe
	420 mm
	
	
	600
	mb
	
	
	
	

	RAZEM
	
	



	CZĘŚĆ NR 2 OSŁONKI NA NAROŻA TAC STERYLIZACYJNYCH

	Lp
	Przedmiot zamówienia
	Producent, nr kat.
	Klasa wyrobu medycznego
	Ilość
	Jednostka miary
	Cena jedn. netto
	VAT w (%)
	Cena netto
	Cena brutto

	1
	Kartonowa osłonka na naroża tac sterylizacyjnych
	
	
	20 000
	szt.
	
	
	
	



	CZĘŚĆ NR 3 TESTY SYMULACYJNE BOWIE - DICK

	Lp
	Przedmiot zamówienia
	Producent, nr kat.
	Klasa wyrobu medycznego
	Ilość
	Jednostka miary
	Cena jedn. netto
	VAT w (%)
	Cena netto
	Cena brutto

	1
	Testy symulacyjne Bowie - Dicka
	
	
	1 500
	szt.
	
	
	
	

	2
	Przyrząd testowy
	
	
	1
	szt.
	
	
	
	

	RAZEM
	
	

	CZĘŚĆ NR 4 WSKAZNIKI CHEMICZNE DO KONTROLI WSADU W PROCESIE STERYLIZACJI PARĄ WODNĄ

	Lp
	Przedmiot zamówienia
	Producent, nr kat.
	Klasa wyrobu medycznego
	Ilość
	Jednostka miary
	Cena jedn. netto
	VAT w (%)
	Cena netto
	Cena brutto

	1
	Zintegrowany test do kontroli wsadu
	
	
	4 500
	szt.
	
	
	
	

	2
	Przyrząd testowy
	
	
	1
	szt.
	
	
	
	

	RAZEM
	
	



	CZĘŚĆ NR 5 ZESTAW WSKAŹNIKOWY DO MONITOROWANIA SKUTECZNOŚCI MYCIA SZTYWNYCH NARZĘDZI RUROWYCH

	Lp
	Przedmiot zamówienia
	Producent, nr kat.
	Klasa wyrobu medycznego
	Ilość
	Jednostka miary
	Cena jedn. netto
	VAT w (%)
	Cena netto
	Cena brutto

	1
	Zestaw wskaźnikowy do monitorowania skuteczności mycia sztywnych narzędzi rurowych (zestaw 25 szt.)
	
	
	12
	zestaw
	
	
	
	



	CZĘŚĆ NR 6 MATERIAŁY OPAKOWANIOWE I ABSORPCYJNE

	Lp
	Przedmiot zamówienia
	Rozmiar
	Producent, nr kat.
	Klasa wyrobu medycznego
	Ilość
	Jednostka miary
	Cena jedn. netto
	VAT w (%)
	Cena netto
	Cena brutto

	1
	Wkładka absorpcyjna do tac narzędziowych
	250 mm x 
300 mm
	
	
	16 000
	szt.
	
	
	
	

	2
	Wkładka absorpcyjna do tac narzędziowych
	300 mm x 
500 mm
	
	
	13 000
	szt.
	
	
	
	

	3
	Kombinacja dwuwarstwowego materiału opakowaniowego
	100 cm x 
100 cm
	
	
	1 000
	szt.
	
	
	
	

	RAZEM
	
	



	CZĘŚĆ NR 7 TESTY DO KONTROLI POPRAWNEJ PRACY ZGRZEWAREK

	Lp
	Przedmiot zamówienia
	Producent, nr kat.
	Klasa wyrobu medycznego
	Ilość
	Jednostka miary
	Cena jedn. netto
	VAT w (%)
	Cena netto
	Cena brutto

	1
	Test do kontroli poprawnej pracy zgrzewarek odwzorowujący typowy rękaw papierowo – foliowy
	
	
	1 300
	szt.
	
	
	
	

	2
	Test do kontroli poprawnej pracy zgrzewarek odwzorowujący opakowanie rękawów papierowo foliowych bez celulozy
	
	
	350
	szt.
	
	
	
	

	RAZEM
	
	



	CZĘŚĆ NR 8 AKCESORIA DO CZYSZCZENIA I OZNACZANIA ZESTAWÓW NARZĘDZIOWYCH

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Producent, nr kat.
	Klasa wyrobu medycznego
	Ilość
	Jednostka miary
	Cena jedn. netto
	VAT w (%)
	Cena netto
	Cena brutto

	1
	Szczotka do diatermii
	
	
	8
	szt.
	
	
	
	

	2
	Szczotka do czyszczenia uporczywych zanieczyszczeń
	
	
	12
	szt.
	
	
	
	

	3
	Dwustronna szczotka do czyszczenia narzędzi
	
	
	6
	szt.
	
	
	
	

	4
	Tabliczka ze stali kwasoodpornej, nakładana  na kosz siatkowy za pomocą klipsów, wielorazowego użytku, odporna na wysoką temperaturę 90mm x 30mm
	
	
	75
	szt.
	
	
	
	

	RAZEM
	
	



	CZĘŚĆ NR 9 RĘKAWY PAPIEROWO - FOLIOWE

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Rozmiar
	Producent, nr kat.
	Klasa wyrobu medycznego
	Ilość
	Jednostka miary
	Cena jedn. netto
	VAT w (%)
	Cena netto
	Cena brutto

	1
	Rękaw do sterylizacji bez fałdy
	50mm
	
	
	3 000
	mb
	
	
	
	

	2
	Rękaw do sterylizacji bez fałdy
	75mm
	
	
	6 000
	mb
	
	
	
	

	3
	Rękaw do sterylizacji bez fałdy
	100mm
	
	
	6 000
	mb
	
	
	
	

	4
	Rękaw do sterylizacji bez fałdy
	125mm
	
	
	6 000
	mb
	
	
	
	

	5
	Rękaw do sterylizacji bez fałdy
	150mm
	
	
	5 000
	mb
	
	
	
	

	6
	Rękaw do sterylizacji bez fałdy
	200mm
	
	
	5 000
	mb
	
	
	
	

	7
	Rękaw do sterylizacji bez fałdy
	250mm
	
	
	2 000
	mb
	
	
	
	

	8
	Rękaw do sterylizacji bez fałdy
	300mm - 320mm
	
	
	400
	mb
	
	
	
	

	9
	Rękaw do sterylizacji z fałdą
	75mm
	
	
	5 000
	mb
	
	
	
	

	10
	Rękaw do sterylizacji z fałdą
	100mm
	
	
	5 000
	mb
	
	
	
	

	11
	Rękaw do sterylizacji z fałdą
	150mm
	
	
	6 000
	mb
	
	
	
	

	12
	Rękaw do sterylizacji z fałdą
	200mm
	
	
	3 000
	mb
	
	
	
	

	13
	Rękaw do sterylizacji z fałdą
	250mm
	
	
	2 000
	mb
	
	
	
	

	14
	Rękaw do sterylizacji z fałdą
	300mm - 320mm
	
	
	500
	mb
	
	
	
	

	RAZEM
	
	



	CZĘŚĆ NR 10 MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE DO SYSTEMU DOKUMENTACJI T-DOC

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Rozmiar
	Producent, nr kat.
	Klasa wyrobu medycznego
	Ilość
	Jednostka miary
	Cena jedn. netto
	VAT w (%)
	Cena netto
	Cena brutto

	1
	Etykiety do systemu T-DOC do drukarek etykiet model Zebra S4M typu Sandwich
	-
	
	
	200 000
	szt.
	
	
	
	

	2
	Termotransferowa kalka woskowo żywiczna do drukarek etykiet model Zebra S4M
	450m x110mm
	
	
	22
	szt.
	
	
	
	

	3
	Taśma do drukarki Brother P touch 9700 lub równoważna
	24mm x 8m
	
	
	3
	szt.
	
	
	
	

	4
	Skaner kodów kreskowych
	-
	
	
	1
	szt.
	
	
	
	

	RAZEM
	
	



	CZĘŚĆ NR 11 TAŚMA SAMOPRZYLEPNA DO STERYLIZACJI PAROWEJ

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Rozmiar
	Producent, nr kat.
	Klasa wyrobu medycznego
	Ilość
	Jednostka miary
	Cena jedn. netto
	VAT w (%)
	Cena netto
	Cena brutto

	1
	Taśma wskaźnikowa do pary wodnej
	Szer.1,8 cm -1,90 cm
Dł. 50 m - 55 m
	
	
	500
	rolka
	
	
	
	

	2
	Taśma do zamykania pakietów
	Szer.1,8 cm -1,90 cm
Dł. 50 m - 55 m
	
	
	300
	rolka
	
	
	
	

	RAZEM
	
	



	CZĘŚĆ NR 12 WSKAŹNIKI DO MONITOROWANIA PROCESÓW STERYLIZACJI

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Producent, nr kat.
	Klasa wyrobu medycznego
	Ilość
	Jednostka miary
	Cena jedn. netto
	VAT w (%)
	Cena netto
	Cena brutto

	1
	Fiolkowy wskaźnik biologiczny o super szybkim odczycie do pary wodnej 134°C - odczyt po 24 minutach inkubacji
	
	
	8 100
	szt.
	
	
	
	

	2
	Fiolkowy wskaźnik biologiczny o super  odczycie do pary wodnej 121°C - odczyt po 24 minutach inkubacji
	
	
	200
	szt.
	
	
	
	

	3
	Pakiet jednorazowego użytku typu Bowie – Dick, 134°C w czasie 3,5 minut symulujący pakiet porowaty
	
	
	500
	szt.
	
	
	
	

	4
	Fiolkowy wskaźnik biologiczny o super szybkim odczycie do sterylizacji nadtlenkiem wodoru - odczyt po 24 minutach
	
	
	370
	szt.
	
	
	
	

	RAZEM
	
	



	CZĘŚĆ NR 13 TESTY DO WYKRYWANIA POZOSTAŁOŚCI ZANIECZYSZCZEŃ BIAŁKOWYCH

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Producent, nr kat.
	Klasa wyrobu medycznego
	Ilość
	Jednostka miary
	Cena jedn. netto
	VAT w (%)
	Cena netto
	Cena brutto

	1
	Testy do wykrywania pozostałości zanieczyszczeń białkowych
	
	
	600
	szt.
	
	
	
	



	CZĘŚĆ NR 14 TESTY DO KONTROLI PROCESÓW DEKONTAMINACJI WYROBÓW MEDYCZNYCH

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Producent, nr kat.
	Klasa wyrobu medycznego
	Ilość
	Jednostka miary
	Cena jedn. netto
	VAT w (%)
	Cena netto
	Cena brutto

	1
	Wewnętrzny wskaźnik chemiczny do sterylizacji nadtlenkiem wodoru
	
	
	3 000
	szt.
	
	
	
	

	2
	Intergator chemiczny do sterylizacji para wodną typ 5
	
	
	12 000
	szt.
	
	
	
	

	RAZEM
	
	



	CZĘŚĆ NR 15 WSKAZNIKI DO KONTROLI STERYLIZACJI

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Producent, nr kat.
	Klasa wyrobu medycznego
	Ilość
	Jednostka miary
	Cena jedn. netto
	VAT w (%)
	Cena netto
	Cena brutto

	1
	Wskaźniki do kontroli sterylizacji
	
	
	10 000
	szt.
	
	
	
	

	2
	Plomby z tworzywa sztucznego jednorazowe do kontenerów ze wskaźnikiem procesu sterylizacji parą wodną
	
	
	9 000
	szt.
	
	
	
	

	RAZEM
	
	



	CZĘŚĆ NR 16 SRODKI DO MYCIA I DEZYNFEKCJI W MYJNIACH DEZYNFEKTORACH

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Rozmiar
	Producent, nr kat.
	Klasa wyrobu medycznego
	Ilość
	Jednostka miary
	Cena jedn. netto
	VAT w (%)
	Cena netto
	Cena brutto

	1
	Płynny zasadowy detergent do usuwania silnych zanieczyszczeń z wyrobów medycznych
	op. 20 l
	
	
	28
	op.
	
	
	
	

	2
	Płynny środek płuczący na bazie środków powierzchniowo – czynnych
	op. 20 l
	
	
	3
	op.
	
	
	
	

	3
	Płynny środek dezynfekcyjny do użycia w myjniach -dezynfektorach
	op. 20 l
	
	
	19
	op.
	
	
	
	

	4
	Płynny środek myjąco – dezynfekcyjny umożliwiający dekontaminacje prionów
	op. 25 kg
	
	
	12
	op.
	
	
	
	

	5
	Płynny środek enzymatyczny do mycia w myjniach ultradźwiękowych
	op. 5 l
	
	
	30
	op.
	
	
	
	

	6
	Płynny środek do wstępnego mycia i dezynfekcji narzędzi
	op. 5 l
	
	
	4
	op.
	
	
	
	

	7
	Preparat o działaniu myjąco-dezynfekcyjnym do zastosowania w myjni dezynfektorze do kontenerów i wózków
	op. 20 l
	
	
	12
	op.
	
	
	
	

	8
	Preparat płuczący do zastosowania w myjni dezynfektorze do kontenerów i wózków
	op. 20 l
	
	
	6
	op.
	
	
	
	

	9
	Preparat czyszcząco -konserwujący
	-
	
	
	4
	op.
	
	
	
	

	10
	Preparat do konserwacji narzędzi chirurgicznych
	-
	
	
	48
	op.
	
	
	
	

	11
	Testy do kontroli skuteczności mycia w myjniach dezynfektorach i myjniach ultradźwiękowych
	-
	
	
	7 000
	szt.
	
	
	
	

	12
	Testy do kontroli procesów dezynfekcji termicznej w myjniach dezynfektorach
	-
	
	
	2 000
	szt.
	
	
	
	

	RAZEM
	
	



	CZĘŚĆ NR 17 PAPIER KREPOWY DO STERYLIZACJI

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Rozmiar
	Producent, nr kat.
	Klasa wyrobu medycznego
	Ilość
	Jednostka miary
	Cena jedn. netto
	VAT w (%)
	Cena netto
	Cena brutto

	1
	Papier krepowy biały
	1200mm x 1200mm
	
	
	500
	arkusz
	
	
	
	

	2
	Papier krepowy zielony
	1200mm x 1200mm
	
	
	500
	arkusz
	
	
	
	

	3
	Papier krepowy biały
	1000mm x 1000mm
	
	
	17 500
	arkusz
	
	
	
	

	4
	Papier krepowy zielony
	1000mm x 1000mm
	
	
	10 000
	arkusz
	
	
	
	

	5
	Papier krepowy biały
	750mm x 750mm
	
	
	1 500
	arkusz
	
	
	
	

	6
	Papier krepowy zielony
	750mm x 750mm
	
	
	1 500
	arkusz
	
	
	
	

	7
	Papier krepowy biały
	600mm x 600mm
	
	
	1 500
	arkusz
	
	
	
	

	8
	Papier krepowy zielony
	600mm x 600mm
	
	
	1 500
	arkusz
	
	
	
	

	RAZEM
	
	



	CZĘŚĆ NR 18 KASETA DO STERYLIZATORA PLAZMOWEGO 100 NX

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Producent, nr kat.
	Klasa wyrobu medycznego
	Ilość
	Jednostka miary
	Cena jedn. netto
	VAT w (%)
	Cena netto
	Cena brutto

	1
	Kaseta do sterylizatora plazmowego 100 NX
	
	
	143
	szt.
	
	
	
	

	2
	Papier termiczny do drukarki sterylizatora STERRAD 100 NX
	
	
	6
	rolek
	
	
	
	

	3
	Pudełko do utylizacji kaset do sterylizatora STERRAD 100 NX
	
	
	6
	szt.
	
	
	
	

	RAZEM
	
	



	CZĘŚĆ NR 19  RĘKAWY BEZ CELULOZY DO STERYLIZACJI NADTLENKIEM WODORU

	Lp
	Przedmiot zamówienia
	Rozmiar
	Producent, nr kat.
	Klasa wyrobu medycznego
	Ilość
	Jednostka miary
	Cena jedn. netto
	VAT w (%)
	Cena netto
	Cena brutto

	1
	Rękaw
	75 mm
	
	
	180
	mb
	
	
	
	

	2
	Rękaw
	100 mm
	
	
	300
	mb
	
	
	
	

	3
	Rękaw
	150 mm
	
	
	360
	mb
	
	
	
	

	4
	Rękaw
	200 mm
	
	
	300
	mb
	
	
	
	

	5
	Rękaw
	250 mm
	
	
	300
	mb
	
	
	
	

	6
	Rękaw
	350 mm
	
	
	210
	mb
	
	
	
	

	7
	Rękaw
	500 mm
	
	
	100
	mb
	
	
	
	

	RAZEM
	
	








	CZĘŚĆ NR 20 CZYSCIKI DO CZYSZCZENIA NARZEDZI CHIRURGICZNYCH

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Producent, nr kat.
	Klasa wyrobu medycznego
	Ilość
	Jednostka miary
	Cena jedn. netto
	VAT w (%)
	Cena netto
	Cena brutto

	1
	Giętkie czyściki do narzędzi i kanałów o bardzo małym przekroju 3 – 15 mm. Komplet składający się z czyścików (różne rozmiary), ze zwojów oraz w odcinkach 30 cm 
	
	
	5
	komplet
	
	
	
	

	2
	Giętkie czyściki do narzędzi o bardzo małych średnicach 3- 6 mm. Komplet składający się z czyścików ze zwojów (różne rozmiary)
	
	
	5
	komplet
	
	
	
	

	RAZEM
	
	





[bookmark: _Hlk120706003]ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

	CZĘŚĆ NR 1 WŁÓKNINA STERYLIZACYJNA

	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Wymóg graniczny
	Potwierdzenie
	Producent, nr kat.

	1
	Włóknina sterylizacyjna mikro krepowana zielona 60cm x 60cm; 75cmx75cm;
	

	
	Włókno celulozy wzmocnione włóknami syntetycznymi
	gramatura min 52g/m²
	
	

	
	Wydłużanie przy zerwaniu w kierunku walcowania nie mniej niż 8% w kierunku poprzecznym nie mniej niż 12%
	tak
	
	

	
	Wytrzymałość na przepuklenie na sucho nie mniej niż 175 kPa, na mokro nie mniej niż 130 kPa
	tak
	
	

	
	Wytrzymałość na rozciąganie na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 0,95 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,7 kN/m
	tak
	
	

	
	Wytrzymałość na rozciąganie na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 1,5 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,1 kN/m
	tak
	
	

	
	Parametry wytrzymałościowe zgodne z normą PN EN 868-2 oraz PN EN ISO 11607-1 lub równoważnymi
	tak
	
	

	
	Wymagany znak CE widoczny na każdym kartonie
	tak
	
	

	2
	Włóknina sterylizacyjna mikro krepowana niebieska 60cm x 60cm; 75cmx75cm
	

	
	Włókno celulozy wzmocnione włóknami syntetycznymi
	gramatura min 59 g/m²
	
	

	
	Wydłużanie przy zerwaniu w kierunku walcowania nie mniej niż 11% w kierunku poprzecznym nie mniej niż 10%
	tak
	
	

	
	Wytrzymałość na przepuklenie na sucho nie mniej niż 260 kPa, na mokro nie mniej niż 90 kPa
	tak
	
	

	
	Wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 1,67 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,31 kN/m
	tak
	
	

	
	Wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 1,15 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,93 kN/m
	tak
	
	

	
	Parametry wytrzymałościowe zgodne z normą PN EN 868-2 oraz PN EN ISO 11607-1 lub równoważnymi
	tak
	
	

	
	Wymagany znak CE widoczny na każdym kartonie
	tak
	
	

	3
	Włóknina w arkuszach naprzemiennie pakowana niebieska/zielona 100 cm x100 cm, 120 cm x120 cm
	

	
	Arkusz zielonej włókniny z włókien celulozowych i tworzywa sztucznego
	Min.67g/m²
	
	

	
	Wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 2,3 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,58 kN/m
	tak
	
	

	
	Ciśnienie rozrywające na sucho 320 kPa, na mokro min 115 kPa
	tak
	
	

	
	Arkusz niebieskiej włókniny polipropylenowe z włókien ze sztucznego tworzywa
	min. 60g/m²
	
	

	
	Wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 2,7 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,7 kN/m
	tak
	
	

	
	Ciśnienie rozrywające na sucho min 130 kPa, na mokro min 90 kPa
	tak
	
	

	
	Parametry wytrzymałościowe zgodne z normą PN EN 868-2 oraz PN EN ISO 11607-1 lub równoważnymi
	tak
	
	

	
	Wymagany znak CE widoczny na każdym kartonie
	tak
	
	

	4
	Taśma samoprzylepna do sterylizacji parowej o wysokiej przylepności
	

	
	Wzmocniona taśma do zamykania pakietów,  bez wskaźnika, koloru niebieskiego, o wysokiej przylepności, wytrzymała na warunki sterylizacji parą wodną szerokość 1,8 cm do 1,9 cm x 50 m
	tak
	
	

	5
	Opakowania włókninowo – foliowe do ciężkich instrumentów medycznych
	

	
	Szerokość rolki
	200 mm
i
420 mm
	
	

	
	Długość rolki
	min. 100 m
	
	

	
	Jednorazowe opakowania składające się z włókniny o gramaturze 56 g/m² połączony z folią. Włóknina- wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż na sucho 55N/15 mm, wytrzymałość na rozciąganie w poprzek na sucho 35 N/15 mm, odporność na przebijanie na sucho 200 kPa. Folia – gramatura 54g/m², wydłużenie podczas pęknięcia CD >70 %, siła zrywająca CD >35 N/15 mm
	tak
	
	

	
	Włóknina, zgrzewalna w temperaturze 170°C – 210°C
	tak
	
	

	
	Wszystkie napisy i wskaźniki umieszczone poza przestrzenią przeznaczoną do pakowania
	tak
	
	

	
	Parametry wytrzymałościowe zgodne z normą PN EN 868-2 oraz PN EN ISO 11607-1 lub równoważnymi
	tak
	
	



	CZĘŚĆ NR 2 OSŁONKI NA NAROŻA TAC STERYLIZACYJNYCH

	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Wymóg graniczny
	Potwierdzenie
	Producent, nr kat.

	1
	Kartonowa osłonka na naroża tac sterylizacyjnych, jednorazowa, niepyląca, niepowodująca korozji narzędzi. Wilgotność podczas procesu nie może spowodować zniszczenia opakowania. Karton odporny na temperaturę do 140°C
	tak
	
	



	CZĘŚĆ NR 3 TESTY SYMULACYJNE BOWIE - DICK

	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Wymóg graniczny
	Potwierdzenie
	Producent, nr kat.

	1
	Testy symulacyjne Bowie - Dick umożliwiający kontrolę sterylizatora na przeciek powietrza do komory sterylizatora, obecność gazów nie ulegających się skraplaniu, penetrację pary wodnej oraz usuwania powietrza, symulacja wsadów porowatych, litych oraz z narzędziami rurowymi
	134°C w czasie 3,5 minut oraz 121°C – 15 minut
	
	

	2
	Testy paskowe samoprzylepne, pokryte polimerem z symetrycznie rozłożoną substancją wskaźnikową na długości testu
	tak
	
	

	3
	Jednoznaczna zmiana koloru z jasnej na ciemną
	tak
	
	

	4
	Testy symulacyjne Bowie -Dick zgodne z normą PN EN ISO 11140-4 lub równoważną
	tak
	
	

	5
	Testy kompatybilne i walidowane z typem przyrządu testowego procesu Compact – PCD składającym się z rurki i kapsuły ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego, otwartej z jednej strony na całej średnicy przyrządu, budowa przyrządu zgodna z normą PN EN 285 oraz PN EN 867-5 lub równoważnymi. Wolna przestrzeń w kapsule przyrządu po umieszczeniu testu nie przekracza 6% (+1% -1%). Przyrząd wyposażony w haczyk umożliwiający jego zawieszenie na wózku wsadowym sterylizatora.
	tak
	
	

	6
	Informacja dotycząca użytkowania i interpretacji wyników w języku polskim
	tak
	
	



	CZĘŚĆ NR 4 WSKAZNIKI CHEMICZNE DO KONTROLI WSADU W PROCESIE STERYLIZACJI PARĄ WODNĄ

	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Wymóg graniczny
	Potwierdzenie
	Producent, nr kat.

	1
	Zintegrowany wskaźnik do kontroli wsadów w parze wodnej. Możliwość zastosowania testu dla programów w zakresie temperatury
	134° C – 5 min
121° C - 15 min
	
	

	2
	Wskaźniki paskowe samoprzylepne umożliwiające jego przyklejenie do dokumentacji. Pokryte polimerem z symetrycznie rozłożoną substancją wskaźnikową na długości testu
	tak
	
	

	3
	Kompatybilne i walidowane z posiadanym przyrządem procesu zgodnie z normą PN EN 867-5 lub równoważną z rurką i kapsułą ze stali kwas odpornej, w obudowie z tworzywa sztucznego otwartego z jednej strony na całej średnicy przyrządu, symulacja wsadów kanałowych, porowatych, i narzędzi litych. Zakrętka i obudowa wykonana z tworzywa sztucznego chroniąca przed oparzeniem. Wolna przestrzeń w kapsule przyrządu po umieszczeniu testu nie przekracza 6% (+1% -1%)
	tak
	
	

	4
	Informacja dotycząca użytkowania i interpretacji wyników w języku polskim.
	tak
	
	



	CZĘŚĆ NR 5 ZESTAW WSKAŹNIKOWY DO MONITOROWANIA SKUTECZNOŚCI MYCIA SZTYWNYCH NARZĘDZI RUROWYCH

	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Wymóg graniczny
	Potwierdzenie
	Producent, nr kat.

	1
	Zestaw wskaźnikowy do monitorowania skuteczności mycia sztywnych narzędzi rurowych w myjniach dezynfektorach
	

	2
	Wskaźnik zgodny ze specyfikacją techniczną ISO /TS15883-5 lub równoważną
	tak
	
	

	3
	Substancja testowa wskaźnika w postaci syntetycznego zabrudzenia testowego imitującego ludzką krew i tkankę naniesioną na cienką blaszkę metalową pozwalającą na łatwą archiwizację
	tak
	
	

	4
	Wskaźniki kompatybilne z posiadanym przez Szpital przyrządem Holder H imitującym sztywne narzędzie rurowe do mocowania wskaźnika
	tak
	
	

	5
	Informacja dotyczącą użytkowania i interpretacji wyników w języku polskim
	tak
	
	



	CZĘŚĆ NR 6 MATERIAŁY OPAKOWANIOWE I ABSORPCYJNE

	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Wymóg graniczny
	Potwierdzenie
	Producent, nr kat.

	1
	Wkładka absorpcyjna do tac narzędziowych, rozmiar 250 mm x 300 mm
	

	
	Nie pylące, nie powodujące korozji narzędzi
	tak
	
	

	
	Absorbujące nadmiar wilgoci
	tak
	
	

	
	Nie nacinane na krawędziach
	tak
	
	

	2
	Wkładka absorpcyjna do tac narzędziowych, rozmiar 300 mm x 500 mm
	

	
	Nie pylące, nie powodujące korozji narzędzi
	tak
	
	

	
	Absorbujące nadmiar wilgoci
	tak
	
	

	
	Nie nacinane na krawędziach
	tak
	
	

	3
	Kombinacja dwuwarstwowego materiału opakowaniowego gdzie jedną warstwę stanowi materiał polipropylenowy SMS, a drugą wzmocniony papier krepowy II generacji.
	tak
	
	

	
	Obie warstwy zgrzane na brzegach.
	tak
	
	

	
	Jedna warstwa w kolorze niebieskim, druga w kolorze zielonym.
	tak
	
	

	
	Łączna gramatura kombinacji arkuszy nie mniejsza niż 115 g/m2, w tym gramatura warstwy papieru min. 60  g/m2, a warstwy SMS min.  55 g/m2.
	tak
	
	

	
	Wytrzymałość warstwy papieru na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 2,7 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,7 kN/m
	tak
	
	

	
	Wytrzymałość warstwy SMS na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 2,5 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,4 kN/m
	tak
	
	

	
	Wymagany znak CE na każdym opakowaniu
	tak
	
	



	CZĘŚĆ NR 7 TESTY DO KONTROLI POPRAWNEJ PRACY ZGRZEWAREK

	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Wymóg graniczny
	Potwierdzenie
	Producent, nr kat.

	1
	Test do kontroli poprawnej pracy zgrzewarek z polami do protokołu, tzn. daty, numeru zgrzewarki, parametru zgrzewu, wyniku. Test odwzorowujący typowy rękaw papierowo – foliowy (instrukcja oraz opisy wyniku testu w języku polskim)
	tak
	
	

	2
	Test do kontroli poprawnej pracy zgrzewarek z polami do protokołu, tzn. daty, numeru zgrzewarki, parametru zgrzewu, wyniku, test odwzorowujący opakowanie rękawów papierowo foliowych bez celulozy (instrukcja oraz opisy wyniku testu w języku polskim )
	tak
	
	



	CZĘŚĆ NR 8 AKCESORIA DO CZYSZCZENIA I OZNACZANIA ZESTAWÓW NARZĘDZIOWYCH

	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Wymóg graniczny
	Potwierdzenie
	Producent, nr kat.

	1
	Szczotka do czyszczenia diatermii
	

	
	Nie powodująca zadrapań czyszczonych powierzchni
	tak
	
	

	
	Odporna na temperaturę do 134°C i warunki oczyszczania w myjni - dezynfektorze
	tak
	
	

	2
	Szczotki do czyszczenia uporczywych zanieczyszczeń
	

	
	Miękkie syntetyczne włosie
	tak
	
	

	
	Twarde syntetyczne włosie
	tak
	
	

	
	Mocne syntetyczne włosie
	tak
	
	

	
	Odporne na temperaturę do 134°C i warunki oczyszczania w myjni - dezynfektorze
	tak
	
	

	3
	Dwustronna szczotka do czyszczenia narzędzi
	

	
	Szczotka z nylonowym włosiem
	tak
	
	

	
	Odporne na temperaturę do 134°C i warunki oczyszczania w myjni - dezynfektorze
	tak
	
	

	4
	Tabliczka ze stali kwasoodpornej, nakładana na kosz siatkowy za pomocą klipsów, wielorazowego użytku, odporna na wysoką temperaturę
	90mm x 30mm
	
	



	CZĘŚĆ NR 9 RĘKAWY PAPIEROWO FOLIOWE

	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Wymóg graniczny
	Potwierdzenie
	Producent, nr kat.

	1
	Szerokość bez fałdy
	50mm, 75mm, 100mm, 125mm, 150mm, 200mm, 250mm, 300 -320 mm
	
	

	2
	Szerokość z fałdą
	75mm, 100mm, 150mm, 200mm, 250mm, 300-320mm
	
	

	3
	Długość rolki
	min. 100m
	
	

	4
	Jednorazowe opakowania w formie rękawów z fałdą i bez fałdy zapewniające bardzo wysoką wytrzymałość na rozerwanie i przepuklinie
	tak
	
	

	5
	Papier medyczny 70g/m², folia min pięciowarstwowa łącznie z klejem, zgrzewalna w temperaturze 170° C – 210° C
	tak
	
	

	6
	Wszystkie napisy i wskaźniki umieszczone poza obszarem pakowania, na papierze od strony folii w obrębie zgrzewu fabrycznego
	tak
	
	

	7
	Odstęp pomiędzy powtarzającym się nadrukiem na rękawie
	max. 155mm
	
	

	8
	Powierzchnia pojedynczego wskaźnika sterylizacji
	min. 10 mm²
	
	

	9
	Na rękawie nadrukowany czytelny numer LOT, rozmiar, nazwa wytwórcy, znak handlowy, kierunek otwierania w postaci piktogramu. Znak CE na opakowaniu jednostkowym tj. na etykiecie wewnątrz rolki oraz na opakowaniu zbiorczym.
	tak
	
	

	10
	Opisy dotyczące prawidłowego przebarwienia wskaźnika po procesie na każdym rękawie
	tak
	
	

	11
	Łatwa do zidentyfikowania data ważności na rękawie
	tak
	
	

	12
	Łatwe i bezpyłowe oddzielanie folii od papieru
	tak
	
	

	13
	Ważność przydatności do użytku – co najmniej 3 lata od daty produkcji
	tak
	
	

	14
	Rękawy spełniające wymagania normy PN EN 868-5 oraz PN EN ISO 11607-1 i 2 lub równoważnych 
	tak
	
	



	CZĘŚĆ NR 10 MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE DO SYSTEMU DOKUMENTACJI T-DOC

	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Wymóg graniczny
	Potwierdzenie
	Producent, nr kat.

	1
	Etykiety do systemu T-DOC do drukarek etykiet model Zebra S4M typu Sandwich. Wykonane z papieru pół błysk białego o grubości 70 mikronów, wg ustalonego wzoru druku kodów kreskowych. Dwuwarstwowa warstwa spodnia z klejem akrylowym do zastosowań medycznych. Odporna na wilgoć, działanie skondensowanej pary wodnej oraz temperatury min.134°C
	tak
	
	

	2
	Termotransferowa kalka woskowo żywiczna, roz. 450m x110mm do drukarek etykiet Zebra S4M. Przeznaczona do wydruku na wielu rodzajach etykiet papierowych i syntetycznych. Odporna na środki chemiczne i na działanie substancji rozpuszczających. Musi nadawać się do wydruku małych czcionek i znaków graficznych. Każda rolka pakowana osobno w zgrzaną folię, na każdej rolce naniesiona data ważności i data produkcji.
	tak
	
	

	3
	Taśma do drukarki Brother P- touch 9700, 24mm x 8m, biała, nadruk czarny
	tak
	
	

	4
	Skaner bezprzewodowy laserowy  z wyświetlaczem LCD. Zgodny z posiadanym przez zamawiającego systemu dokumentacji obiegu narządzi  T – DOC 1000DM wraz z programowaniem i konfiguracją w systemie, odczyt z odległości do 110 cm, klasa szczelności min. IP65. Odporność na upadek min. 2 m
	tak
	
	



	CZĘŚĆ NR 11 TAŚMA SAMOPRZYLEPNA DO STERYLIZACJI PAROWEJ

	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Wymóg graniczny
	Potwierdzenie
	Producent, nr kat.

	1
	Taśma wskaźnikowa do pary wodnej nie odklejająca się od papieru krepowego podczas sterylizacji. Zmiana zabarwienia jednoznaczna i łatwa w interpretacji
	Szerokość 1,8 – 1,9 cm
Długość 50 – 55 m
	
	

	2
	Taśma do zamykania pakietów o wysokiej przylepności wytrzymała na warunki sterylizacji parą wodną
	Szerokość 1,8 – 1,9 cm
Długość 50 – 55 m
	
	



	CZĘŚĆ NR 12 WSKAZNIKI DO MONITOROWANIA PROCESÓW STERYLIZACJI

	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Wymóg graniczny
	Potwierdzenie
	Producent, nr kat.

	1
	Fiolkowy wskaźnik biologiczny o superszybkim odczycie do sterylizacji parą wodną, zawierający wewnętrzny system kruszenia, kształt wskaźnika z wydzieloną komorą wzrostu.
	

	
	Ostateczny odczyt wyniku negatywnego /zabicie bakterii po 24 minutach inkubacji/
	tak
	
	

	
	Na fiolce każdego wskaźnika repozycjonowalna nierwąca się naklejka z miejscem do opisu oraz wskaźnik chemicznym
	tak
	
	

	
	Wykrycie przez odczyt automatyczny w auto- czytniku
	tak
	
	

	
	Wskaźniki biologiczne o superszybkim odczycie kompatybilne z autoczytnikiem, będącym na wyposażeniu zamawiającego Attest 3M Auto Reader 490
	tak
	
	

	2
	Fiolkowy wskaźnik biologiczny o superszybkim odczycie do sterylizacji parą wodną 121°C
	

	
	Ostateczny odczyt wyniku negatywnego /zabicie bakterii po 24 minut inkubacji/
	tak
	
	

	
	Na fiolce repozycjonowalna nierwąca się naklejka  oraz wskaźnik chemiczny, wskaźnik posiada wewnętrzny system kruszenia ampułki
	tak
	
	

	
	Wykrycie przez odczyt automatyczny w auto- czytniku
	tak
	
	

	
	Wskaźniki biologiczne o szybkim odczycie kompatybilne z autoczytnikiem będącym na wyposażeniu zamawiającego, 3M Attest 490 G Auto Reader
	tak
	
	

	3
	Pakiet jednokrotnego użytku typu Bowie-Dick
	tak
	
	

	
	Symulujący pakiet porowaty, zawierający arkusz testowy, 134°C w czasie 3,5 minut,zgodne z normami PN EN 285 i PN EN ISO 11140-4 lub równoważnymi
	tak
	
	

	
	Dodatkowy wewnętrzny osobny arkusz wczesnego ostrzeżenia zawierający referencyjne pole zmiany koloru
	tak
	
	

	
	Łatwa interpretacja zmiany koloru
	tak
	
	

	
	Informacja dotycząca użytkowania i interpretacji wyników w języku polskim
	tak
	
	

	4
	Fiolkowy wskaźnik biologiczny o superszybkim odczycie do sterylizacji nadtlenkiem wodoru, zawierającym wewnętrzny system kruszenia, kształt wskaźnika z wydzieloną komorą wzrostu.
	

	
	Ostateczny odczyt wyniku negatywnego /zabicie bakterii po 24 minutach inkubacji/
	tak
	
	

	
	Na fiolce każdego wskaźnika repozycjonowalna nierwąca się naklejka z miejscem do opisu oraz wskaźnik chemicznym
	tak
	
	

	
	Wykrycie przez odczyt automatyczny w auto- czytniku
	tak
	
	

	
	Wskaźniki biologiczne o superszybkim odczycie kompatybilne z auto czytnikiem, będącym na wyposażeniu zamawiającego Attest 3M Auto Reader 490
	tak
	
	



	CZĘŚĆ NR 13 TESTY DO WYKRYWANIA POZOSTAŁOŚCI ZANIECZYSZCZEŃ BIAŁKOWYCH

	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Wymóg graniczny
	Potwierdzenie
	Producent, nr kat.

	1
	Testy do wykrywania pozostałości zanieczyszczeń białkowych

	
	Test jednorazowego użytku, wykrywający pozostałości białka na umytych/lub dezynfekowanych wyrobach medycznych i innych powierzchniach, odczyt wyniku za pomocą reakcji barwnych
	tak
	
	

	
	Zasada działania oparta na reakcji biuretowej
	tak
	
	

	
	Wynik równoważny z testem nihydrynowym, wynik oparty według normy PN EN ISO 15883-1 lub równoważnej
	tak
	
	

	
	Odczyt wyniku po inkubacji w kontrolowanych warunkach temperatury 55°C, wynik otrzymany po15 minutach / 55°C
	tak
	
	

	
	Testy - wymazówki składające się z przeźroczystego pojemnika z naklejką informacyjną produktu i miejscem do opisu wyniku, oraz przyrządu zakończonego wacikiem do pobierania próbek, bez konieczności przechowywania w lodówce
	tak
	
	

	
	Do opakowania dołączona butelka płynu nawilżającego
	tak
	
	

	
	Testy kompatybilne z posiadanym przez szpital cyfrowym blokiem grzejnym
	tak
	
	

	
	Zmiana zabarwienia łatwa w interpretacji
	tak
	
	

	
	Wskaźnik nie blaknie pod wpływem działania światła
	tak
	
	






	CZĘŚĆ NR 14 TESTY DO KONTROLI PROCESÓW DEKONTAMINACJI WYROBÓW MEDYCZNYCH

	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Wymóg graniczny
	Potwierdzenie
	Producent, nr kat.

	1
	Wewnętrzny wskaźnik chemiczny do sterylizacji nadtlenkiem wodoru
	

	
	Zmiana zabarwienia łatwa w interpretacji
	tak
	
	

	
	Wskaźnik nie blaknie pod wpływem działania światła
	tak
	
	

	
	Bez zawartości ołowiu, metali ciężkich i substancji toksycznych
	tak
	
	

	
	Nieszkodliwy dla zdrowia, typ 4, monitorowanie trzech zmiennych: czas, temperatura, stężenie VH2O2
	tak
	
	

	2
	Integrator chemiczny do sterylizacji parą wodną typ 5
	

	
	Nie wymagający interpretacji zmiany koloru
	tak
	
	

	
	Parametry punktu końcowego w 3 temperaturach badane dla każdej serii i podane na opakowaniu
	tak
	
	

	
	Pola odczytu prawidłowe/nieprawidłowe zróżnicowane kolorami, wyraźnie oddzielone od siebie, tył wskaźnika dwukolorowy w celu łatwego odnalezienia wskaźnika między narzędziami
	tak
	
	



	CZĘŚĆ NR 15 WSKAZNIKI DO KONTROLI STERYLIZACJI

	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Wymóg graniczny
	Potwierdzenie
	Producent, nr kat.

	1
	Samoprzylepny wskaźnik chemiczny do kontroli procesu sterylizacji parowej typu 6 wg PN EN ISO 11140-1 lub równoważnej
	134°C – 5min,
121°C – 15 min
	
	

	
	Samoprzylepny wskaźnik chemiczny do kontroli procesu sterylizacji parowej typu 6 wg PN EN ISO 11140-1 lub równoważnej
	tak
	
	

	
	Na wskaźniku nadrukowany kolor kontrastowy przebarwienia, umożliwiający jednoznaczny odczyt
	tak
	
	

	
	Wskaźnik kompatybilny ze spiralnym przyrządem PCD tj. nie większy niż 19 x 100 mm
	tak
	
	

	
	Zgodność wskaźnika z wymaganiami normy PN EN ISO 11140-1 lub równoważnej potwierdzona certyfikatem wydanym przez niezależną jednostkę notyfikowaną
	tak
	
	

	
	Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny oznaczony znakiem CE.
	tak
	
	

	2
	Plomby z tworzywa sztucznego jednorazowe do kontenerów ze wskaźnikiem procesu sterylizacji parą wodną

	
	Odporne na proces sterylizacji parowej
	tak
	
	

	
	Temperatura zmiękczenia surowca powyżej 150°C
	tak
	
	



	CZĘŚĆ NR 16 ŚRODKI DO MYCIA I DEZYNFEKCJI W MYJNIACH DEZYNFEKTORACH

	Lp
	Opis przedmiotu zamówienia
	Wymóg graniczny
	Potwierdzenie
	Producent, nr kat.

	1
	Płynny zasadowy detergent do użycia w automatycznych myjniach – dezynfektorach do usuwania silnych zanieczyszczeń z wyrobów medycznych

	
	Płynny, alkaliczny środek do mycia w myjniach-dezynfektorach, skutecznie usuwający pozostałości organiczne typu zaschnięta i denaturowana krew. Umożliwiający mycie maszynowe narzędzi i sprzętu medycznego, także wykonanego z aluminium i tworzyw sztucznych. Działający już w stężeniu od 1 ml/l w temp. do 60°C. Maksymalne dozowanie środka w procesie maszynowym nie większe niż 3 ml/l. Spełniający wymagania Instytutu Roberta Kocha w zakresie minimalizowania ryzyka przeniesienia nowego wariantu choroby Creuzfeldta Jacoba, oraz redukowania biofilmów, potwierdzony badaniami zgodnymi z ISO/TS 15883-5 lub równoważną. Produkt słabo pieniący, pozwalający na dozowanie środka bezpośrednio po zakończeniu napełniania wodą w fazie mycia (woda zimna <30°C). Cechujący się wysoką efektywnością w usuwaniu matowych przebarwień, nadający połysk narzędziom. Niewymagający neutralizacji, pH 10,5-10,7. Posiadający w swoim składzie: 5-15% fosfoniany, <5% niejonowe i anionowe środki powierzchniowo czynne, enzymy. Dodatkowo zawierający w zakresie 1-10% 1-aminopropan-2-ol; trioctan trisodowy (2-hydroksyetylo)etylenodiaminy, propano-1,2-diol. 
Opakowanie - 20l.
	tak
	
	

	2
	Płynny środek płuczący na bazie środków powierzchniowo – czynnych do użycia w myjniach – dezynfektorach dla łatwego suszenia oraz uzyskania po płukaniu czystych powierzchni wyrobów medycznych

	
	Środek odpowiedni do stali nierdzewnej, ceramiki, szkła, plastiku oraz odpornych metali miękkich. Do szybkiego bezzaciekowego płukania, znacznie przyspieszający suszenie po maszynowym myciu i dezynfekcji. Dozowanie 0,3-1,0ml/l. Składniki aktywne:<25% alkliloetoksylowany-n-butyloeter, N- acylo-Lglutamin sodu,chlorek cis-1-(3-chloroalilo)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantanu.
Nie zawiera: oleju parafinowego oraz alkoholu i związków alkoholowych. 
Opakowanie - 20l
	tak
	
	

	3
	Płynny środek dezynfekcyjny do użycia w myjniach - dezynfektorach

	
	Płynny, słabo pieniący, neutralny środek dezynfekcyjny o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym, wirusobójczym i prątkobójczym w temperaturze 55° C w czasie 5 minut, na bazie aldehydu glutarowego – w stężeniu nie przekraczającym 11%. Stężenie robocze 1%. Nie zawiera: aldehydu mrówkowego oraz czwartorzędowych związków amoniowych.
Opakowanie - 20l
	tak
	
	

	4
	Płynny środek myjąco – dezynfekcyjny do użycia w myjniach dezynfektorach umożliwiający dekontaminacje prionów

	
	Płynny alkaliczny środek do mycia oraz dezynfekcji w myjniach dezynfektorach (w osobnych fazach mycia i dezynfekcji) sprzętu medycznego w tym termolabilnego. Środek pozwalający na pracę w programach neutralizacji. O działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym, wirusobójczym. Stężenie 1% temp 55°C w czasie 5 min.
Opakowanie - 25 kg
	tak
	
	

	5
	Płynny środek enzymatyczny do mycia w myjniach ultradźwiękowych

	
	Płynny środek do mycia termo stabilnych i termo labilnych instrumentów włącznie z instrumentami mikrochirurgicznymi, endoskopami oraz instrumentarium stomatologicznym. Środek posiadający możliwość usuwania biofilmu (zgodnie z PN EN ISO 15883-4 lub równoważną). Środek zachowujący właściwości myjące w każdej twardości wody. pH roztworu roboczego na poziomie 8,4-8,6. Działający już w stężeniu od 1ml/l.
Składniki aktywne: amylaza, lipaza, proteaza, związki powierzchniowo czynne.
Opakowanie - 5l
	tak
	
	

	6
	Płynny środek do manualnego mycia wózków i sprzętu medycznego

	
	Płynny środek do mycia i dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych oraz wyposażenia medycznego. Działanie bakteriobójcze i drożdżakobójcze w stężeniu do 0,5% i w czasie do 5 min., działanie na wirusy osłonkowe HIV, HBV, HCV w stężeniu do 1,0% i czasie do 15 min., działanie prątkobójcze w stężeniu do 1,5% i czasie do 60 min. Posiadający w swoim składzie aminy, niezawierający aldehydów. Preparat łagodnie alkaliczny, pH ok. 10 (+/- 1). 
Opakowanie - 5l.
	tak
	
	

	7
	Preparat o działaniu myjąco – dezynfekcyjnym do zastosowania w myjni dezynfektorze do kontenerów i wózków

	
	Środek do jednoczesnego mycia i dezynfekcji pojemników transportowych, wózków i butów operacyjnych z potwierdzonym bakteriobójczym, drożdżakobójczym oraz bójczym w kierunku wirusów osłonkowych w stężeniu 5- 10 ml/l, temperatura do 60°C,  w czasie do 5 minut. PH roztworu roboczego w wodzie demi 6,3 – 5,4.
Składniki aktywne chlorek alkilobenzenodimetyioamoniowy oraz Propionian N, N-didecylo – N-metylo-poi(oksyetyleno)amoniowy. Nie zawiera: związków aldehydowych i fenyksopropanolu.
Opakowanie – 20 l
	tak
	
	

	8
	Preparat płuczący do zastosowania w myjni – dezynfektorze do kontenerów i wózków

	
	Środek do płukania w procesie maszynowej dekontaminacji pojemników transportowych, wózków i butów operacyjnych. Dozowanie 0,1-0,8ml/l. Środek kompatybilny ze środkiem myjąco – dezynfekcyjnym z pozycji 7.
Składniki aktywne: fosfoniany, polikarboksylany oraz niejonowe związki powierzchniowo czynne, środki konserwujące.
Opakowanie - 20l
	tak
	
	

	9
	Preparat czyszcząco – konserwujący

	
	Gotowy preparat do usuwania zanieczyszczeń ze stali nierdzewnej. Łatwy i skuteczny do usuwania smug, plam, ograniczający powstawanie nowych zabrudzeń.
	tak
	
	

	10
	Preparat do konserwacji narzędzi chirurgicznych

	
	Preparat do ręcznej pielęgnacji narzędzi chirurgicznych do stosowania przed sterylizacją, bezpieczny toksykologicznie, rozpuszczalny w wodzie, na bazie oleju parafinowego i niejonowych środków powierzchniowo czynnych. Opakowanie 400 ml z przedłużeniem umożliwiającym punktową aplikację
	tak
	
	

	11
	Testy do kontroli skuteczności mycia w myjniach – dezynfektorach oraz myjniach ultradźwiękowych

	
	Test przeznaczony do rutynowej kontroli mycia w myjniach – dezynfektorach oraz myjniach ultradźwiękowych, zgodny ze specyfikacją techniczną ISO/TS 15883 – 5 lub równoważną. Substancja testowa wskaźnika w postaci syntetycznego zabrudzenia testowego, symulującego zanieczyszczenia organiczne (w składzie białka, tłuszcze, cukry) naniesionego na arkusz testowy wykonany z tworzywa sztucznego, pozwalający na łatwą archiwizacje. Brak we wskaźniku związków krwi ani jej pochodnych. Substancja testowa naniesiona na arkusz w 4 punktach w sposób nierównomierny w celu wiarygodnego odwzorowania zanieczyszczeń
	tak
	
	

	12
	Testy do kontroli procesów dezynfekcji termicznej w myjniach - dezynfektorach

	
	Wskaźnik chemiczny monitorujący parametry cyklu dezynfekcji termicznej w myjni dezynfektorze w parametrach 90°C w ciągu 5 minut. Wskaźniki pokryte laminatem z naniesioną substancją testową. Jednoznaczna zmiana przebarwienia substancji wskaźnikowej w polu testowym i łatwa interpretacja wyniku. Test zgodny z wymaganiami normy EN ISO 11140-1 lub równoważnej w tych punktach, które dotyczą jak tolerancja na zmienne krytyczne procesu (czas i temp.). Na każdym opakowaniu lub wskaźniku oznaczenie typu wskaźnika i parametrów procesu.
	tak
	
	

	13
	Potwierdzenie, że oferowane detergenty są kompatybilne i były przetestowane w myjniach – dezynfektorach firmy Getinge
	tak
	
	

	14
	Zamawiający wymaga serwisowania posiadanego Centralnego Systemu Dozowania firmy Dr. Weigert na czas trwania umowy. Układ przystosowany do dozowania środków z kanistrów 20 – 30 l. Układ nieingerujący w pracujące w obiekcie myjnie dezynfektory. Sygnalizujący zaburzenia pracy pomp dozujących oraz brak środków chemii procesowej. Wykonawca nie pobiera jakichkolwiek dodatkowych opłat związanych z serwisowaniem systemu.
Wykonawca zapewnia bezpłatną interwencję nie później niż 24 godziny od zgłoszenia usterki, co oznacza konsultacje bądź pomoc telefoniczną dotyczącą awarii lub przystąpienia do naprawy, ocenę uszkodzenia i niezbędnych części do usunięcia awarii.
	tak
	
	

	15
	Zamawiający wymaga wykonania raz w roku, w ramach ceny oferty, analizy poprawności procesu mycia i dezynfekcji zgodnie z zapisami wskazanymi przez normę PN -EN ISO 15883-1:2010 oraz PN-EN ISO 15883-2: 2010 lub równoważne. Przeprowadzona analiza udokumentowana raportem.
	tak
	
	

	16
	Zamawiający wymaga wykonania minimum raz na kwartał, w ramach ceny oferty, badania parametrów fizykochemicznych wody demineralizowanej w odniesieniu do normy EN PN 285 lub równoważnej. Przeprowadzona analiza udokumentowana raportem.
	tak
	
	

	17
	Zamawiający wymaga serwisowania posiadanego urządzenia weigomatic ZMW i ewentualnej wymiany, w ramach ceny oferty, na czas trwania umowy automatycznego urządzenia dozującego środek zaoferowany w pozycji 5 przygotowujący roztwór roboczy.
	tak
	
	



	CZĘŚĆ NR 17 PAPIER KREPOWY DO STERYLIZACJI

	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Wymóg graniczny
	Potwierdzenie
	Producent, nr kat.

	1
	Papier krepowy przeznaczony jako opakowanie do sterylizacji parą wodną,
	tak
	
	

	
	Kolor
	biały i zielony
	
	

	
	Gramatura
	min. 60g/m2
	
	

	
	Rozmiar
	1200mm x1200mm,
1000mm x1000mm; 750 mm x 750mm
600 mm x 600 mm
	
	

	
	Ilość arkuszy w opakowaniu
	min. 100, max. 250
	
	

	2
	Szczelność mikrobiologiczna zgodna z normą PN EN ISO 868 -2 lub równoważną
	tak
	
	

	3
	Na opakowaniu zbiorczym opis produktu, liczba arkuszy, numer partii, numer serii produkcji, termin przydatności, wskazówki dotyczące przechowywania, znak CE
	tak
	
	

	4
	Odporny na mechaniczne uszkodzenia (przekłucia, przerwanie), nietoksyczny, niepalny
	tak
	
	

	5
	Ważność przydatności do użytku – co najmniej 3 lata od daty produkcji i dostarczenia do zamawiającego
	tak
	
	



	CZĘŚĆ NR 18 KASETA DO STERYLIZATORA PLAZMOWEGO 100 NX

	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Wymóg graniczny
	Potwierdzenie
	Producent, nr kat.

	1
	Kaseta do sterylizatora STERRAD 100NX na 5 cykli
	tak
	
	

	
	Kaseta zawierająca czynnik sterylizujący 58-59% roztworu nadtlenku wodoru, zgodnie z normą PN-EN ISO 14937 lub równoważną
	tak
	
	

	
	Opakowanie zbiorcze 2 szt.
	tak
	
	

	
	Kaseta zabezpieczona wskaźnikiem chemicznym obrazującym ewentualną ekspozycję nadtlenku wodoru
	tak
	
	

	2
	Papier termiczny w rolce  do drukarki Sterylizatora STERRAD 100 NX
	Szerokość 77,2 mm
długość 74,7 m
	
	

	3
	 Pudełko do utylizacji kaset do sterylizatora STERRAD 100 NX
	tak
	
	

	4
	Materiały muszą być w pełni kompatybilne z posiadanym przez szpital sterylizatorem STERRAD 100NX
	tak
	
	



	CZĘŚĆ NR 19 RĘKAWY BEZ CELULOZY DO STERYLIZACJI NADTLENKIEM WODORU

	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Wymóg graniczny
	Potwierdzenie
	Producent, nr kat.

	1
	Szerokość rękawa
	75 mm, 100mm, 150 mm, 200 mm, 250 mm, 350 mm, 500 mm
	
	

	2
	Długość rolki
	min. 70 m
	
	

	3
	Rękaw do sterylizacji nadtlenkiem wodoru (plazma) kompatybilny z systemem STERRAD
	tak
	
	

	4
	Warstwa nieprzezroczysta wykonana z tworzywa bez celulozy wytworzonego z włókien polietylenowych o wysokiej gęstości oraz folii z tworzywa sztucznego zgrzana na równoległych krawędziach. Folia bez rozwarstwień, wolna od substancji obcych i toksycznych
	tak
	
	

	5
	Rękawy bez celulozy zgrzewalne w temperaturze
	120 °C - 130° C
	
	

	6
	Gramatura materiału
	min. 64 g/m²
	
	

	7
	Wszystkie napisy i wskaźnik chemiczny sterylizacji umieszczony w obrębie fabrycznego zgrzewu, poza obszarem pakowania
	tak
	
	

	8
	Odstęp pomiędzy powtarzającym się nadrukiem na rękawie
	max. 155 mm
	
	

	9
	Powierzchnia pojedynczego wskaźnika
	min. 10 mm²
	
	

	10
	Na rękawie umieszczony czytelny numer LOT, rozmiar, nazwa wytwórcy lub znak handlowy, kierunek otwierania w postaci piktogramu.
Na opakowaniu zbiorczym data ważności i znak CE
	tak
	
	

	11
	Wyrób spełniający wymagania normy PN EN 868-5 oraz PN EN ISO 11607-1 lub równoważnych
	tak
	
	

	12
	Ważność przydatności do użytku – co najmniej 3 lata od daty produkcji
	tak
	
	



	CZĘŚĆ NR 20 CZYSCIKI DO CZYSZCZENIA NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH

	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Wymóg graniczny
	Potwierdzenie
	Producent, nr kat.

	1
	Giętkie czyściki do narzędzi i kanałów o bardzo małym przekroju 3 – 15 mm. Komplet składający się z czyścików, różne rozmiary) ze zwojów oraz w odcinkach 30 cm (różne rodzaje)
	tak
	
	

	2
	Giętkie czyściki do narzędzi o bardzo małych średnicach 3- 6 mm. Komplet składający się z czyścików ze zwojów (różne rozmiary)
	tak
	
	




ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ

PROJEKT UMOWY NR ... ……………….. ..
zamówienie w trybie podstawowym art. 275 ustawy Prawo zamówień publicznych

	[bookmark: _Hlk132619552]dotyczy:
	………………………………………….



Umowa zawarta w dniu ………............ roku w Koszalinie, pomiędzy:
Szpitalem Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie
ul. Tytusa Chałubińskiego 7, 75 – 581 Koszalin
NIP: 669-10-44-410, REGON: 330006292, BDO: 000008455, KRS: 0000006505
reprezentowanym przez Dyrektora – Piotra Sołtysińskiego
zwanym dalej Zamawiającym, Stroną
a
………….. 
ul. ……… .., ..-… …………..
NIP: ……………….., REGON: ……………, KRS: ………………
reprezentowanym przez: .................................................................................
zwanym dalej Wykonawcą, Stroną

Działając na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2026.793 t.j.) (dalej: „ustawa Pzp”) po wyczerpaniu procedury przewidzianej dla trybu podstawowego zawarto umowę następującej treści:

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest dostawa do siedziby Zamawiającego:
1. Część nr …………..
1. Część nr …………..
- (w dalszej części umowy zwanych „towarem”) na zasadach określonych w umowie oraz ofertach, stanowiących załącznik nr 1 do umowy i będących integralną częścią umowy.
1. Wykonawca oświadcza, że jest profesjonalnym podmiotem, który w ramach prowadzonej działalności spełnia warunki niezbędne do wykonania przedmiotu umowy oraz posiada wystarczające wiedzę, doświadczenie i kompetencje, a także dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania umowy.
1. Strony zobowiązują się współdziałać przy wykonaniu umowy w celu należytej realizacji zamówienia. 

§ 2 CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Przewidywane maksymalne wynagrodzenie wynosi ………… zł netto, ……………….. zł brutto, w tym: 
1. Część nr: ……….; 
1. Część nr: ………; 
1. Zamówienie realizowane jest według cen ryczałtowych zawartych w ofertach, stanowiącej załącznik nr 1 
do umowy.
1. [bookmark: _Hlk158191488]Ceny, o których mowa w ust. 2 nie mogą wzrosnąć w czasie trwania umowy z zastrzeżeniem ust. 4, § 3 oraz § 9 ust. 1 pkt 4 umowy.
1. [bookmark: _Hlk158191469]W przypadku zmiany stawki VAT w zakresie wynikającym z przepisów powszechnie obowiązujących, cena netto pozostaje bez zmian, natomiast cena brutto ulega automatycznej zmianie. Zmiana ta nie wymaga sporządzenia przez Strony aneksu do umowy. 
1. Faktura zostanie wystawiona przez Wykonawcę o treści i formie zgodnej z przepisami obowiązującymi na dzień wystawiania faktury.
1. Wykonawcy wystawia Zamawiającemu każdorazowo tylko jedną fakturę obejmującą całość złożonego przez Zamawiającego zamówienia, o którym mowa § 5 ust. 1 i 2.
1. Płatność nastąpi przelewem bankowym na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie do 60 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu.
1. Faktury ustrukturyzowane dokumentujące transakcje, będą wystawiane i przesyłane przez Wykonawcę oraz odbierane przez Zamawiającego wyłącznie za pośrednictwem KSeF. W przypadku wystąpienia awarii Krajowego Systemu e-Faktur po stronie systemu, potwierdzonej komunikatem udostępnionym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, uniemożliwiającej wystawienie faktury ustrukturyzowanej w KSeF, na czas trwania przeszkody faktury będą wystawiane w formie elektronicznej jako pliki PDF i przesyłane z adresu e-mail: ………………na adres e-mail: faktury@swk.med.pl .
1. Zmiana wierzyciela dokonana bez pisemnej zgody podmiotu tworzącego Zamawiającego jest nieważna.

§ 3 KLAUZULA WALORYZACYJNA
[bookmark: _Hlk158191445]W przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy dopuszcza się zmianę (wzrost/spadek) wynagrodzenia, wg następujących zasad:
1. podstawą do wnioskowania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy z uwagi na zmianę (wzrost/spadek) ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia będzie zmiana wzrost/spadek o co najmniej 15% wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych opublikowanego przez Główny Urząd Statystyczny za kwartał poprzedzający kwartał, w którym wystąpi podstawa wnioskowania, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie,
1. zmiana wynagrodzenia Wykonawcy dokonana zostanie z użyciem odesłania do wskaźnika zmiany cen materiałów lub kosztów ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, o którym mowa w pkt 1 powyżej,
1. zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może następować nie częściej niż raz w roku, przy czym pierwsza nie wcześniej niż po 6 miesiącach realizacji umowy,
1. zmiana wynagrodzenia będzie możliwa, po wykazaniu przez Strony umowy bezpośredniego wpływu wzrostu/spadku cen materiałów i kosztów przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie, na koszt wykonania przedmiotu umowy. Wykazanie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Strony umowy zobowiązane są przedkładać drugiej Stronie umowy nie później niż 30 dni przed zmianą wynagrodzenia,
1. zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w okresie trwania umowy nie może przekroczyć 5% pierwotnego maksymalnego wynagrodzenia za daną część, o którym mowa w § 2 ust. 1, której zmiana dotyczy,
1. zmiana wynagrodzenia dotyczy zarówno wzrostu odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenia, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie,
1. zmiana wynagrodzenia nastąpi od daty złożenia pisemnego wniosku przez Stronę umowy, zawierającego uzasadnienie proponowanych zmian i dotyczy części zamówienia pozostałej do wykonania.

§ 4 TERMIN WYKONANIA UMOWY
1. Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie 12 miesięcy od zawarcia umowy, z zastrzeżeniem § 9 ust. 1 pkt 2. Przez wykonanie przedmiotu umowy Strony uznają dostawę towaru zgodnie z umową, przepisami prawa i wymogami producenta. 
1. Umowa wygasa po upływie terminu określonego w ust. 1 lub w przypadku wykorzystania maksymalnego wynagrodzenia, określonego w § 2 ust. 1.

§ 5 WARUNKI DOSTAW
1. Dostawy częściowe będą realizowane wg zamówień składanych sukcesywnie w zależności od aktualnych potrzeb Zamawiającego.
1. Zamawiający określa wielkość dostawy częściowej przez złożenie u Wykonawcy zamówienia w postaci papierowej lub elektronicznej.
1. Realizacja dostawy następuje do 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
1. Koszt dostarczenia, rozładowania oraz rozlokowania towaru w miejscach wskazanych przez Zamawiającego pokrywa Wykonawca.
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykonania umowy w pełnym zakresie, jednak nie mniejszym niż 50% każdej części.
1. Zamawiającemu, bez ujemnych dla niego skutków, przysługuje prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości poszczególnych towarów w ramach danej części, będących przedmiotem niniejszej umowy, pod warunkiem nieprzekroczenia wynagrodzenia netto części, której zmiana dotyczy.
1. W przypadku braku możliwości wywiązania się z terminu dostawy, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o powyższym Zamawiającego.
1. Wykonawca ponosi w szczególności odpowiedzialność za szkodę Zamawiającego powstałą w wyniku konieczności zakupu od innego Wykonawcy towarów, będących przedmiotem niniejszej umowy lub równoważnych, w okresie, na który umowa ta została zawarta, po cenie wyższej niż określona w niniejszej umowie – w wysokości różnicy pomiędzy tymi cenami.
1. W przypadku realizacji zamówienia niezgodnego z ofertą, Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru. Wykonawca jest zobowiązany do odbioru towaru w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

§ 6 GWARANCJE
1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony towar jest fabrycznie nowy, kompletny oraz wolny od wad.
1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony towar posiada wszystkie wymagane dokumenty niezbędne do dopuszczenia towaru do obrotu i używania.
1. Na pisemne żądanie Zamawiającego Wykonawca dostarczy w terminie 2 dni roboczych wymagane prawem dokumenty właściwe dla przedmiotu zamówienia. 
1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczy towar o terminie przydatności do użytku nie krótszym niż 12 miesięcy, licząc od momentu dostawy. Produkty z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego.
1. Na każdej partii towaru muszą znajdować się etykiety umożliwiające oznaczenie towaru, co do tożsamości.
1. Strony umowy ustalają, że na opakowaniach zbiorczych będą znajdować się następujące informacje: nazwa producenta, nazwa asortymentu, termin przydatności do użycia.
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do złożenia reklamacji w przypadku dostaw towarów niezgodnych z ofertą na podstawie, której została zawarta umowa oraz w przypadku ujawnienia wad ukrytych towaru.
1. Reklamacja towaru wadliwego będzie składana telefonicznie lub faksem oraz potwierdzana pisemnie.
1. W przypadku wystąpienia wad jakościowych i/lub ilościowych Wykonawca zobowiązany jest wymienić towar wadliwy na wolny od wad i/lub uzupełnić niedobór ilościowy w ciągu 5 dni roboczych od dnia uznania reklamacji. Czas na rozpatrzenie reklamacji nie może być dłuższy niż 5 dni.
1. Wykonawca na własny koszt i ryzyko wymienia towar, w którym stwierdzono wadę jakościową i/lub ilościową.

§ 7 KARY UMOWNE
1. Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy kar umownych w następujących przypadkach i wysokości: 
1. za przekroczenie terminu dostawy, o którym mowa w § 5 ust. 3, w wysokości 0,5% wartości netto opóźnionej części dostawy, o której mowa w § 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki,
1. za przekroczenie terminu dostarczenia dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 3 w wysokości 0,5% maksymalnego wynagrodzenia netto części, której dokumenty dotyczą, za każdy dzień zwłoki,
1. za odstąpienie od umowy którejkolwiek ze Stron z winy Wykonawcy w wysokości 10% niezrealizowanej części wynagrodzenia netto części, której odstąpienie dotyczy. 
1. Łączna wysokość kar umownych naliczonych zgodnie z ust. 1, ograniczona jest do 20% maksymalnego wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 2 ust. 1. 
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłoszenia Wykonawcy żądania odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej, na zasadach ogólnych.
1. Zapłata kar umownych następuje na pisemne wezwanie Zamawiającego w terminie 10 dni od dnia otrzymania wezwania.
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzeń należnych Wykonawcy.

§ 8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiający może odstąpić od umowy: 
1. w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; 
1. jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 
1. dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp, 
1. Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp, 
1. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej. 
1. Każda ze Stron może odstąpić od umowy w przypadkach ustawowego prawa odstąpienia wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego.
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku istotnie nienależytego jej wykonywania przez Wykonawcę, po uprzednim pisemnym wezwaniu do zaprzestania naruszeń lub wykonania określonych działań pod rygorem odstąpienia od umowy i wyznaczeniu dodatkowego, odpowiedniego terminu na usunięcie naruszeń lub podjęcie określonych działań. 
1. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone drugiej Stronie na piśmie, pod rygorem nieważności, z podaniem uzasadnienia, w terminie do 30 dni od zaistnienia podstawy do odstąpienia od umowy. 

§ 9 ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY
1. Strony zgodnie z art. 455 ustawy Pzp dopuszczają możliwość wprowadzania istotnych zmian postanowień umowy w następujących okolicznościach: 
1. w przypadku:
1. wycofania z produkcji towaru po terminie złożenia oferty Zamawiającemu, 
1. wstrzymania wprowadzanie towaru do obrotu handlowego po terminie złożenia oferty Zamawiającemu;
1. wystąpienia incydentu medycznego związanego ze stosowaniem towaru po terminie złożenia oferty Zamawiającemu,
- poprzez zastąpienie go innym towarem o cechach co najmniej takich, jakie cechowały pierwotny towar; 
1. w przypadku niezrealizowania przedmiotu umowy w umownym terminie z powodu zmniejszenia potrzeb własnych, poprzez wydłużenie okresu jej realizacji,
1. [bookmark: _Hlk158192209]w przypadku zmiany numeru katalogowego, kodu produktu lub nazwy własnej towaru,
1. [bookmark: _Hlk158191525]w przypadku obniżenia ceny przez Wykonawcę.
1. Zmiana postanowień umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, o ile postanowienia umowy nie stanowią inaczej. 

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
1. Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy, Strony poddadzą rozstrzygnięciu właściwemu rzeczowo Sądowi w Koszalinie.
1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.
1. [bookmark: _Hlk131060563]Załącznikiem do umowy jest oferta Wykonawcy.
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[bookmark: _Hlk103340331]ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SWZ

Zamawiający:
Szpital Wojewódzki 
im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie
ul. Tytusa Chałubińskiego 7
75-581 Koszalin
[bookmark: _Hlk104375271]Wykonawca:
………………………………………………
……………………………

Oświadczenie wykonawcy 
składane na podstawie art. 125 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Materiały eksploatacyjne na potrzeby Centralnej Sterylizatorni i Oddziału Okulistyki”, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
[bookmark: _Hlk235091849]Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust 1 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….……………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: …………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE POSŁUGIWANIEM SIĘ CERTYFIKAT WYKONAWCY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH:
Oświadczam, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego będę / nie będę (niepotrzebne skreślić) posługiwał się certyfikatem wykonawcy zamówień publicznych:
- numer i oznaczenie certyfikatu ……………………………………………….
- nazwę podmiotu certyfikującego ……………………………………………….
- okres ważności certyfikacji ……………………………………………….
- zakres, w jakim certyfikat ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia z postępowania …………………………….

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.



[bookmark: _Hlk120706182]ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWZ

Zamawiający:
Szpital Wojewódzki 
im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie
ul. Tytusa Chałubińskiego 7
75-581 Koszalin
Wykonawca:
………………………………………………
……………………………

Oświadczenie Wykonawcy 
o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w zakresie podstaw wykluczenia 
z postępowania wskazanych przez Zamawiającego


Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Materiały eksploatacyjne na potrzeby Centralnej Sterylizatorni i Oddziału Okulistyki” oświadczam, że informacje zawarte w oświadczeniu składanym na podstawie art. 125 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych dotyczącym braku przesłanek wykluczenia z postępowania złożonym wraz z ofertą w przedmiotowym postępowaniu, są nadal aktualne.


ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SWZ


Zamawiający:
Szpital Wojewódzki 
im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie
ul. Tytusa Chałubińskiego 7
75-581 Koszalin
Wykonawca:
………………………………………………
……………………………

Oświadczenie Wykonawcy 
o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składane na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

[bookmark: _Hlk155251976]Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Materiały eksploatacyjne na potrzeby Centralnej Sterylizatorni i Oddziału Okulistyki” oświadczam, że Wykonawca …………………………………… (podać pełną nazwę/firmę) nie należy/należy* do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą lub Wykonawcami, którzy w terminie złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu.

*niepotrzebne skreślić


image1.jpeg
SZPITAL
\— WOJEWODZKI
im. Mikotaja Kopernika
w KOSZALINIE




